Преобразователь измерительный

MIRKIP NTH

Руководство по эксплуатации

г. Химки

olil.ru | zakaz@olil.ru | +7 (495) 543-88-54

2026

Содержание

Введение	9

Характеристики и условия эксплуатации	10

Устройство	13

Комплектация	15

Техническое обслуживание и ремонт	16

Введение

Преобразователи измерительные MIRKIP модели NTH (далее по тексту – преобразователи) представляют собой универсальные, настраиваемые пользователем преобразователи температуры, предназначенные для преобразования аналоговых выходных сигналов от первичных преобразователей: термометров сопротивления (RTD), термопар (ТС) - в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и/или цифровой сигнал.

Преобразователи выполнены в пластмассовом корпусе для монтажа в клеммную головку/коробку. Преобразователи модификаций NTH-100-Ex и NTH-300-Ex являются взрывозащищенными.

Преобразователи в зависимости от модификации поддерживают передачу данных посредством унифицированного аналогового сигнала 4-20мА, а также цифрового протокола HART. Преобразователи могут широко использоваться в нефтяной, химической, электроэнергетической, металлургической промышленности и т. д.

Характеристики и условия эксплуатации

Технические характеристики

Технические характеристики преобразователей приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания (Uпит), В | от 8 до 30 |
| Сопротивление нагрузки выходного сигнала, Ом, не более | Uпит-7,50,02 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 |
| Виды выходного сигнала: - NTH-100, NTH-100-Ex - NTH-300, NTH-300-Ex | 4-20 мА 4-20мА, HART |
| Маркировка взрывозащищенности: - NTH-100, NTH-300 - NTH-100-Ex, NTH-300-Ex | – Ex ia II CT4 Ga |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность окружающей среды, % | от -40 до 80 от 10 до 90 |
| Условия хранения: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность окружающей среды, % | от -40 до 80 от 10 до 90 |
| Срок службы, не менее | 10 лет |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 40000ч |
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота | 45 45 25 |
| Масса, кг, не более | 0,2 |

Метрологические характеристики

Основные метрологические характеристики преобразователей приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений сопротивления постоянного тока*, Ом | от 0 до 400 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений сопротивления тока, Ом | ±0,4 |
| Диапазон измерений электрического сопротивления*, мВ | от -10 до 62 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений сопротивления тока, мВ | ±0,072 |
| Диапазон измерений температуры термопреобразователями сопротивлений по ГОСТ 6651-2009*, °C - Pt100 - Cu50 | от -200 до +850 от -50 до +150 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры термопреобразователями сопротивления по ГОСТ 6651-2009, °С | ±1 |
| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений температуры термопреобразователями сопротивления по ГОСТ 6651- 2009 при отклонении температуры окружающего воздуха на каждый 1С от основного диапазона, % | ±0,0025 |
| Диапазон минимальный доступный для настройки при использовании термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651- 2009, °С | 20 |
| Диапазон измерений температуры преобразователями термоэлектрическими по ГОСТ 8.585-2001*, °C - Тип B - Тип E - Тип J - Тип K - Тип N - Тип S - Тип R - Тип T | от 0 до 1820 от -200 до 1000 от -210 до 1200 от -230 до 1370 от -200 до 1300 от -50 до 1760 от -50 до 1760 от -200 до 400 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры преобразователями термоэлектрическими по ГОСТ 8.585-2001, °С | ±1 |

Продолжение таблицы 2

| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений температуры преобразователями термоэлектрическими по ГОСТ 8.585-2001 при отклонении температуры окружающего воздуха на каждый 1С от основного диапазона, % | ±0,0025 |
| --- | --- |
| Диапазон минимальный доступный для настройки при использовании преобразователями термоэлектрическими по ГОСТ 8.585-2001, °С: - Тип B, S, R - Тип E, J, K, N - Тип T | 100 50 40 |
| Погрешность термометра компенсации температуры свободных концов, °С | ±0,5 |
| * – Указан максимальный диапазон измерений, который можно сократить с помощью программного обеспечения |  |

Программное обеспечение

Внутреннее (встроенное) программное обеспечение (ПО) устанавливается при изготовлении преобразователей и не имеет возможности считывания и модификации.

Конструкция СИ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию.

Уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений «средний» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Устройство

Внешний вид преобразователя

Преобразователя имеют цилиндрическую форму. Корпус выполнен из пластика. На верхней панели расположены 6 клеммы для подключения к первичным преобразователям и внешним устройствам, а также есть два крепежных отверстия. На боковой панели наклеена маркировка. На рисунке 1 показаны габаритные и установочные размеры, а также обозначены:

- – Сквозное отверстие диаметром 6,3 мм

- – Разъём Mini-USB для изменения конфигурации устройства

- – Индикатор статуса (зелёный постоянно горит – устройство работает корректно, красный мигает – первичный преобразователь не подключен, красный горит постоянно – выход за пределы измерения или ошибка конфигурации)

Рисунок 1 – Внешний вид преобразователя

Подключение преобразователя

Варианты подключения преобразователя показаны на рисунке 2.

Рисунок 2 – Подключение преобразователя

Клеммы 5 и 6 предназначены для внешнего подключения для питания и передачи сигнала. Для подключения термопары или двухпроводного термосопротивления следует использовать клеммы 2 и 3. Для трехпроводного термосопротивления – клеммы 1–3. Для четырехпроводного термосопротивления – клеммы 1–4.

Комплектация

Таблица 3 – Комплект поставки

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Преобразователь измерительный MIRKIP модели NTH | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

Техническое обслуживание и ремонт

Рекомендуется 1 раз в 6 месяцев проводить визуальный контроль корпуса преобразователя, проверять качество крепления внешней проводки, очищать клеммы от загрязнений и посторонних предметов.

В случае возникновения внештатных ситуаций и ошибок в работе прибора, а также для сервисного обслуживания следует обращаться к производителю по адресу:

141402, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса 7/15, 4 подъезд, лаборатория 10

Тел. +7(495)543-88-54

Прибор утвержденного типа подлежит периодической поверке. Поверку проводит аккредитованная лаборатория по утвержденной методике поверки. Интервал между поверками составляет 3 (три) года.

olil.ru | zakaz@olil.ru | +7 (495) 543-88-54