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[bookmark: _bookmark2][bookmark: _Toc225494000]Введение
Преобразователи измерительные MIRKIP модели NTH (далее по тексту – преобразователи) представляют собой универсальные, настраиваемые пользователем преобразователи температуры, предназначенные для преобразования аналоговых выходных сигналов от первичных преобразователей: термометров сопротивления (RTD), термопар (ТС) - в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и/или цифровой сигнал. 
Преобразователи выполнены в пластмассовом корпусе для монтажа в клеммную головку/коробку. Преобразователи модификаций NTH-100-Ex и NTH-300-Ex являются взрывозащищенными. 
Преобразователи в зависимости от модификации поддерживают передачу данных посредством унифицированного аналогового сигнала 4-20мА, а также цифрового протокола HART. Преобразователи могут широко использоваться в нефтяной, химической, электроэнергетической, металлургической промышленности и т. д.
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Технические характеристики
Технические характеристики преобразователей приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Технические характеристики
	Наименование характеристики
	Значение

	Напряжение питания (), В
	от 8 до 30

	Сопротивление нагрузки выходного сигнала, Ом, не более
	

	Сопротивление изоляции, МОм, не менее
	100

	Виды выходного сигнала:
· NTH-100, NTH-100-Ex
· NTH-300, NTH-300-Ex
	
4-20 мА
4-20мА, HART

	Маркировка взрывозащищенности:
· NTH-100, NTH-300
· NTH-100-Ex, NTH-300-Ex
	
–
Ex ia II CT4 Ga

	Условия эксплуатации:
· температура окружающей среды, °С
· относительная влажность окружающей среды, %
	
от -40 до 80
от 10 до 90

	Условия хранения:
· температура окружающей среды, °С
· относительная влажность окружающей среды, %
	
от -40 до 80
от 10 до 90

	Срок службы, не менее
	10 лет

	Средняя наработка на отказ, ч, не менее 
	40000ч

	Габаритные размеры, мм, не более:
· длина
· ширина
· высота
	
45
45
25

	Масса, кг, не более
	0,2





Метрологические характеристики
Основные метрологические характеристики преобразователей приведены в таблице 2. 
Таблица 2 – Метрологические характеристики
	Наименование характеристики
	Значение

	Диапазон измерений сопротивления постоянного тока*, Ом
	от 0 до 400

	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений сопротивления тока, Ом
	±0,4

	Диапазон измерений электрического сопротивления*, мВ
	от -10 до 62

	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений сопротивления тока, мВ
	±0,072

	Диапазон измерений температуры термопреобразователями сопротивлений по ГОСТ 6651-2009*, °C
· Pt100
· Cu50
	


от -200 до +850
от -50 до +150

	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры термопреобразователями сопротивления по ГОСТ 6651-2009, °С
	±1

	Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений температуры термопреобразователями сопротивления по ГОСТ 6651- 2009 при отклонении температуры окружающего воздуха на каждый 1С от основного диапазона, %
	±0,0025

	Диапазон минимальный доступный для настройки при использовании термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651- 2009, °С
	20

	Диапазон измерений температуры преобразователями термоэлектрическими по ГОСТ 8.585-2001*, °C
· Тип B
· Тип E
· Тип J
· Тип K
· Тип N
· Тип S
· Тип R
· Тип T
	

от 0 до 1820
от -200 до 1000
от -210 до 1200
от -230 до 1370
от -200 до 1300
от -50 до 1760
от -50 до 1760
от -200 до 400

	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры преобразователями термоэлектрическими по ГОСТ 8.585-2001, °С
	±1


Продолжение таблицы 2
	Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений температуры преобразователями термоэлектрическими по ГОСТ 8.585-2001 при отклонении температуры окружающего воздуха на каждый 1С от основного диапазона, %
	±0,0025

	Диапазон минимальный доступный для настройки при использовании преобразователями термоэлектрическими по ГОСТ 8.585-2001, °С:
· Тип B, S, R
· Тип E, J, K, N
· Тип T
	


100
50
40

	Погрешность термометра компенсации температуры свободных концов, °С
	±0,5

	* – Указан максимальный диапазон измерений, который можно сократить с помощью программного обеспечения


Программное обеспечение
Внутреннее (встроенное) программное обеспечение (ПО) устанавливается при изготовлении преобразователей и не имеет возможности считывания и модификации.
Конструкция СИ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию.
Уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений «средний» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.
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Внешний вид преобразователя
Преобразователя имеют цилиндрическую форму. Корпус выполнен из пластика. На верхней панели расположены 6 клеммы для подключения к первичным преобразователям и внешним устройствам, а также есть два крепежных отверстия. На боковой панели наклеена маркировка. На рисунке 1 показаны габаритные и установочные размеры, а также обозначены:
(1)  – Сквозное отверстие диаметром 6,3 мм
(2)  – Разъём Mini-USB для изменения конфигурации устройства
(3)  – Индикатор статуса (зелёный постоянно горит – устройство работает корректно, красный мигает – первичный преобразователь не подключен, красный горит постоянно – выход за пределы измерения или ошибка конфигурации)
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Рисунок 1 – Внешний вид преобразователя
Подключение преобразователя
Варианты подключения преобразователя показаны на рисунке 2.
[image: ]
Рисунок 2 – Подключение преобразователя
Клеммы 5 и 6 предназначены для внешнего подключения для питания и передачи сигнала. Для подключения термопары или двухпроводного термосопротивления следует использовать клеммы 2 и 3. Для трехпроводного термосопротивления – клеммы 1–3. Для четырехпроводного термосопротивления – клеммы 1–4.
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Таблица 3 – Комплект поставки
	Наименование
	Количество

	Преобразователь измерительный MIRKIP модели NTH
	1 шт.

	Руководство по эксплуатации
	1 шт.





[bookmark: _Toc225494004]Техническое обслуживание и ремонт
Рекомендуется 1 раз в 6 месяцев проводить визуальный контроль корпуса преобразователя, проверять качество крепления внешней проводки, очищать клеммы от загрязнений и посторонних предметов. 

В случае возникновения внештатных ситуаций и ошибок в работе прибора, а также для сервисного обслуживания следует обращаться к производителю по адресу:
141402, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса 7/15, 4 подъезд, лаборатория 10
Тел. +7(495)543-88-54

Прибор утвержденного типа подлежит периодической поверке. Поверку проводит аккредитованная лаборатория по утвержденной методике поверки. Интервал между поверками составляет 3 (три) года.
olil.ru | zakaz@olil.ru | +7 (495) 543-88-54
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