Технический паспорт № TD-DFM-0917 Дата выпуска: 1/2/2020

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Dwyer Instruments, Inc. DFM

Цифровой многопараметрический массовый расходомер

ООО «ОЛИЛ»

olil.ru

zakaz@olil.ru

+7 (495) 543-88-54

Dwyer является зарегистрированным товарным знаком компании Dwyer Instruments, Inc.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Dwyer оставляет за собой право изменять конструкцию и размеры по своему усмотрению в любое время без предварительного уведомления. Для получения сертифицированных размеров обратитесь в компанию Dwyer.

Оглавление

1. РАСПАКОВКА МАСОВОГО РАСХОДОМЕРА DFM	5

1.1 Проверка упаковки на наличие внешних повреждений	5

1.2 Распаковка массового расходомера	5

1.3 Возврат оборудования для ремонта	5

2. УСТАНОВКА	6

2.1 Инструкции по технике безопасности	6

2.2 Подключение основного газа	6

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ	9

3.1 Подключение источника питания	11

3.2 Подключение выходных сигналов	12

3.3 Подключения цифрового интерфейса связи	13

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ	17

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	18

5.1 Соответствие требованиям CE	20

5.2 Аксессуары DFM	20

6. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	23

6.1 Подготовка и включение питания	23

6.2 Состояние перегрузки	24

6.3 Экраны информации о работе расходомера (PI)	24

6.4 Структура меню локального пользовательского интерфейса	27

6.4.1 Ввод параметров	28

6.4.2 Подменю «Change PP Password» («Смена пароля PP»)	28

6.4.3 Подменю «Device Information» («Информация об устройстве»)	29

6.4.4 Подменю «Units of Measure» («Единицы измерения»)	30

6.4.5 Подменю «User-Defined Units» («Пользовательские единицы измерения»)	33

6.4.6 Подменю «Select Gas» («Выбор газа»)	35

6.4.7 Подменю «User-Defined Mixture» («Пользовательская смесь»)	41

6.4.8 Подменю «Gas Flow Alarm» («Аварийный сигнал по расходу газа»)	45

6.4.9 Подменю «Gas Pressure Alarm» («Аварийный сигнал по давлению газа»)	48

6.4.10 Подменю «Gas Temperature Alarm» («Аварийный сигнал по температуре газа» )	50

6.4.11 Настройки интеграторов (Totalizers Settings)	52

6.4.12 Подменю «Pulse Output» («Импульсный выход»)	56

6.4.13 Общие настройки (General Settings)	57

6.4.14 Калибровка нуля датчика (Sensor Zero Calibration)	70

6.4.15 Подменю «Alarms and Diagnostic» («Аварийные и диагностические сигналы»)	74

6.5 Работа с многофункциональной кнопкой	87

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	90

7.1 Общее	90

7.2 Очистка	90

8. ПОВТОРНАЯ КАЛИБРОВКА	92

9. КОМАНДЫ ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА RS-232/RS-485	92

9.1 Общее	92

9.2 Структура команд	92

10 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	117

10.1 Стандартные ситуации	117

10.2 Руководство по устранению неисправностей	118

10.3 Техническая поддержка	122

ПРИЛОЖЕНИЕ I: СХЕМА КОМПОНЕНТОВ	123

ПРИЛОЖЕНИЕ II: ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ	125

ПРИЛОЖЕНИЕ III: ГАРАНТИЯ	127

ПРИЛОЖЕНИЕ IV: УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ	128

ПРИЛОЖЕНИЕ V: УКАЗАТЕЛЬ ТАБЛИЦ	130

1. РАСПАКОВКА МАСОВОГО РАСХОДОМЕРА DFM

1.1 Проверка упаковки на наличие внешних повреждений

Массовый расходомер DFM аккуратно упакован в надежную картонную коробку с антистатическим амортизирующим материалом, чтобы выдержать удары при транспортировке. При получении проверьте упаковку на наличие внешних повреждений. Если упаковка повреждена, не вскрывая ее, немедленно свяжитесь с транспортной компанией, чтобы составить акт.

1.2 Распаковка массового расходомера

Осторожно откройте коробку сверху и проверьте, нет ли скрытых повреждений, полученных при транспортировке. В случае обнаружения повреждений, помимо обращения в транспортную компанию, отправьте копию отчета о повреждениях вашему дистрибьютору или непосредственно в компанию Dwyer.

При распаковке прибора убедитесь, что в комплекте есть все предметы, указанные в накладной. О любых несоответствиях следует немедленно сообщать.

1.3 Возврат оборудования для ремонта

Свяжитесь с представителем сервисной службы вашего дистрибьютора или с компанией Dwyer, если вы приобрели расходомер массового расхода напрямую, чтобы запросить разрешение на возврат оборудования (RMA). Оборудование, возвращенное без разрешения RMA, не будет принято. Компания Dwyer оставляет за собой право взимать с клиента плату за оборудование, возвращенное по гарантии, если при осмотре и тестировании приборов не будет обнаружено никаких дефектов, на которые распространяется гарантия.

Расходы по доставке несет клиент. Приборы, возвращенные наложенным платежом, не принимаются.

Перед возвратом оборудования для обслуживания оно должно быть очищено от всех опасных веществ, включая токсичные, инфекционные, коррозионные или радиоактивные материалы.
Работы по возвращенному изделию выполняться не будут до тех пор, пока заказчик не предоставит заполненный и подписанный СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ. Для получения данной формы перед возвратом продукции обратитесь к менеджеру по обслуживанию у вашего дистрибьютора или в компании Dwyer.

2. УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ: Гарантия Dwyer и все другие прямые или косвенные обязательства Dwyer Instruments аннулируются, если пользователи не следуют всем инструкциям и процедурам, описанным в данном руководстве

2.1 Инструкции по технике безопасности

ВНИМАНИЕ: ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ: Устройство DFM не предназначено для использования в системах жизнеобеспечения, где любая неисправность устройства может привести к травмам. Клиенты, использующие данное устройство в таких системах, делают это на свой страх и риск и соглашаются нести полную ответственность за любой ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования или продажи.

ВНИМАНИЕ: Некоторые микросхемы, используемые в DFM, чувствительны к статическому электричеству и могут быть повреждены при ненадлежащем обращении. При настройке или обслуживании устройства всегда носите заземленный браслет, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение встроенных твердотельных схем.

2.2 Подключение основного газа

ВНИМАНИЕ: Расходомеры DFM не должны использоваться для контроля кислорода, если они не были специально очищены и подготовлены для такого применения.

Массовый расходомер DFM не работает с жидкостями. В прибор можно подавать только чистые некоррозионные газы. Если газы загрязнены, их необходимо отфильтровать, чтобы предотвратить попадание посторонних веществ на датчик.

Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему дистрибьютору или в компанию Dwyer.

Массовый расходомер DFM можно устанавливать в любом положении. Нет необходимости поддерживать прямые участки трубопровода перед или после расходомера. Желательно устанавливать расходомер в стабильной среде, без частых и резких перепадов температуры, высокой влажности и сквозняков.

Перед подключением газовых линий проверьте все части трубопроводной системы, включая зажимы и другие фитинги, на наличие пыли или других загрязнений. Не используйте масло для труб или герметик на технологических соединениях, так как они могут загрязнить узкие элементы ламинарного потока, что может привести к необратимому повреждению прибора.

При подключении газовой системы, подлежащей мониторингу, обязательно соблюдайте направление потока газа, указанное стрелкой на передней панели счетчика.

Заведите трубку в обжимной фитинг до упора. Убедитесь, что торец трубки подходящего диаметра плотно прилегает к упору фитинга. Затяните фитинг на 1¼ оборота, как указано производителем.  Избегайте сильного затягивания, которое может серьезно повредить компрессионный фитинг.

Требования к давлению

ВНИМАНИЕ:Для расходомеров серии DFM максимальное давление в газовой линии не должно превышать 120 PSIG (8,3 бар). Применение давления выше 120 PSIG (8,3 бар) приведет к необратимому повреждению датчика перепада давления.

Максимальное рабочее давление в линии (общий режим) для расходомеров серии DFM составляет 120 PSIG (8,3 бар). Если давление в линии установки превышает 120 PSIG (8,3 бар), перед расходомером необходимо установить регулятор давления, чтобы снизить давление до 120 PSIG (8,3 бар).

ВНИМАНИЕ: Пользователь должен устанавливать прибор только в производственных линиях, которые соответствуют номинальным значениям давления и температуры расходомера DFM. В случае наличия скачков и перепадов давления в процессе следует обеспечить запас прочности. В системах высокого давления должны быть установлены соответствующие клапаны сброса давления и предохранительные пластины.

ВНИМАНИЕ: не допускайте перепада давления между входом и выходом, превышающего 12 PSID, на расходомерах серии DFM. Воздействие более высоких перепадов давления может привести к необратимому повреждению изделия.

Как правило, высокое общее давление (в пределах 120 PSIG) не повреждает датчик перепада давления, но скачки давления (кратковременные колебания давления) на входе или выходе могут привести к необратимому повреждению датчика изделия.

Избегайте мгновенного воздействия высокого давления от быстродействующих соленоидных клапанов вверх или вниз по потоку от расходомера.

ВНИМАНИЕ: Во избежание засорения и загрязнения трубки датчика и узких каналов ламинарного потока пользователь должен устанавливать прибор в технологических линиях с чистыми газами. На всех участках рекомендуется устанавливать фильтры для улавливания частиц с максимальным размером 20 мкм.

Порты датчика DFM оснащены внутренней резьбой 10-32 (DFM-02), внутренней резьбой 1/8” NPT (DFM-03/05) и внутренней резьбой 1/4" NPT (DFM-07).

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ

Прибор DFM оснащен 8-контактным разъемом MiniDIN для подключения питания, аналоговых/релейных выходов и интерфейса связи. Назначение выводов поясняется в ТАБЛИЦЕ I. Схема расположения выводов представлена на Рисунке 1.

ТАБЛИЦА I: НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ 8-КОНТАКТНОГО РАЗЪЕМА И ПРИМЕЧАНИЯ

| ВЫВОД | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Твердотельное реле SPST NO (нормально открытый) контакт № 1 | Не превышайте максимальное напряжение SSR 48 В переменного тока (пиковое значение) / постоянного тока и максимальный ток нагрузки 400 мА. |
| 2 | Твердотельное реле SPST NO (нормально открытый) контакт № 2 |  |
| 3 | RS-232 RX / RS-485 (–) Вход интерфейса связи | Также доступен через аудиоразъем (см. Рисунки 2 и 25). |
| 4 | Общая точка (–) аналогового выхода (0-5 В пост. тока, 0-10 В пост. тока, 4-20 мА) | Общая цепь (обратная) для вывода 6 (0-5 В пост. тока, 0-10 В пост. тока или 4-20 мА). |
| 5 | RS-232 TX / RS-485(+) Вход интерфейса связи | Также доступен через аудиоразъем (см. Рисунки 2 и 25). |
| 6 | Аналоговый (0–5 В постоянного тока, 0–10 В постоянного тока или 4–20 мА) выход (+) Выход. | Не подключайте внешнее напряжение или любой источник тока. Обязательно соблюдайте рекомендуемое сопротивление нагрузки. |
| 7 | Источник питания, положительный (+) | Вход питания 9–26 В постоянного тока. |
| 8 | Источник питания, общий (-) Заземление сигнала RS-232 | Вход питания и общий провод связи RS-232. |

ВНИМАНИЕ: для аналогового выхода 4–20 мА требуется питание не менее 12 В постоянного тока.

РИСУНОК 1: КОНФИГУРАЦИЯ 8-КОНТАКТНОГО РАЗЪЕМА MINI-DIN DFM

ВНИМАНИЕ: Как правило, схема нумерации разъемов «Mini-DIN» является стандартизированной. Однако существуют некоторые разъемы с нестандартной схемой, поэтому последовательность нумерации на подключаемом разъме может совпадать или не совпадать с показанной выше конфигурацией контактов. Необходимо соединить соответствующие провода в правильной последовательности, независимо от конкретных номеров, указанных на подключаемом разъеме.

3.1 Подключение источника питания

Требования к источнику питания переменного тока для датчиков DFM: напряжение от 9 до 26 В постоянного тока, максимальный ток нагрузки не менее 100 мА (однополярный источник питания) и максимальная пульсация ниже 150 мВ P-P.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не подключайте питание одновременно через оба разъема, так как это может привести к повреждению прибора.

Питание на измерительный прибор DFM может подаваться либо через разъем питания (см. рисунок 49), либо через 8-контактный разъем Mini-DIN (см. рисунок 1).

Питание пост. тока (+)                 контакт 7 8-контактного разъема Mini-DIN

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что питание выключено, перед подключением или отключением кабелей или проводов к системе или от нее.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не подавайте напряжение питания выше 26 В постоянного тока. Это может привести к повреждению DFM и/или неисправной работе.

Питание пост. тока (-)                  контакт 8 8-контактного разъема Mini-DIN

ПРИМЕЧАНИЕ: Входы питания (+) и (-) защищены предохранителями с током срабатывания 300 мА (средняя задержка). В случае короткого замыкания или изменения полярности предохранитель отключит питание цепи датчика расхода: отключите питание устройства, устраните неисправность и снова подключите питание. Предохранитель сработает после устранения неисправности.

🗈

ВНИМАНИЕ: При подключении нагрузки к выходным клеммам не превышайте номинальные значения, указанные в технических характеристиках (см. Раздел 5). Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства. Перед включением питания обязательно проверьте правильность подключения проводов и полярности источника питания. Ошибка при подключении проводов может привести к повреждению или некорректной работе.

3.2 Подключение выходных сигналов

Массовые расходомеры серии DFM оснащены откалиброванными выходными сигналами 0–5 В постоянного тока, 0–10 В постоянного тока или 4–20 мА. Этот линейный выходной сигнал представляет 0–100 % полного диапазона расходомера. Пользователь может выбрать желаемый тип аналогового интерфейса с помощью локального интерфейса OLED/джойстика или через цифровой интерфейс связи.

ВНИМАНИЕ: Токовый выход 4–20 мА является автономным (неизолированным, источниковым). Не подключайте внешний источник напряжения (например, системы с токовым питанием) к выходным сигналам.

Для подключения выходного сигнала 0–5 В постоянного тока, 0–10 В постоянного тока или 4–20 мА::

Плюс (+) внешней нагрузки         контакт 6 8-контактного разъема Mini-DIN

Минус (–) внешней нагрузки       контакт 4 8-контактного разъема Mini-DIN

ВНИМАНИЕ: При подключении нагрузки к выходным клеммам всегда проверяйте фактическую конфигурацию аналогового выходного интерфейса. Подключение нагрузок с низким импедансом (< 5 кОм) к выходу 0–5 В постоянного тока или 0–10 В постоянного тока.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Аналоговый выход 4–20 мА требует питания не менее 12 В пост/ тока..

ВНИМАНИЕ: При подключении устройства к выходным клеммам всегда проверяйте фактическую конфигурацию аналогового выходного интерфейса. Подключение высокоомных (> 500 Ом) устройств к выходу 4–20 мА может привести к нелинейной или неисправной работе электронных схем.

Чтобы исключить возможность появления помех, рекомендуется использовать отдельные кабельные входы для питания постоянного тока, цифрового интерфейса связи и аналогового выходного интерфейса.

3.3 Подключения цифрового интерфейса связи

Цифровой интерфейс работает через RS-232 или RS-485 (по выбору пользователя) и обеспечивает доступ ко всем применимым внутренним параметрам конфигурации и данным.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступать к подключению интерфейса связи, проверьте фактический тип интерфейса связи расходомера. Для устройств с дисплеем OLED тип интерфейса будет кратко (около 2 секунд) отображаться на стартовом экране при подаче питания. Если ваш расходомер не имеет дисплея, тип интерфейса связи можно определить, кратковременно нажав многофункциональную кнопку и отследив реакцию светодиодного индикатора состояния (см. раздел 6.5).

Настройки связи для интерфейса RS-232/RS-485

Скорость передачи по умолчанию составляет 9600 бод (выбор пользователя; см. раздел 5, Технические характеристики).

| Стоп-бит: | ...... | 1 |
| --- | --- | --- |
| Биты данных: | ...... | 8 |
| Четность: | ...... | Нет |
| Управление потоком: | ...... | Нет |

Подключение интерфейса связи RS-232

Должно быть установлено перекрестное соединение:

| Главный ПК RS-232 RX (вывод 2 на разъеме DB9 главного ПК) | Измерительный прибор (RS-232 TX) контакт 3 (кольцо) 3-контактного стереоразъема (TX+) |
| --- | --- |
| Главный ПК RS-232 TX (вывод 3 на разъеме DB9 главного ПК) | Измерительный прибор (RS-232 RX) контакт 2 (Tip) 3-контактного стереоразъема (RX-) |
| Главный ПК RS-232 SIGNAL GND (вывод 5 на разъеме DB9 главного ПК) | Измерительный прибор (Digital GND) контакт 1 (Sleeve) 3-контактного стереоразъема |

Каждый DFM, заказанный с опцией интерфейса RS-232, поставляется с перекрестным коммуникационным кабелем длиной 6 футов (DWYER P/N: A-CBL-A232) с внутренним разъемом DB9 и стереоразъемом 3,5 мм.

Если требуется кабель нестандартной длины, его можно собрать, используя схему подключения, показанную на рисунке 2.

РИСУНОК 2 — ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА СВЯЗИ DFM RS232

Подключение интерфейса связи RS-485

Преобразователь/адаптер RS-485 должен быть настроен на: многоточечный режим, 2-проводной, полудуплексный режим (см. рисунок 3). Схема передатчика должна быть активирована сигналом TD или RTS (в зависимости от того, что доступно на преобразователе/адаптере). Настройки схемы приемника должны соответствовать выбору, сделанному для схемы передатчика, чтобы исключить эхо.

| Линия RS-485 A T(-) или R(-) | контакт 2 на 3-контактном аудиоразъеме, средняя часть или концевая часть DFM(RX-), (БЕЛЫЙ провод) |
| --- | --- |
| Линия RS-485 B T(+) или R(+) | контакт 3 на 3-контактном аудиоразъеме, кольцевая часть DFM (TX+), (КРАСНЫЙ провод) |
| RS-485 GND (если доступно) | контакт 1 на 3-контактном аудиоразъеме, секция «гильза» DFM (GND), (экранированный провод) |

Каждый DFM, заказанный с опцией интерфейса RS-485, поставляется с кабелем связи длиной 3 фута по умолчанию (Dwyer P/N: A-CBL-A485) — стереоштекер 3,5 мм на зачищенные провода.

Если требуется кабель нестандартной длины, его можно собрать, используя схему подключения, показанную на рисунке 3:

Рисунок 3: подключения коммуникационного интерфейса RS-485 DFM

Когда устройство DFM установлено в качестве последнего устройства на длинном сегменте линии RS-485, между клеммами RS-485 (+) и (-) в непосредственной близости (< 6 футов) от этого устройства необходимо подключить соединительный резистор 120 Ом.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор DFM оснащен встроенным переключаемым согласующим резистором (терминатором) номиналом 120 Ом между контактами RS-485 (+) и (-). В приборах, имеющих локальный дисплей и интерфейс с джойстиком, согласующий резистор 120 Ом может быть активирован (включен) через пункт меню General Settings / Communication Port / RS-485 Termination (Общие настройки / Коммуникационный порт / Терминатор RS-485). По умолчанию прибор поставляется с завода с режимом RS-485 Termination, установленным в значение Disabled (Отключено).

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Расходомеры серии DFM оснащены прецизионным датчиком перепада давления, который точно измеряет падение давления на специальном сужающем элементе (RFE). Геометрия RFE рассчитана таким образом, чтобы обеспечить ламинарное течение в каждом ответвлении на всем диапазоне работы прибора DFM.

Согласно принципам гидродинамики, объемные расходы газа в каналах с ламинарным потоком пропорциональны перепаду давления на сужающем измерительном элементе. Кроме того, для расчета массового расхода по законам для идеального газа используются показания прецизионных датчиков абсолютного давления и температуры.

Расходомер DFM поддерживает функцию измерения нескольких газов, что позволяет пользователям на месте выбирать желаемый измеряемый газ с помощью локального интерфейса дисплея/джойстика или цифрового интерфейса связи. См. таблицы X - XVIII, в которых приведены списки поддерживаемых газов.

Расходомер DFM может отображать расход в 43 различных единицах измерения массового расхода или 15 различных единицах измерения объемного расхода.

Параметры и функции расходомера можно программировать локально через дополнительный интерфейс OLED/джойстик или удаленно через интерфейс RS-232/RS-485 или дополнительный интерфейс Modbus RTU. Расходомеры DFM поддерживают различные функции, включая два программируемых счетчика расхода; низкий, высокий или дифференциальный расход; сигнализацию температуры и давления; автоматическую настройку нуля (активируется через локальный или цифровой интерфейс связи); программируемое твердотельное реле (SSR); программируемые аналоговые выходы 0-5 В постоянного тока, 0-10 В постоянного тока или 4-20 мА; программируемый пользователем импульсный выход (через SSR); и сигнализацию самодиагностики. Дополнительный локальный OLED-дисплей с регулируемой яркостью отображает массовый и объемный расход, общее значение объема в выбранных инженерных единицах, а также результаты диагностики и индикацию.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕРЯЕМАЯ СРЕДА: Обратите внимание, что массовые расходомеры DFM предназначены для работы только с чистыми газами, никогда с коррозионными газами и никогда с жидкостями.

КАЛИБРОВКА: Выполняется при стандартных условиях (14,7 psia [101,4 кпа] и 70 °F [21,1 °C]), если не указано иное.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (В СООТВЕТСТВИИ С IEC 664): Уровень установки II; Степень загрязнения II.

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА (ВКЛЮЧАЯ ЛИНЕЙНОСТЬ): ±(0,5 % RD + 0,2 % FS) при температуре и давлении калибровки.

ПОВТОРЯЕМОСТЬ: +0,15 % от полной шкалы.

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРЫ РАСХОДА: 0,05 % от полной шкалы/°C или менее.

КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА: 0. 0,01 % от полной шкалы/psi (6,895 кпа) или менее.

ВРЕМЯ ОТКЛИКА РАСХОДА: по умолчанию 10 мс (регулируется пользователем).

ВРЕМЯ ПРОГРЕВА ПРИБОРА: < 5 секунд.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИМЫЙ ДИАПАЗОН РАСХОДА: 133% полной шкалы.

ДИАПАЗОН РАБОТЫ/КОЭФФИЦИЕНТ РЕГУЛИРОВКИ: от 0,5% до 100% полной шкалы / 200:1.

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МАССОВОГО РАСХОДА (STP): 70°F & 14.696 PSIA (другие условия по запросу).

МАКСИМАЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА (СТАТИЧЕСКОЕ): 120 PSIG.

МАКСИМАЛЬНЫЙ МГНОВЕННЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ ВХОДОМ И ВЫХОДОМ:

12 PSID.

ПРОВЕРОЧНОЕ (ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ) ДАВЛЕНИЕ: 145 PSIG.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА: от -10 до +60 °C (от 14 до 140 °F).

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПОЛОЖЕНИЮ ПРИ УСТАНОВКЕ: отсутствует.

ДИАПАЗОН ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ГАЗА: от 0 до 100% (без конденсации).

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ: IP40.

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ: Линейный 0–5 В постоянного тока (мин. Сопротивление нагрузки 3000 Ом);

Линейный 0–10 В постоянного тока (мин. Сопротивление нагрузки 5000 Ом); Линейный 4–20 ма (макс. Сопротивление цепи 550 Ом).

Максимальный шум 10 мв от пика до пика (для выхода 0–5/0–10 В постоянного тока).

ПИТАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ: от 9 до 26 В постоянного тока, макс. Выходной шум 150 мв от пика до пика. Потребляемая мощность: макс. 100 ма.

Печатные платы имеют встроенную защиту от переполюсовки, а сбрасываемый предохранитель на 300 ма обеспечивает защиту входа питания.

ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ: Стандартный RS-232 или RS-485 (выбирается пользователем). Опционально Modbus через изолированный передатчик RS-485.

КОНТАКТИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: Нержавеющая сталь, уплотнительные кольца из FKM, высокотемпературный полиамид, алюминиевая керамика, эпоксидная смола, силикон, стекло, золото.

ВНИМАНИЕ: Компания Dwyer не дает явных или подразумеваемых гарантий коррозионной стойкости массовых расходомеров в отношении различных сред, вступающих в реакцию с любыми компонентами расходомеров. Ответственность за выбор модели, наиболее подходящей для конкретного газа, на основе материалов, контактирующих с жидкостью (смачиваемых), предлагаемых в различных моделях, несет исключительно заказчик.

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ: DFM-02 10-32 внут. резьба, DFM-03/05 1/8” NPT внут. резьба, DFM-07 ¼” NPT внут. резьба для фитингов, поставляемых пользователем.

ДИСПЛЕЙ: Опциональный графический OLED-дисплей 128х64 пикселей желтого цвета с кнопкой Esc и интерфейсом джойстика. Одновременно отображает: массовый расход, общий объем, давление и температуру или массовый расход, объемный расход, давление и температуру (опционально).

5.1 Соответствие требованиям CE

| ТАБЛИЦА II: ДИАПАЗОНЫ РАСХОДА DFM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | Полная шкала массового расхода | Перепад давления при расходе на полной шкале (psid) | Присоединение к процессу |
| DFM-01-DFM-20 | От 0,5 до 50 смл/мин | 1.0 | Внут.резьба 10-32 |
| DFM-21-DFM-50 | От 51 смл/мин до 20 сл/мин | 1.0 | Внут. резьба NPT 1/8" |
| DFM-51-DFM-53 | От 21 сл/мин до 50 сл/мин | 2.0 | Внут. резьба NPT 1/8" |
| DFM-54-DFM-56 | От 51 сл/мин до 100 сл/мин | 2.5 | Внут. резьба NPT 1/4" |

5.2 Аксессуары DFM

| ТАБЛИЦА III: АКСЕССУАРЫ DFM |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИТИНГИ |  |  |
| МОДЕЛЬ | КОД ФИТИНГА | ОПИСАНИЕ |
| DFM-01-DFM-20 | F0C2 | Резьба 10-32, уплотнение торцевое, нерж. сталь 316 |
| DFM-21-DFM-50 | F2C2 | Резьба 1/8 NPT, трубка 1/8, нерж. сталь 316 |
| DFM-21-DFM-50 | F2C4 | Резьба 1/8 NPT, трубка 1/4, нерж. сталь 316 |
| DFM-51-DFM-53 | F4C4 | Резьба 1/4 NPT, трубка 1/4, нерж. сталь 316 |
| DFM-54-DFM-56 | F4C6 | Резьба 1/4 NPT, трубка 3/8, нерж. сталь 316 |
| БЛОКИ ПИТАНИЯ |  |  |
| GFM-110P | Источник питания, 110 В / 12 В пост. тока /Северная Америка |  |
| GFM-110P24 | Источник питания, 110 В / 24 В пост. тока /Северная Америка |  |
| GFM-220PE | Источник питания, 220 В / 12 В пост. тока /Европа |  |
| GFM-220P24 | Источник питания, 220 В / 24 В пост. тока /Европа |  |
| GFM-240PUK | Источник питания 240 В / 12 В пост. тока /Великобритания |  |

| КАБЕЛИ |  |
| --- | --- |
| CBL-A232 | Коммуникационный кабель для DFM с интерфейсом RS-232 6 футов, стереоаудиоразъем 3,5 мм с 3-проводным разъемом к 9-контактному разъему D-type (входит в комплект каждого DFM).). |
| CBL-A485 | Коммуникационный кабель для DFM с интерфейсом RS-485 6 футов, стереоаудиоразъем 3,5 мм с 3-проводным разъемом к зачищенным концам. |
| CBL-8MINIDIN-3 | Экранированный кабель 8-контактный Min-DIN с зачищенными концами длиной 3 фута |
| CBL-8MINIDIN-12 | Экранированный кабель 8-контактный Min-DIN с зачищенными концами длиной 12 футов |
| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПОРТОВ |  |
| USB-RS-232 | Конвертер USB в RS-232 |
| USB-RS-485 | Конвертер USB в RS-485 |
| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА MODBUS |  |
| ECS803-1 | Экранированный Y-адаптер RJ45 (пассивный TAP). |
| TDG1026-8C | Модульный соединитель RJ45. |
| MOD27T | Заглушка-терминатор линии RJ45 (100 Ом 0.25 Вт). |
| JMOD4S-1 | Полностью экранированный разветвитель RJ45 (5xRJ45, 1 вход, 4 выхода). |
| TRD815BL-2 | Кабель с витой парой категории 5E, RJ45 / RJ45, синий, 2,0 фута. |
| TRD815BL-10 | Кабель категории 5E с витой парой, RJ45 / RJ45, синий, 10,0 футов. |
| TRD815BL-25 | Кабель категории 5E с витой парой, RJ45 / RJ45, синий, 25,0 футов. |
| TRD815BL-10 | Кабель категории 5E с витой парой, RJ45 / RJ45, синий, 10,0 футов. |
| TRD815BL-25 | Кабель категории 5E с витой парой, RJ45 / RJ45, синий, 25,0 футов |

ТАБЛИЦА IV: ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

| МОДЕЛЬ | РАСХОД [стандартные литры/мин] | МАКСИМАЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [мм H2O] | [psid] | [кПа] |
| DFM-01-DFM-48 | до 10 | 703 | 1.0 | 6.894 |
| DFM-49-DFM-56 | 20 | 703 | 1.0 | 6.894 |
|  | 30 | 1406 | 2.0 | 13.789 |
|  | 40 | 1406 | 2.0 | 13.789 |
|  | 50 | 1406 | 2.0 | 13.789 |
|  | 60 | 1757 | 2.5 | 17.236 |
|  | 100 | 1757 | 2.5 | 17.236 |

ТАБЛИЦА V: ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС

| МОДЕЛЬ | ВЕС | ВЕС ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ |
| --- | --- | --- |
| Расходомер DFM-01-DFM-20 | 0,85 фунта (0,4 кг) | 2,55 фунта (1,2 кг) |
| Расходомер DFM-21-DFM-56 | 1,15 фунта (0,52 кг) | 3,0 фунта (1,36 кг) |

6. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Подготовка и включение питания

После того как массовый расходомер был правильно установлен и тщательно проверен, как описано в разделе 2, убедитесь, что источник расхода ВЫКЛЮЧЕН. Первоначально, после первого включения питания, на первой строке дисплея будут показаны версии прошивки устройства и базы данных EEPROM, на второй строке — тип интерфейса связи и шестнадцатеричный адрес, на третьей строке — скорость передачи данных (baud rate) коммуникационного порта, а на четвертой строке — статус аппаратного обеспечения Modbus и десятичное значение адреса (см. Рисунок 4). Эта информация отображается в течение 2 секунд. После этого отображается фактическая технологическая информация (Process Information, PI).

Fw: A001	Tbl: A001 COM:RS232  Add: 11

Baud Rate:	9600 ModBus: Y Add:		11

Рисунок 4: Экран информации о прошивке DFM и интерфейсах связи

Абсолютное значение давления

Значение температуры

22.67 PSIA	27.7 C

Sml

0.00

T1:  14726.0

min

Sml

Текущее значение массового расхода

Текущая единица измерения массового расхода

Единицы измерения счетчика № 1

Значение счетчика № 1

Рисунок 5: Начальная информация о процессе DFM

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое содержание экрана OLED может отличаться в зависимости от модели и конфигурации устройства.

На главном экране расходомера DFM отображаются текущие показания давления, температуры, массового расхода и объема счетчика в предварительно выбранных единицах измерения.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Через 5 секунд после первоначального включения расходомера DFM светодиод состояния будет постоянно светиться ЗЕЛЕНЫМ цветом (нормальная работа, готовность к измерению).

6.2 Состояние перегрузки

Если расход превышает 133 % от номинального максимального расхода массового расходомера (отображаемое значение массового расхода мигает), может возникнуть состояние, известное как «перегрузка». Показания «перегруженного» расходомера не могут считаться точными или линейными. Расход необходимо восстановить до уровня ниже 133 % максимального диапазона расходомера. Как только расход снизится до калиброванного диапазона, состояние перегрузки прекратится.

6.3 Экраны информации о работе расходомера (PI)

В зависимости от конфигурации расходомера на экране информации о работе (PI) могут отображаться различные параметры при перемещении джойстика управления (см. рисунок 6) вверх или вниз (DN). Экраны с информацией о процессе могут быть настроены как статические или динамические (см. раздел 6.4.13.2 «Экраны дисплея и информации о процессе (PI)»). Используя настройки маски экрана PI, пользователь может включить (разблокировать) или отключить (заблокировать) до 6 различных комбинаций информации о процессе.

UP

(ВВЕРХ)

Нажмите здесь для ввода команды

RIGHT (ПРАВО)

LEFT (ЛЕВО)

DOWN (ВНИЗ)

Рисунок 6: джойстик

В статическом режиме перемещение джойстика вверх пролистывает экраны PI в прямом направлении, а перемещение джойстика вниз пролистывает экраны PI в обратном направлении. Когда достигается последний экран PI, прошивка «замыкается» и снова прокручивает экраны до начального экрана PI.

В динамическом режиме отображения прошивка запускает автоматическую последовательность экранов с настроенным пользователем временем цикла экрана (см. раздел 6.4.13.2 «Экраны отображения и информации о процессе (PI)»). Когда достигается последний экран PI, прошивка «замыкается» и снова прокручивает экраны до начального экрана PI.

V:	0.0 ml/min

Sml

0.00 min

24.5C

PSIA

22.77

T2:	0.0 Sml

25.5 C

Sml min

22.77 PSIA

0.00

Sml

22.77 PSIA 25.7 C

0.00 min

T1: 14726.0 Sml

D: 164353	901

A:-410637	898

DP: 0.005 0.0001

T: 26835 24.83C

POWER:	19.6 Hr

Alm:DDD	Rel:D

T1:D T2:E	PO:D AE:0000 DE:0000

AIR

FS: 0.2000	L/min RS232

0-5Vdc Modbus:Y

Экран PI № 1 (давление, температура, массовый расход, регистратор № 1)

Экран PI № 2 (давление, температура, массовый расход, регистратор № 2)

Экран PI № 3 (давление, температура, массовый расход, объемный расход)

Экран PI № 4 (выбранный газ, полный диапазон прибора, информация об интерфейсе)

Тип комм. интерфейса и адрес устройства

Название выбранного газа

Полный диапазон прибора

Тип аналогового интерфейса

Состояние аппаратного интерфейса Modbus (Y, N)

Экран PI № 5 (экран уведомлений о событиях)

Состояние регистраторов

Состояние сигнализации расхода, давления, температуры

Время, прошедшее с момента включения питания Назначение реле

Регистр состояния событий сигнализации

Состояние импульсного выхода

Регистр состояния диагностических событий

Экран PI № 6 (диагностика прибора)

Необр. показ. датчика температуры

Показ. датчика DP (мбар)

Необр. показ. AP

Необр. показ. DP

Необработанные показания датчика DP  Необработанные показания датчика AP  Показания датчика DP в PSID

Показания датчика температуры (град. C)

Рисунок 7: экраны с информацией о процессе DFM

6.4 Структура меню локального пользовательского интерфейса

На схеме на рисунке 12 (страница 34) представлен общий обзор стандартной структуры меню верхнего уровня (при работе с прошивкой версии A001). Кнопка «Esc» используется для переключения между режимом процесса (экраны PI) и меню настроек, а также для возврата на верхний уровень меню.

Для перемещения по пунктам меню пользователь должен перемещать джойстик ВВЕРХ и ВНИЗ. При достижении последнего пункта меню меню возвращается к началу списка пунктов меню. Аналогично, когда выделен первый пункт меню и джойстик перемещается вверх, меню переходит к концу списка пунктов меню. Для выбора нужного пункта меню пользователь должен нажать джойстик вниз (это действие эквивалентно нажатию кнопки Enter). Для возврата на верхний уровень меню пользователь должен нажать кнопку Esc.

Все настройки параметров конфигурации процесса защищены паролем. Для доступа к ним или их изменения необходимо отключить защиту программы (PP). При каждом включении питания устройства защита программы включается автоматически. По умолчанию устройство поставляется с заводской настройкой пароля защиты программы (PP) равным нулю (PP отключено). Если пароль PP установлен равным нулю (отключено), ввод пароля PP не требуется. Появится следующий экран, и будет выбран пункт меню «Защита программы» (Program Protection):

PROGRAM PROTECTION:

ENABLED

DISABLED

Push Up,Dn to change

setting, Ent to Save

setting, Esc to Exit

Рисунок 8: Экран «Защита программы»

Перемещение джойстика DN (ВНИЗ) для выбора опции «Отключено», а затем нажатие джойстика (ENT) для сохранения настроек отключит защиту программы.

Если пароль PP установлен на любое значение больше нуля, прошивка выдаст запрос «Введите пароль защиты программы» (см. Рисунок 9).

Enter Program Protection Password:

Push Up,Dn to change setting, Ent to Save setting, Esc to Exit

Рисунок 9: Экран пароля защиты программы

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию устройство поставляется с заводскими настройками, при которых пароль защиты программы (PP) установлен на ноль (PP Disabled). После ввода правильного пароля защита программы отключается до следующего включения питания устройства.

Пользователь должен ввести до 3 цифр для кода защиты программы, чтобы получить доступ к меню, защищенным паролем.

После ввода правильного пароля защита программы отключается до следующего включения питания устройства.

6.4.1 Ввод параметров

Существует два способа ввода данных:

- Прямой ввод цифр.

- Ввод данных из таблицы в меню.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время ввода данных введенные значения проверяются на приемлемость. Если данные неприемлемы, они отклоняются и генерируется сообщение, указывающее, что новые данные не были приняты.

Если выбрано меню с прямым числовым вводом, перемещайте джойстик ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DN), чтобы увеличить или уменьшить значение цифры в диапазоне 0-9. Перемещайте джойстик ВПРАВО (RIGHT) или ВЛЕВО (LEFT), чтобы переместить курсор в другую позицию цифры. Когда введено желаемое значение, используйте джойстик (эквивалент кнопки ENT) для подтверждения (чтобы сохранить новое значение в EEPROM).

Если выбрано меню с табличным вводом, доступные опции меню можно установить с помощью положений джойстика ВВЕРХ (UP) и ВНИЗ (DN) и подтвердить нажатием джойстика (эквивалент кнопки ENT).

6.4.2 Подменю «Change PP Password» («Смена пароля PP»)

Для получения доступа к меню «Смена пароля защиты программы (PP)» (Change PP Password)  защита программы должна быть отключена. Если пароль PP установлен в ноль (Отключен), ввод пароля PP не требуется, и PP можно отключить из меню «Защита программы» (см. Рисунок 8). Если пароль PP установлен на любое значение больше нуля, прошивка запросит «Введите пароль защиты программы» (см. Рисунок 9). Пользователь должен ввести код защиты программы (до 3 цифр). Если пароль PP утерян или забыт, обратитесь на завод или к вашему дистрибьютору.

После выбора меню «Смена пароля PP» появится следующий экран:

Old PP Password: New PP Password:

Enter Old PP Password

Рисунок 10: Экран смены пароля PP

Для защиты параметров конфигурации устройства при смене пароля PP сначала необходимо ввести старый пароль PP.

После ввода старого и нового паролей прошивка выведет подтверждающее сообщение (см. Рисунок 11) о том, что новый пароль сохранен:

New PP Password has been saved

PP Password is Changed

Рисунок 11: Экран подтверждения изменения пароля PP

6.4.3 Подменю «Device Information» («Информация об устройстве»)

Это подменю содержит информацию об основных параметрах конфигурации устройства. Эти элементы носят исключительно информационный характер, не защищены паролем и не могут быть изменены (только для чтения).

6.4.4 Подменю «Units of Measure» («Единицы измерения»)

Используйте меню «Единицы измерения» (Units of Measure) для перехода к настройкам единиц измерения для показаний массового расхода, объемного расхода, давления и температуры. Эта опция позволяет настроить расходомер с требуемыми единицами измерения. Это глобальные настройки, которые определяют, что отображается на всех экранах технологической информации и во всех записях регистратора данных. Единицы измерения следует выбирать в соответствии с вашими конкретными задачами измерения. Поддерживается всего 44 различных технических единицы на массовой основе (Standard, Normal и True Mass) (см. Таблицу VI). Поддерживается всего 15 различных единиц объемного расхода (см. Таблицу VII).

Поддерживаемые единицы измерения давления перечислены в Таблице VIII, а поддерживаемые единицы измерения температуры — в Таблице IX.

| ТАБЛИЦА VI: СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Ед. измерения массового расхода | Ед. измерения объема интегратора | Описание |
| СТАНДАРТ |  |  |  |
| 1 | %FS | %s | Процент от полной шкалы |
| 2 | SuL/min | SuL | Микролитры в минуту |
| 3 | SmL/sec | SmL | Миллилитры в секунду |
| 4 | SmL/min | SmL | Миллилитры в минуту |
| 5 | SmL/hr | SmL | Миллилитры в час |
| 6 | SL/sec | SL | Литр в секунду |
| 7 | SL/min | SL | Литры в минуту |
| 8 | SL/hr | SL | Литры в час |
| 9 | SL/day | SL | Литры в день |
| 10 | Sm3/min | Sm3 | Кубические метры в минуту |
| 11 | Sm3/hr | Sm3 | Кубические метры в час |
| 12 | Sm3/day | Sm3 | Кубические метры в день |
| 13 | Sf3/sec | Sf3 | Кубические футы в секунду |
| 14 | Sf3/min | Sf3 | Кубические футы в минуту |
| 15 | Sf3/hr | Sf3 | Кубические футы в час |
| 16 | Sf3/day | Sf3 | Кубические футы в день |
| ТЕКУЩАЯ МАССА |  |  |  |
| 17 | gr/sec | gr | Граммы в секунду |
| 18 | gr/min | gr | Граммы в минуту |
| 19 | gr/hr | gr | Граммы в час |
| 20 | gr/day | gr | Граммы в день |
| 21 | kg/min | kg | Килограммы в минуту |
| 22 | kg/hr | kg | Килограммы в час |
| 23 | kg/day | kg | Килограммы в день |
| 24 | lb/min | lb | Фунты в минуту |
| 25 | lb/hr | lb | Фунты в час |
| 26 | lb/day | lb | Фунты в день |
| 27 | oz/sec | oz | Унции в секунду |
| 28 | oz/min | oz | Унции в минуту |
| НОРМА |  |  |  |
| 29 | NuL/min | NuL | Микролитры в минуту |
| 30 | NmL/sec | NmL | Миллилитр в секунду |
| 31 | NmL/min | NmL | Миллилитры в минуту |
| 32 | NmL/hr | NmL | Миллилитр в час |
| 33 | NL/sec | NL | Литр в секунду |
| 34 | NL/min | NL | Литр в минуту |
| 35 | NL/hr | NL | Литр в час |
| 36 | NL/day | NL | Литр в день |
| 37 | Nm3/min | Nm3 | Кубический метр в минуту |
| 38 | Nm3/hr | Nm3 | Кубический метр в час |
| 39 | Nm3/day | Nm3 | Кубический метр в день |
| 40 | Nf3/sec | Nf3 | Кубический фут в секунду |
| 41 | Nf3/min | Nf3 | Кубический фут в минуту |
| 42 | Nf3/hr | Nf3 | Кубический фут в час |
| 43 | Nf3/day | Nf3 | Кубический фут в день |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 44 Пользователь U Пользовательские |  |  |  |

| ТАБЛИЦА VII: СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Ед. измерения массового расхода | Ед. измерения объема интегратора | Описание |
| 1 | %FS | %s | Процент от полной шкалы |
| 2 | uL/min | uL | Микролитры в минуту |
| 3 | mL/sec | mL | Миллилитры в секунду |
| 4 | mL/min | mL | Миллилитры в минуту |
| 5 | mL/hr | mL | Миллилитры в час |
| 6 | L/sec | L | Литры в секунду |
| 7 | L/min | L | Литры в минуту |
| 8 | L/hr | L | Литры в час |
| 9 | L/day | L | Литры в день |
| 10 | m3/min | m3 | Кубический метр в минуту |
| 11 | m3/hr | m3 | Кубический метр в час |
| 12 | m3/day | m3 | Кубический метр в день |
| 13 | f3/sec | f3 | Кубический фут в секунду |
| 14 | f3/min | f3 | Кубический фут в минуту |
| 15 | f3/hr | f3 | Кубический фут в час |
| 16 | f3/day | f3 | Кубический фут в день |

| ТАБЛИЦА VIII: СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Название ед. измерения давления | Краткое название | Описание |
| 1 | PSIA | psiA | Фунт на квадратный дюйм |
| 2 | barA | barA | бар |
| 3 | mbarA | mbar | Миллибар |
| 4 | hPaA | hPaA | Гэктопаскаль |
| 5 | kPaA | kPaA | Килопаскаль |
| 6 | MPaA | MPaA | Мегапаскаль |
| 7 | atm | atm | Атмосфера |
| 8 | g/cm2A | gcm2 | Грамм-сила на квадратный сантиметр |
| 9 | kg/cmA | kgc2 | Килограмм-сила на квадратный сантиметр |
| 10 | inHgA | inHg | Дюйм ртутного столба [0˚C] |
| 11 | mmHgA | mmHg | Миллиметр ртутного столба [0˚C] |
| 12 | cmH2OA | cmH2 | Сантиметр водяного столба [4˚C] |
| 13 | inH2OA | inH2 | Дюйм водяного столба [4˚C] |
| 14 | TorrA | torr | Торр |
| 15 | %FS | %FS | Процент от полной шкалы |

| ТАБЛИЦА IX: СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Обозначение едизмерения температуры | Описание |
| 1 | ˚F | градус Фаренгейта |
| 2 | ˚C | градус Цельсия |
| 3 | K | Кельвин |
| 4 | ˚R | градус Ранкина |

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала запрограммируйте единицы измерения, поскольку последующие меню могут быть основаны на выбранных единицах. После изменения единицы измерения расхода единица измерения интегратора будет автоматически обновлена.

6.4.5 Подменю «User-Defined Units» («Пользовательские единицы измерения»)

В дополнение к обычным единицам расхода могут быть выбраны пользовательские технические единицы расхода. Используйте меню «Технические единицы и K-фактор» (Engineering Units and K-Factor), чтобы перейти к опции меню «Пользовательские единицы измерения» (User-Defined Units). Эта опция позволяет выполнить определяемую пользователем конфигурацию любой технической единицы, необходимой для технологических измерений.

Для этой функции доступны следующие три параметра:

- K-фактор объема для пользовательской единицы (определяется в литрах)

- Временная база для пользовательской единицы (определяется в секундах)

- Использование плотности для пользовательской единицы (единицы с поддержкой плотности или без)

Прежде чем использовать пользовательскую единицу измерения, убедитесь, что установлен правильный коэффициент пересчета новой единицы по отношению к одному литру. Значение по умолчанию — 1,00 литр. Также должны быть установлены правильные значения временной базы для пользовательских единиц измерения.

На Рисунке 12 представлена диаграмма, поясняющая различные меню верхнего уровня.

Recent Gases Standard Gases Bioreactor Gases Breathing Gases Chromatography Gases Fuel Gases

Laser Gases

O2 Concentrator Stack Gases Welding Gases

Use Defined Mixture

***** Main Menu *****

Device ID & FS Flow Analog/Com Interface Firmware/EE Version Flow Alarm Settings Pressure Alarm Set. Temp Alarm Settings Totalizer#1 Settings Totalizer#2 Settings Pulse Outputs & LEDs General Settings

Program Protaction (PP)

Mass Flow Volumetric Flow Pressure Temperature User Defined Unit

Change PP Password

Device Information

Units of Measure

Select Gas

Alarm Settings

Start Auto Zero Now Start AP Auto Tare ViewZeroParameters

Totalizer #1

Totalizer #2 Pulse Output

Gas Flow Alarm Gas Pressure Alarm

Gas Temperature Alarm

Totalizers Settings

General Settings

Sensor Zero Calibr.

Alarm & Diagnostic

Diag. Events Status Diag. Events Mask Reg. Diag. Events Latch Reg. Reset Diag. Events Reg.

Alarm Events Status Alarm Events Mask Reg. Alarm Events Latch Reg. Reset Alarm Events Reg.

Alarm Event Menu Diagnostic Events Sensors ADC Reading Temperature Sensors AnalogOut & POQueue Miscellaneous Param

UART Tranceiv Mode Baud Rate Settings RS-485 Bus Address RS-485 Termination

Flow Damping Flow NLEF Mode Pressure Damping

Pressure NLEF Mode LCD Flow Average Gas Temp. Damping LCD Flow Dead Band

См. Табл. VII См. Табл. IX

UD Unit K-Factor UD Unit Time Base UD Unit Use Density

Pressure Alarm Mode Low Pressure Alarm High Pressure Alarm Pressure Alarm Delay Pressure Alarm Latch PA Power Up Delay

Display Oper. Mode Screen Cycle Time PI Screens Config. OLED Brightness Screen Saver Mode OLED SS Time Out OLED SS Brightness Flow Rate Precision

Totalizer #1 Mode Tot#1 Flow Start Tot#1 Action Vol. Tot#1 PowerOn Delay Tot#1 Auto Reset Tot#1 AutoRes Delay Reset Totalizer #1 Tot#1 DP Precision

Baud Rate Settings Dev. ModBus Address ModBus Com. Parity ModBus Com. StopBit

Totalizer #2 Mode Tot#2 Flow Start Tot#2 Action Vol. Tot#2 PowerOn Delay Tot#2 Auto Reset Tot#2 AutoRels Delay Reset Totalizer #2 Tot#2 DP Precision

PulseOutput Mode Pulse Flow Start [Unit]/Pulse

Pulse Active Time

STP/NTP Units Cond Display & PI Screens Communication Port ModBus Interface Relay Assignment Analog Output Status LED Settings Signal Conditioner

Default Events

0-5 Vdc

0-10 Vdc

4-20 mA

Analog Output Mode Analog Output Cal. Analog Output Test

F. Alarm & Tot Events Alarm Events Diagnostic Events Main Com. Interface Modbus Interface

См. Табл. VI См. Табл. VIII

Рисунок 12. Структура меню верхних уровней DFM

Flow Alarm Mode Low Flow Alarm High Flow Alarm Flow Alarm Delay Flow Alarm Latch FA Power Up Delay

Temp. Alarm Mode Low Temp. Alarm High Temp. Alarm Temp. Alarm Delay TA Power Up Delay Temp. Alarm Latch

Standard Temperature Standard Pressure Normal Temperature Normal Pressure

Disabled Low F. Alarm

High F. Alarm

F. Range H - L Low P. Alarm High P. Alarm

P. Range H - L Low T. Alarm High T. Alarm

T. Range H - L Totalizer #1 Event

Totalizer #2 Event Pulse Output Alarm Events Diagnostic Events Manual On

34

6.4.6 Подменю «Select Gas» («Выбор газа»)

Текущий активный газ может быть выбран пользователем через интерфейс OLED/джойстик или цифровой интерфейс связи. Данные о газах распределены по различным группам газов (см. Рисунок 13 ниже). Группа «Недавние газы» (Recent Gases) хранит до 16 недавно выбранных газов. Подробный список газов для каждой группы представлен в Таблицах с X по XVIII, начиная со следующей страницы.

Например, чтобы выбрать азот, пользователь должен перейти в «Выбор газа» (Select Gas)   «Стандартные газы» (Standard Gases), затем выделить «Азот» и нажать джойстик (эквивалент кнопки Ent).

Recent Gases Standard Gases Bioreactor Gases Breathing Gases Chromatograpy Gases Fuel Gases

Laser Gases

O2 Concentrator Stack Gases Welding Gases

User Defined Mixture

Рисунок 13: Выбор группы газов

| ТАБЛИЦА X: Стандартные чистые некоррозионные газы Все данные для стандартных условий (70 °F и 14,696 PSIA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер газа | Краткое название | Полное название | Абсолютная вязкость (мПа·с) | Плотность г/л | Коэффициент сжимаемости |
| 0 | Air | Air | 18.259686 | 1.2000185 | 0.99963453 |
| 1 | Ar | Argon | 22.377244 | 1.6555318 | 0.99932392 |
| 2 | CO2 | Carbon Dioxide | 14.743078 | 1.8322844 | 0.99473012 |
| 3 | N2 | Nitrogen | 17.624584 | 1.1604245 | 0.99976728 |
| 4 | O2 | Oxygen | 20.3345 | 1.3261455 | 0.99930979 |
| 5 | He | Helium | 19.668342 | 0.16568373 | 1.0004913 |
| 6 | CO | Carbon Monoxide | 17.475804 | 1.1604842 | 0.99959984 |
| 7 | C2H4 | Ethylene | 10.187017 | 1.168818 | 0.99401503 |
| 8 | C2H6 | Ethane | 9.2398038 | 1.255226 | 0.99208387 |
| 9 | n-C4H10 | n-Butane | 7.3072193 | 2.4852646 | 0.96854578 |
| 10 | i-C4H10 | i-Butane | 7.4018705 | 2.4755419 | 0.97234976 |
| 11 | C3H8 | Propane | 8.0415054 | 1.857567 | 0.98310908 |
| 12 | D2 | Deuterium | 12.473107 | 0.16672796 | 1.0005847 |
| 13 | H2 | Hydrogen | 8.8198202 | 0.083436355 | 1.0005991 |
| 14 | N2O | Nitrous Oxide | 14.654788 | 1.8332083 | 0.99430109 |
| 15 | CH4 | Methane | 10.949931 | 0.66562262 | 0.99816159 |
| 16 | Ne | Neon | 30.847242 | 0.83530908 | 1.0004838 |
| 17 | Kr | Krypton | 24.839148 | 3.4779701 | 0.9978346 |
| 18 | SF6 | Sulfur Hexafluoride | 15.042726 | 6.121213 | 0.98816832 |
| 19 | Xe | Xenon | 22.710043 | 5.4674713 | 0.99450233 |
| 20 | C2H2 | Acetylene | 10.334757 | 3.4606011 | 0.99244221 |
| 21 | C25 | 25% CO2 / 75% Ar | 20.455223 | 1.6988495 | 0.99859725 |
| 22 | C10 | 10% CO2 / 90% Ar | 21.609367 | 1.672811 | 0.99905731 |
| 23 | C8 | 8% CO2 / 92% Ar | 21.762981 | 1.6693503 | 0.9991131 |
| 24 | C2 | 2% CO2 / 98% Ar | 22.223694 | 1.6589828 | 0.99927304 |
| 25 | C75 | 75% CO2 / 25% Ar | 16.611552 | 1.7870162 | 0.99639528 |
| 26 | He75 | 75% He / 25% Ar | 23.052769 | 0.53762966 | 1.0005554 |
| 27 | He25 | 25% He / 75% Ar | 23.043143 | 1.2822075 | 1.0000347 |
| 28 | A1025 | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | 21.314678 | 0.31866435 | 1.0005383 |
| 29 | Star29 | Stargon CS 90% Ar/8%CO2/2%O2 | 21.730903 | 1.6627585 | 0.99911456 |
| 30 | P5 | 95% Ar / 5% CH4 | 22.146573 | 1.6060633 | 0.99928305 |

| ТАБЛИЦА XI: Газы для биореакторов Все данные для стандартных условий (70 °F и 14,696 PSIA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер газа | Краткое название | Полное название | Абсолютная вязкость (мПа·с) | Плотность г/л | Коэффициент сжимаемости |
| 36 | Bio-5M | 5%CH4 / 95%CO2 | 14.653659 | 1.7701352 | 0.99498978 |
| 37 | Bio-10M | 10%CH4 / 90%CO2 | 14.559299 | 1.7147013 | 0.99523243 |
| 38 | Bio-15M | 15%CH4 / 85%CO2 | 14.459421 | 1.6564349 | 0.99544756 |
| 39 | Bio-20M | 20%CH4 / 80%CO2 | 14.353426 | 1.5978991 | 0.99567147 |
| 40 | Bio-25M | 25%CH4 / 75%CO2 | 14.24079 | 1.5394019 | 0.99588751 |
| 41 | Bio-30M | 30%CH4 / 70%CO2 | 14.120874 | 1.4809418 | 0.9960956 |
| 42 | Bio-35M | 35%CH4 / 65%CO2 | 13.992953 | 1.4225176 | 0.99629569 |
| 43 | Bio-40M | 40%CH4 / 60%CO2 | 13.856199 | 1.3641278 | 0.99648773 |
| 44 | Bio-45M | 45%CH4 / 55%CO2 | 13.709659 | 1.3057712 | 0.99667173 |
| 45 | Bio-50M | 50%CH4 / 50%CO2 | 13.55223 | 1.2474461 | 0.99684765 |
| 46 | Bio-55M | 55%CH4 / 45%CO2 | 13.382616 | 1.1891512 | 0.99701551 |
| 47 | Bio-60M | 60%CH4 / 40%CO2 | 13.1993 | 1.1308852 | 0.99717531 |
| 48 | Bio-65M | 65%CH4 / 35%CO2 | 13.000513 | 1.0726464 | 0.99732702 |
| 49 | Bio-70M | 70%CH4 / 30%CO2 | 12.784241 | 1.0144337 | 0.99747066 |
| 50 | Bio-75M | 75%CH4 / 25%CO2 | 12.548154 | 0.95624539 | 0.9976062 |
| 51 | Bio-80M | 80%CH4 / 20%CO2 | 12.289467 | 0.89808023 | 0.99773363 |
| 52 | Bio-85M | 85%CH4 / 15%CO2 | 12.004793 | 0.83993679 | 0.99785292 |
| 53 | Bio-90M | 90%CH4 / 10%CO2 | 11.690063 | 0.78181364 | 0.99796403 |
| 54 | Bio-95M | 95%CH4 / 5%CO2 | 11.340435 | 0.72370939 | 0.99806694 |

| ТАБЛИЦА XII: Газы для дыхания Все данные для стандартных условий (70 °F и 14,696 PSIA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер газа | Краткое название | Полное название | Абсолютная вязкость (мПа·с) | Плотность г/л | Коэффициент сжимаемости |
| 56 | EAN-32 | 32%O2 / 68%N2 | 18.553594 | 1.2134468 | 0.99961365 |
| 57 | EAN-36 | 36%O2 / 64%N2 | 18.665372 | 1.2200749 | 0.99959516 |
| 58 | EAN-40 | 40%O2 / 60%N2 | 18.77622 | 1.2267031 | 0.9995768 |
| 59 | HeOx-20 | 20%O2 / 80%He | 21.160783 | 0.39742666 | 1.000575 |
| 60 | HeOx-21 | 21%O2 / 79%He | 21.164401 | 0.40901481 | 1.0005744 |
| 61 | HeOx-30 | 30%O2 / 70%He | 21.120337 | 0.51331687 | 1.0005531 |
| 62 | HeOx-40 | 40%O2 / 60%He | 20.99441 | 0.62923199 | 1.0005002 |
| 63 | HeOx-50 | 50%O2 / 50%He | 20.851246 | 0.7451824 | 1.0004169 |
| 64 | HeOx-60 | 60%O2 / 40%He | 20.714981 | 0.86118182 | 1.0002995 |
| 65 | HeOx-80 | 80%O2 / 20%He | 20.499515 | 1.0934087 | 0.99993193 |
| 66 | HeOx-99 | 99%O2 / 1%He | 20.338992 | 1.3144914 | 0.99934879 |
| 67 | EA-40 | Enri Air-40%O2 | 19.15564 | 1.2505528 | 0.99951725 |
| 68 | EA-60 | Enri Air-60%O2 | 19.56039 | 1.2757473 | 0.9994476 |
| 69 | EA-80 | Enri Air-80%O2 | 19.953017 | 1.3009447 | 0.99937862 |
| 70 | Metabol | Metabolic Exhalant (16%O2 / 78.04%N2 / 5%CO2 / 0.96%Ar) | 18.04915 | 1.2250145 | 0.99952679 |

| ТАБЛИЦА XIII: Газы для хроматографии Все данные для стандартных условий (70 °F и 14,696 PSIA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер газа | Краткое название | Полное название | Абсолютная вязкость (мПа·с) | Плотность г/л | Коэффициент сжимаемости |
| 71 | P-5 | 5%CH4 / 95%Ar | 22.146573 | 1.6060633 | 0.99928305 |
| 72 | P-10 | 10%CH4 / 90%Ar | 21.899835 | 1.5565932 | 0.99924058 |

| ТАБЛИЦА XIV: Топливные газы Все данные для стандартных условий (70 °F и 14,696 PSIA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер газа | Краткое название | Полное название | Абсолютная вязкость (мПа·с) | Плотность г/л | Коэффициент сжимаемости |
| 74 | SynG-1 | 40%H2 / 29%CO / 20%CO2 / 11%CH4 | 15.253299 | 0.80779626 | 0.99952272 |
| 75 | SynG-2 | 64%H2 / 28%CO / 1%CO2 / 7%CH4 | 14.781416 | 0.44282577 | 1.0003283 |
| 76 | SynG-3 | 70%H2 / 4%CO / 25%CO2 / 1%CH4 | 14.725047 | 0.5672004 | 0.99990018 |
| 77 | Syn-4 | 83%H2 / 14%CO / 3%CH4 | 13.737274 | 0.25149803 | 1.0005186 |
| 78 | NatG-1 | 93%CH4 / 3%C2H6 / 1%C3H8 / 2%N2 / 1%CO2 | 11.020257 | 0.71638178 | 0.9979886 |
| 79 | NatG-2 | 95%CH4 / 3%C2H6 / 1%N2 / 1%CO2 | 11.006305 | 0.69973554 | 0.99804196 |
| 80 | NatG-3 | 95.2CH4 / 2.5%C2H6 / 0.2%C3H8 / 0.1%n-C4H10 / 1.3%N2 / 0.7%CO2 | 10.99793 | 0.69890329 | 0.99804914 |
| 81 | Coal Gas | 50%H2 / 35%CH4 / 10%CO / 5%C2H4 | 12.23411 | 0.47642496 | 0.9988977 |
| 82 | Endo | 75%H2 / 25%N2 | 13.712892 | 0.35247105 | 1.0005199 |
| 83 | HHO | 66.67%H2 / 33.33%O2 | 16.838285 | 0.49714469 | 1.0004234 |
| 84 | HD-5 | LPG 96.2%C3H8 / 1.5%C2H6 / 0.4%C3H6 / 1.9%n-C4H10 | 8.0566953 | 1.8596915 | 0.98305588 |
| 85 | HD-10 | LPG 85%C3H8 / 10%C3H6 / 5%n-C4H10 | 8.060707 | 1.8793052 | 0.98275016 |

| ТАБЛИЦА XV: Газы для лазеров Все данные для стандартных условий (70 °F и 14,696 PSIA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер газа | Краткое название | Полное название | Абсолютная вязкость (мПа·с) | Плотность г/л | Коэффициент сжимаемости |
| 89 | LG-4.5 | 4.5%CO2 / 13.5%N2 / 82%He | 19.875867 | 0.37436617 | 1.0005373 |
| 90 | LG-6 | 6%CO2 / 14%N2 / 80%He | 19.810188 | 0.4041824 | 1.0005193 |
| 91 | LG-7 | 7%CO2 / 14%N2 / 79%He | 19.76977 | 0.42074815 | 1.0005058 |
| 92 | LG-9 | 9%CO2 / 15%N2 / 76%He | 19.644085 | 0.46382218 | 1.0004745 |
| 93 | HeNe-9 | 9%Ne / 91%He | 22.266969 | 0.22372402 | 1.0004795 |
| 94 | LG-9.4 | 9.4%CO2 / 19.25%N2 / 71.35%He | 19.488366 | 0.51269615 | 1.0004588 |

| ТАБЛИЦА XVI: Газы для концентраторов O2 Все данные для стандартных условий (70 °F и 14,696 PSIA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер газа | Краткое название | Полное название | Абсолютная вязкость (мПа·с) | Плотность г/л | Коэффициент сжимаемости |
| 99 | OCG-89 | 89%O2 / 7%N2 / 4%Ar | 20.276364 | 1.3277141 | 0.99934333 |
| 100 | OCG-93 | 93%O2 / 3%N2 / 4%Ar | 20.373369 | 1.334345 | 0.99932581 |
| 101 | OCG-95 | 95%O2 / 1%N2 / 4%Ar | 20.421571 | 1.3376605 | 0.99931705 |

| ТАБЛИЦА XVII: Дымовые газы Все данные приведены для стандартных условий (70 °F и 14.696 PSIA). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер газа | Краткое название | Полное название | Абсолютная вязкость (мПа·с) | Плотность г/л | Коэффициент сжимаемости |
| 104 | FG-1 | 2.5%O2 / 10.8%CO2 / 85%N2 / 1%Ar | 17.553974 | 1.2415291 | 0.99938947 |
| 105 | FG-2 | 2.9%O2 / 14%CO2 / 82.1%N2 / 1%Ar | 17.489167 | 1.2635492 | 0.99927301 |
| 106 | FG-3 | 3.7%O2 / 15%CO2 / 80.3%N2 / 1%Ar | 17.484521 | 1.2715509 | 0.99923323 |
| 107 | FG-4 | 7%O2 / 12%CO2 / 80%N2 / 1%Ar | 17.642257 | 1.2569936 | 0.99932823 |
| 108 | FG-5 | 10%O2 / 9.5%CO2 / 79.5%N2 / 1%Ar | 17.781725 | 1.2452832 | 0.99940281 |
| 109 | FG-6 | 13%O2 / 7%CO2 / 79%N2 / 1%Ar | 17.922258 | 1.2335784 | 0.99947428 |

| ТАБЛИЦА XVIII: Газы для сварки Все данные для стандартных условий (70 °F и 14,696 PSIA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер газа | Краткое название | Полное название | Абсолютная вязкость (мПа·с) | Плотность г/л | Коэффициент сжимаемости |
| 114 | C-2 | 2%CO2 / 98%Ar | 22.223694 | 1.6589828 | 0.99927304 |
| 115 | C-8 | 8%CO2 / 92%Ar | 21.762981 | 1.6693503 | 0.9991131 |
| 116 | C-10 | 10%CO2 / 90%Ar | 21.609367 | 1.672811 | 0.99905731 |
| 117 | C-15 | 15%CO2 / 85%Ar | 21.225138 | 1.6814739 | 0.99891226 |
| 118 | C-20 | 20%CO2 / 80%Ar | 20.840474 | 1.6901531 | 0.99875902 |
| 119 | C-25 | 25%CO2 / 75%Ar | 20.455223 | 1.6988495 | 0.99859725 |
| 120 | C-50 | 50%CO2 / 50%Ar | 18.525065 | 1.7426245 | 0.99764493 |
| 121 | C-75 | 75%CO2 / 25%Ar | 16.611552 | 1.7870162 | 0.99639528 |
| 122 | He-25 | 25%He / 75%Ar | 23.043143 | 1.2822075 | 1.0000347 |
| 123 | He-50 | 50%He / 50%Ar | 23.466653 | 0.90972133 | 1.0004058 |
| 124 | He-75 | 75%He / 25%Ar | 23.052769 | 0.53762966 | 1.0005554 |
| 125 | He-90 | 90%He / 10%Ar | 21.816616 | 0.31445794 | 1.0005487 |
| 126 | A1025 | 90%He / 7.5%Ar / 2.5%CO2 | 21.314678 | 0.31866435 | 1.0005383 |
| 127 | Star29 | Stargon CS 90%Ar / 8%CO2 / 2%O2 | 21.730903 | 1.6627585 | 0.99911456 |

6.4.7 Подменю «User-Defined Mixture» («Пользовательская смесь»)

Подменю «Пользовательская смесь» позволяет пользователю создавать и сохранять до 20 пользовательских газовых смесей. Каждая газовая смесь может содержать от 2 до 5 газов из перечисленных в таблицах X–XVIII.

Add Mixture: 20 Free

Рисунок 14: Выбор меню «Добавить смесь»

По умолчанию в памяти прибора нет предустановленных смесей, и есть место для 20 пользовательских смесей (см. Рисунок 14). Нажмите джойстик (эквивалент кнопки Ent), чтобы присвоить имя новой газовой смеси (см. Рисунок 15). Появится мигающий курсор с буквой «A». Перемещайте джойстик ВВЕРХ (UP) и ВНИЗ (DN), чтобы изменять буквы и цифры. Как только нужная буква (или цифра) установлена, используйте команду джойстика ВПРАВО (RIGHT), чтобы переместить курсор в следующую позицию. Используйте ВЛЕВО (LEFT) для переключения регистра букв. Нажмите джойстик (эквивалент кнопки

Enter Mixture Name:

_M_yM_ _i _x 1_ _

Use ← to Change Case Press Ent When Done

Ent), чтобы сохранить название газовой смеси.

Рисунок 15: Присвоение имени смеси

После сохранения названия газовой смеси появится экран, показанный на Рисунке 16. Чтобы выбрать газовый компонент для G1, нажмите джойстик (эквивалент кнопки Ent). Как показано на Рисунке 17, появится экран со списком газов.

MyMix1	G:0	Tot: 0.00% G1			0.00%

G2	0.00%

G3	0.00%

G4	0.00%

G5	0.00%

Save, Esc to Exit

Рисунок 16: Добавление компонента газа и его доли

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте джойстик вверх и вниз, чтобы выбрать другой компонент, а вправо и влево, чтобы переключаться между вводом названия газа и соотношения.

G:AIR

Air

Ar	Argon	 CO2 Carbon Dioxide

N2 Nitrogen O2 Oxygen He Helium

CO Carbon Monoxide

Рисунок 17: Выбор газового компонента

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте джойстик вверх и вниз, чтобы выделить нужный газ. Нажмите кнопку, эквивалентную Enter, чтобы выбрать газ.

| MyMix1 G:0 Tot:0.00% G1 Ar 0.00% |  |
| --- | --- |
| G2 | 0.00% |
| G3 | 0.00% |
| G4 | 0.00% |
| G5 🡐Save | 0.00% , Esc to Exit |

Рисунок 18: Компонент G1 с выбранным газом

После выбора газа для компонента G1 появится экран, показанный на рисунке 18. Чтобы выбрать соотношение для компонента G1, нажмите «Вправо».  Появится экран, показанный в верхней части рисунка 19. Чтобы начать ввод значения соотношения в %, нажмите кнопку джойстика, эквивалентную Enter. Компонент G1 появится в нижней части экрана с мигающим курсором.  Теперь пользователь может ввести желаемое значение соотношения для этого газа, как показано на втором экране на рисунке 19

Ent

:

| MyMix1 G:0 Tot: 0.00% |  |  |
| --- | --- | --- |
| G1 | Ar | 0.00% |
| G2 |  | 0.00% |
| G3 |  | 0.00% |
| G4 |  | 0.00% |
| G5 |  | 0.00% |
| 🡐Save, Esc to Exit |  |  |

| MyMix1 G:0 Tot: 0.00% |  |  |
| --- | --- | --- |
| G1 | Ar | 0.00% |
| G2 |  | 0.00% |
| G3 |  | 0.00% |
| G4 |  | 0.00% |
| G5 |  | 0.00% |
| 1 | Ar | 10.00% |

Рисунок 19: Компонент G1 с выделенным значением соотношения

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте джойстик вверх и вниз для изменения числового значения, а влево и вправо для изменения положения курсора. После ввода требуемого значения соотношения нажмите кнопку, эквивалентную Enter, чтобы принять его.

| MyMix1 G:0 Tot: | 10.00% |  | MyMix1 G:0 Tot: | 22.00% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 Ar | 10.00% |  | G1 Ar | 10.00% |
| G2 | 0.00% |  | G2 He | 12.00% |
| G3 | 0.00% |  | G3 | 0.00% |
| G4 | 0.00% |  | G4 | 0.00% |
| G5 0.00% G5 |  |  |  | 0.00% |

🡐Save,  Esc to Exit

MyMix1 G:0 Tot:100.0% G1  Ar	10.00%

G2  He	12.00%

G3  CO2	46.25%

G4  C2H4	31.75%

G5	0.00%

🡐Save,  Esc  to Exit

🡐Save,   Esc to Exit

MyMix1 G:0 Tot: 10.00% G1 Ar	 10.00%

G2 He	0.00%

G3	0.00%

G4	0.00%

G5	0.00%

1 He	12.00%

Рисунок 20: Смесь из 4 компонентов, готовая к сохранению

************************** NEW MIXTURE

HAS BEEN SAVED

************************** Press any key...

Продолжайте добавлять до 5 газов, как требуется для вашего применения. Пример смеси из 4 компонентов, готовой к сохранению, см. на Рисунке 20. Общая сумма смеси должна составлять 100% для принятия. Если пользователь попытается сохранить смесь, сумма которой не равна 100%, появится сообщение об ошибке. Когда смесь готова, нажмите «Влево», чтобы сохранить ее. Прибор выведет подтверждающее сообщение (см. Рисунок 21):

Рисунок 21: Сообщение-подтверждение о сохранении смеси

Как указано на экране выше, нажмите любую кнопку на джойстике, чтобы перейти к следующему экрану. Теперь, когда смесь сохранена, она появится в меню выбора «Пользовательская смесь» (см. Рисунок 22):

MyMix1

Add Mixture: 19 Free

Рисунок 22: Меню выбора «Пользовательская смесь» с новой смесью MyMix1

Любую сохраненную смесь можно отредактировать. Чтобы отредактировать сохраненную смесь, выделите ее с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «Влево». Появится сообщение с запросом на подтверждение, показанное на рисунке 23. Выберите «ДА» (YES), а затем нажмите кнопку джойстика, эквивалентную кнопке «Enter».

Edit MyMix1 Mixture?

NO YES

Рисунок 23: Выбор меню «Редактировать смесь»

В режиме редактирования смеси пользователь может изменить название смеси, название любого газового компонента и любое значение доли.

6.4.8 Подменю «Gas Flow Alarm» («Аварийный сигнал по расходу газа»)

DFM предоставляет пользователю гибкую систему аварийных предупреждений, которая отслеживает расход текучей среды для всех условий, выходящих за настраиваемые пределы, а также обеспечивает визуальную обратную связь для пользователя через OLED, светодиод состояния или выход SSR. Аварийный сигнал расхода имеет несколько атрибутов, которые могут быть настроены пользователем через интерфейс OLED/джойстик или цифровой интерфейс связи. Эти атрибуты управляют условиями, которые вызывают срабатывание сигнала тревоги, и определяют действия, которые должны быть предприняты, когда расход находится вне заданных условий.

Условия срабатывания сигнализации расхода становятся верными, когда текущее значение расхода равно или выше или ниже соответствующих значений уровней сигнализации высокого и низкого расхода.  Действие сигнализации может быть назначено с интервалом задержки от 0 до 3600 секунд перед активацией выхода SSR. В большинстве случаев пользователю потребуется небольшая задержка (2–10 секунд), чтобы убедиться, что расход действительно установился на выбранном уровне и не был вызван какими-либо помехами.  Функция управления режимом фиксации позволяет зафиксировать выход SSR или следовать соответствующему статусу сигнализации.

Доступны следующие настройки для аварийного сигнала расхода (см. Рисунок 12):

a) Режим аварийного сигнала расхода (Табличный ввод)

Эта функция определяет, включен (Enabled) или отключен (Disabled) аварийный сигнал расхода, это единственные два доступных варианта. Значение по умолчанию — Отключен (Disabled). Выбор режима сигнализации можно установить с помощью кнопок джойстика ВВЕРХ (UP) и ВНИЗ (DN) и подтвердить нажатием джойстика (эквивалент кнопки ENT).

b) Аварийный сигнал низкого расхода (Числовой ввод)

Предел требуемого значения аварийного сигнала низкого расхода можно вводить с шагом 0,1% от 0 до 109,9% FS (Полной Шкалы).

Если происходит сигнал низкого уровня, и выход SSR назначен на событие «Аварийный сигнал низкого расхода» (см. Раздел 6.4.13.5), выход SSR будет активирован, когда расход упадет ниже значения аварийного сигнала низкого расхода

Условие аварийного сигнала низкого расхода также указывается на соответствующем экране технологической информации путем чередования каждую секунду между единицами измерения и предупреждением «Lo!» (означает Низкий).

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение аварийного сигнала низкого расхода должно быть меньше значения аварийного сигнала высокого расхода.

c) Аварийный сигнал высокого расхода (Числовой ввод)

Предельное значение сигнализации высокого расхода можно ввести с точностью до 0,1 % в диапазоне от 0 до 110 % FS (полная шкала).  Если срабатывает сигнал тревоги высокого расхода и выход SSR назначен для события сигнала тревоги высокого расхода (см. раздел 6.4.13.5), выход SSR будет активирован, когда показание расхода превысит значение сигнала тревоги высокого расхода.

Состояние сигнала тревоги высокого расхода также отображается на соответствующем экране информации о процессе, где каждую секунду чередуются единицы измерения и предупреждение «Hi!» (что означает «Высокий»).

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение сигнала тревоги высокого расхода должно быть больше значения сигнала тревоги низкого расхода.

d) Задержка действия сигнала тревоги расхода (числовое значение)

Задержка действия сигнала тревоги расхода — это период времени в секундах, в течение которого значение расхода может оставаться выше верхнего предела или ниже нижнего предела, прежде чем сработает сигнал тревоги.  Допустимые настройки находятся в диапазоне от 0 до 3600 секунд.  Значение по умолчанию — 0:  без задержки.

e) Задержка включения сигнала тревоги о расходе (числовое значение)

В некоторых случаях удобно включать сигнал тревоги о расходе только после определенной задержки включения питания.  Опция «Задержка включения сигнала тревоги о расходе» (Flow Alarm Power On Delay) позволяет пользователю установить определенный интервал времени, который должен пройти с момента включения питания устройства до активации функции сигнала тревоги о расходе.  Допустимые настройки находятся в диапазоне от 0 до 3600 секунд.  Значение по умолчанию — 0:  без задержки.

f) Фиксация действия сигнализации расхода (ввод в виде таблицы)

Настройки фиксации действия аварийного сигнала расхода управляют функциями фиксации. Если выход SSR назначен на событие аварийного сигнала расхода, в некоторых случаях может быть желательна функция фиксации аварийного сигнала расхода.

Доступны следующие настройки: Включен (Enabled) или Отключен (Disabled). По умолчанию аварийный сигнал расхода не фиксируется, что означает, что действие сигнализации указывается только тогда, когда отслеживаемое значение расхода превышает заданные условия.

6.4.9 Подменю «Gas Pressure Alarm» («Аварийный сигнал по давлению газа»)

DFM предоставляет пользователю гибкую систему сигнализации, которая контролирует давление жидкости на предмет выхода за пределы настраиваемых ограничений и обеспечивает визуальную обратную связь с пользователем через OLED-дисплей, светодиод состояния или выход SSR. Сигнализация давления имеет несколько атрибутов, которые пользователь может настроить через интерфейс OLED/джойстик или цифровой интерфейс связи. Эти атрибуты контролируют условия, при которых срабатывает сигнализация, и определяют действия, которые необходимо предпринять, когда показания давления выходят за пределы заданных условий.

Условия сигнализации давления срабатывают, когда текущие показания давления равны, выше или ниже соответствующих значений уровней сигнализации высокого и низкого давления.

Действие сигнализации может быть назначено с заданным интервалом задержки (0-3600 секунд) для активации выхода SSR. Функция управления режимом фиксации позволяет зафиксировать выход SSR или проследить за соответствующим состоянием сигнализации.

Для сигнализации давления доступны следующие настройки (см. рисунок 12):

a) Режим сигнализации давления (табличный ввод)

Эта функция определяет, включен (Enabled) или отключен (Disabled) аварийный сигнал по давлению, это единственные два доступных варианта. Значение по умолчанию — Отключен (Disabled). Выбор режима сигнализации можно установить с помощью кнопок джойстика ВВЕРХ (UP) и ВНИЗ (DN) и подтвердить нажатием джойстика (эквивалент кнопки ENT).

b) Аварийный сигнал низкого давления (Числовой ввод)

Предел требуемого значения аварийного сигнала низкого давления можно вводить в текущих выбранных единицах давления с шагом 0,1% от полной шкалы датчика давления, от 0,0 до 99,9%.

Если происходит сигнал низкого уровня, и выход SSR назначен на событие «Аварийный сигнал низкого давления» (см. Раздел 6.4.13.5), выход SSR будет активирован, когда давление станет меньше значения аварийного сигнала низкого давления.

Условие аварийного сигнала низкого давления также указывается на соответствующем экране технологической информации путем чередования каждую секунду между единицами измерения и предупреждением «LOW!»

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение аварийного сигнала низкого давления должно быть меньше значения аварийного сигнала высокого давления.

c) Аварийный сигнал высокого давления (Числовой ввод)

Предел требуемого значения аварийного сигнала высокого давления можно вводить в текущих выбранных единицах давления с шагом 0,1% от полной шкалы датчика давления, от 0,1 до 100%.

Если происходит сигнал высокого уровня, и выход SSR назначен на событие «Аварийный сигнал высокого давления» (см. Раздел 6.4.13.5), выход SSR будет активирован, когда показание давления станет больше значения аварийного сигнала высокого давления.

Условие аварийного сигнала высокого давления также указывается на соответствующем экране технологической информации путем чередования каждую секунду между единицами измерения и предупреждением «HIGH!»

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте джойстик вверх и вниз, чтобы выделить нужный газ. Нажмите кнопку, эквивалентную Enter, чтобы выбрать газ.

d) Задержка действия аварийного сигнала по давлению (Числовой ввод)

Задержка действия аварийного сигнала по давлению — это период времени в секундах, в течение которого значение показания давления может оставаться выше верхнего предела или ниже нижнего предела до активации условия аварийного сигнала. Допустимые настройки находятся в диапазоне от 0 до 3600 секунд. Значение по умолчанию — 0: без задержки.

e) Задержка включения аварийного сигнала по давлению после подачи питания (Числовой ввод)

В некоторых случаях удобно включать сигнализацию давления только после определенной задержки включения питания. Опция «Задержка включения сигнализации давления» (Pressure Alarm Power On Delay) позволяет пользователю установить определенный интервал времени, который должен пройти с момента включения питания устройства до активации функции сигнализации давления. Допустимые настройки находятся в диапазоне от 0 до 3600 секунд. Значение по умолчанию — 0: без задержки.

f) Фиксация действия аварийного сигнала по давлению (Табличный ввод)

Настройки фиксации действия аварийного сигнала по давлению управляют функциями фиксации. Если выход SSR назначен на событие аварийного сигнала по давлению, в некоторых случаях может быть желательна функция фиксации аварийного сигнала по давлению.

Доступны следующие настройки: Включена (Enabled) или Отключена (Disabled). По умолчанию аварийный сигнал по давлению не фиксируется, что означает, что действие сигнализации указывается только тогда, когда отслеживаемое значение давления превышает заданные условия.

6.4.10 Подменю «Gas Temperature Alarm» («Аварийный сигнал по температуре газа» )

DFM предоставляет пользователю гибкую систему сигнализации, которая контролирует температуру жидкости на предмет выхода за пределы настраиваемых ограничений и обеспечивает визуальную обратную связь с пользователем через OLED-дисплей, светодиод состояния или выход SSR. Сигнализация температуры имеет несколько атрибутов, которые пользователь может настроить через интерфейс OLED/джойстик или цифровой интерфейс связи. Эти атрибуты контролируют условия, при которых срабатывает сигнализация, и определяют действия, которые необходимо предпринять, когда показания температуры выходят за пределы заданных условий.

Условия сигнализации температуры срабатывают, когда текущие показания температуры равны, выше или ниже соответствующих значений уровней сигнализации высокой и низкой температуры.

Действие сигнала тревоги может быть назначено с предустановленным интервалом задержки (0-3600 секунд) для активации выхода SSR. Функция управления «Режим фиксации» (Latch Mode) позволяет фиксировать выход SSR во включенном состоянии или следовать соответствующему статусу аварийного сигнала.

Доступны следующие настройки для аварийного сигнала по температуре (см. Рисунок 12):

a) Режим аварийного сигнала по температуре (Табличный ввод)

Эта функция определяет, включен (Enabled) или отключен (Disabled) аварийный сигнал по температуре. Доступны два варианта: Включен (Enabled) или Отключен (Disabled). Значение по умолчанию — Отключен (Disabled). Выбор режима сигнализации можно установить с помощью кнопок джойстика ВВЕРХ (UP) и ВНИЗ (DN) и подтвердить нажатием джойстика (эквивалент кнопки ENT).

b) Аварийный сигнал низкой температуры (Числовой ввод)

Предельное значение для сигнализации низкой температуры можно ввести в выбранных единицах измерения температуры с точностью до 0,1 градуса в диапазоне от -20 °C до 69,9 °C.

Если срабатывает сигнал тревоги низкой температуры и выход SSR назначен для события сигнала тревоги низкой температуры (см. раздел 6.4.13.5), выход SSR будет активирован, когда температура станет ниже заданного значения сигнала тревоги низкой температуры.

Состояние сигнала тревоги низкой температуры также отображается на соответствующем экране информации о процессе, где каждую секунду чередуются единицы измерения и предупреждение «L», означающее «низкий».

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение сигнала тревоги низкого давления должно быть меньше значения сигнала тревоги высокого давления.

c) Аварийный сигнал высокой температуры (Числовой ввод)

Предел требуемого значения аварийного сигнала высокой температуры можно вводить в текущих выбранных единицах с шагом 0,1 градуса в диапазоне от -19,9 °C до 70,0 °C. Если происходит сигнал высокого уровня, и выход SSR назначен на событие «Аварийный сигнал высокой температуры» (см. Раздел 6.4.13.5), выход SSR будет активирован, когда показание температуры станет больше значения аварийного сигнала высокой температуры.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение аварийного сигнала высокой температуры должно быть больше значения аварийного сигнала низкой температуры.

Условие аварийного сигнала высокой температуры также указывается на соответствующем экране технологической информации путем чередования каждую секунду между единицами измерения и предупреждением «H», означающим Высокий.

d) Задержка действия аварийного сигнала по температуре (Числовой ввод)

Задержка действия аварийного сигнала по температуре — это период времени в секундах, в течение которого значение показания температуры может оставаться выше верхнего предела или ниже нижнего предела до активации условия аварийного сигнала. Допустимые настройки находятся в диапазоне от 0 до 3600 секунд. Значение по умолчанию — 0: без задержки.

e) Задержка включения аварийного сигнала по температуре после подачи питания (Числовой ввод)

В некоторых случаях удобно включать температурную сигнализацию только после определенного интервала задержки включения питания. Опция «Задержка включения температурной сигнализации» (Temperature Alarm Power On Delay) позволяет пользователю установить определенный интервал времени, который должен пройти с момента включения питания устройства до активации функции температурной сигнализации. Допустимые настройки находятся в диапазоне от 0 до 3600 секунд. Значение по умолчанию — 0: без задержки.

f) Фиксация действия температурной сигнализации (ввод в виде таблицы)

Настройки фиксации действия аварийного сигнала по температуре управляют функцией фиксации. Если выход SSR назначен на событие аварийного сигнала по температуре, в некоторых случаях может быть желательна функция фиксации аварийного сигнала по температуре.

Доступны две настройки: Отключена (Disabled) или Включена (Enabled). По умолчанию аварийный сигнал по температуре не фиксируется. Это означает, что действие сигнализации указывается только в том случае, если отслеживаемое показание температуры превышает заданные пользователем условия.

6.4.11 Настройки интеграторов (Totalizers Settings)

DFM предоставляет пользователю два независимых программируемых интегратора расхода. Общий объем (масса) протекающей текучей среды рассчитывается путем интегрирования фактического мгновенного массового расхода текучей среды по времени. Значения показаний интеграторов хранятся в EEPROM и сохраняются каждую секунду. В случае перерыва питания последнее сохраненное значение интегратора будет загружено при следующем цикле включения питания, поэтому показания интегратора не будут потеряны. Используйте меню «Интегратор» (Totalizer Menu) для перехода к опциям меню «Интегратор №1» (Totalizer #1) или «Интегратор №2» (Totalizer #2). Для интегратора №1 и интегратора №2 доступны следующие настройки (см. Рисунок 12):

a) Режим интегратора (Табличный ввод)

Эта опция определяет, включен (Enabled) или отключен (Disabled) интегратор, это единственные два доступных варианта. Значение по умолчанию — Отключен (Disabled). Выбор режима интегратора можно установить с помощью кнопок джойстика ВВЕРХ (UP) и ВНИЗ (DN) и подтвердить нажатием джойстика (эквивалент кнопки ENT).

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед включением интегратора убедитесь, что все его настройки сконфигурированы правильно.  Начальные значения интегратора должны быть введены в активных в данный момент единицах измерения объемного или массового расхода.  Интегратор не будет суммировать данные, пока расход процесса не станет равным или превысит начальное значение интегратора.  Значения событий интегратора также должны быть введены в активных в данный момент единицах измерения объема или массы.  Если событие интегратора (действие) не требуется при заданном значении общего объема, установите значение события интегратора равным нулю (это значение является настройкой по умолчанию).

b) Начало интегрирования (Числовой ввод)

Эта опция позволяет запустить интегратор при заданной скорости потока. Интегратор не будет суммировать данные, пока скорость потока не станет равной или превысит значение «Скорость запуска интегратора». Предельное значение «Скорость запуска интегратора» можно ввести с точностью до 0,1 % в диапазоне от 0 до 100 % FS.

c) Объем для действия интегратора (Числовой ввод)

Эта опция позволяет пользователю активировать предустановленное требуемое действие, когда интегратор достигает предустановленного объема. Значение «Объем для действия интегратора» (Totalizer Action Volume) должно быть введено в текущих активных единицах измерения, основанных на объеме/массе. Событие действия интегратора становится верным, когда показание интегратора больше или равно предустановленному «Объему для действия интегратора». Если функция интегратора не требуется, установите значение «Объем для действия интегратора» в ноль; это значение по умолчанию.

d) Задержка включения интегратора после подачи питания (Числовой ввод)

В некоторых случаях удобно запускать интегратор только после определенного интервала задержки после включения питания. Массовым расходомерам требуется некоторое время прогрева с момента включения питания для стабилизации выходного сигнала технологической переменной и получения точных показаний. Опция «Задержка включения интегратора после подачи питания» позволяет пользователю указать и установить временной интервал, который должен пройти с момента включения питания устройства, прежде чем интегратор будет активирован. Допустимые настройки находятся в диапазоне от 0 до 3600 секунд. Значение по умолчанию — 0: без задержки.

e) Автосброс интегратора (Табличный ввод)

Эта опция позволяет автоматически сбрасывать интегратор, когда он достигает предустановленного значения объема для действия. Эта функция может быть удобна для порционной (batch) обработки, когда предопределенный объем текучей среды должен многократно подаваться в процесс. Доступны два варианта: Включен (Enabled) или Отключен (Disabled). Значение по умолчанию — Отключен (Disabled). Выбор автосброса интегратора можно установить с помощью кнопок джойстика ВВЕРХ (UP) и ВНИЗ (DN) и подтвердить нажатием джойстика (эквивалент кнопки ENT).

f) Задержка автосброса интегратора (Числовой ввод)

Эта опция может быть полезной, когда включена функция «Автосброс интегратора» и требуется предопределенная задержка перед началом нового цикла порции. Допустимые настройки находятся в диапазоне от 0 до 3600 секунд. Значение по умолчанию — 0: без задержки.

g) Сброс интегратора (Табличный ввод)

Показания любого интегратора могут быть сброшены путем выбора опции меню «Сброс интегратора» (Reset Totalizer). Стандартный экран сброса интегратора показан ниже:

Reset Totalizer #1:

NO

YES

DO YOU WANT RESET TOTALIZER?

Рисунок 24: Экран сброса интегратора

При выборе опции «ДА» (YES) интегратор №1 будет сброшен. Появится экран подтверждения (см. Рисунок 25).

************************** Totalizer

has been reset

********************** Press any key...

Рисунок 25: Подтверждение сброса интегратора

Для расходомеров DFM без опции OLED/джойстик доступна локальная кнопка обслуживания для ручного сброса интегратора на месте. Кнопка обслуживания расположена на левой стороне расходомера (см. Раздел 6.5 «Работа с многофункциональной кнопкой»).

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: сли включена функция «Блокировка сброса» (Lock Reset Function) интегратора, функция сброса не работает, и поэтому интегратор не может быть сброшен. Параметр «Блокировка сброса» может быть изменен только вручную с помощью поставляемого программного обеспечения «DFM Configuration Utility» из режима «Terminal» с использованием ASCII команды «T» с аргументом «L» (см. Набор ASCII команд в Разделе 9.2). По умолчанию функция «Блокировка сброса» интегратора отключена, но она может быть включена пользователем, если показания интегратора в приложении пользователя должны сохраняться в течение всего срока службы прибора.

h) Точность (разрядность) интегратора (Числовой ввод)

В некоторых случаях удобно, чтобы разрядность показаний интегратора была значительно меньше, чем у показаний расхода (например, когда интегратор накапливает показания в течение длительного периода времени). Параметр «Точность интегратора» позволяет пользователю уменьшить количество цифр после десятичной точки для показаний интегратора от 0 до -5. Например, если показание расхода имеет точность 3 цифры после десятичной точки, установка параметра «Точность интегратора» на -2 приведет к точности показаний интегратора в 1 цифру после десятичной точки. Меньшее количество цифр после десятичной точки позволяет иметь больше цифр перед ней. Поле показаний интегратора имеет 10 цифр.

6.4.12 Подменю «Pulse Output» («Импульсный выход»)

Импульсный выход расхода работает независимо от интеграторов и основан на конфигурационных настройках (см. Рисунок 12), которые могут обеспечивать частоту импульсов, пропорциональную мгновенному массовому расходу текучей среды.

Интерфейс OLED/джойстик и команды цифрового интерфейса связи предоставляются для:

- Включения/отключения импульсного выхода

- Запуска импульсного выхода при заданном расходе (0,0–100,0 % FS)

- Настройки единицы измерения/значения импульса (в текущих единицах измерения)

- Настройки времени активности импульса (50–6553 мс)

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальное время активности импульсного выхода составляет 50 миллисекунд (0,05 секунды). Импульсный выход не может работать быстрее, чем один импульс каждые 100 миллисекунд (0,1 секунды). Хорошим правилом является установка значения единицы/импульса, равного максимальному расходу в тех же единицах в секунду. Это ограничит частоту импульсов не более чем одним импульсом в секунду.

Например:

Максимальный расход = 120 г/мин (120 г/мин = 2 г/сек)

Если единица на импульс установлена на 120 г на импульс, импульсный выход будет генерировать импульс один раз в минуту.

Если единица на импульс установлена на 2 г на импульс, импульсный выход будет генерировать импульс один раз в секунду.

Импульсный выход включает очередь импульсов, которая накапливает импульсы, если процесс расхода накапливается быстрее, чем аппаратное обеспечение импульсного выхода может их выработать. Очередь позволит импульсам «наверстать» позже, если скорость потока уменьшится. Лучшей практикой является замедление импульсного выхода путем увеличения значения настройки «Единиц на импульс» в меню импульсного выхода (см. Рисунок 12).

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется функция импульсного выхода, выход твердотельного реле (SSR) должен быть назначен на функцию «Импульсный выход» (см. Раздел 6.4.13.5). Сигнал импульсного выхода будет доступен через выход SSR (контакты 1 и 2) на 8-контактном разъеме MiniDIN расходомера DFM (см. Рисунок 1 для правильного подключения).

6.4.13 Общие настройки (General Settings)

6.4.13.1 Условия STP / NTP (STP/NTP Conditions)

Этот пункт меню позволяет пользователю установить желаемые стандартные условия температуры и давления или нормальные условия температуры и давления..

В этом пункте меню доступны следующие опции:

Стандартная температура (Standard Temperature)

Стандартное давление (Standard Pressure)

Нормальная температура (Standard Pressure)

Нормальное давление (Normal Pressure)

Пункты меню «Стандартная температура» (Standard Temperature) и «Нормальная температура» (Normal Temperature) позволяют пользователю сначала выбрать желаемые единицы измерения температуры: °C, °F, °K или °R. По умолчанию будут выбраны текущие активные единицы измерения температуры. После выбора единиц измерения пользователь может настроить желаемое значение температуры и нажать кнопку ENT на джойстике, чтобы сохранить его. По умолчанию будут отображаться текущие сохраненные значения.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Заводское значение по умолчанию для стандартной температуры составляет 70 ˚F (21,1 ˚C), а для нормальной температуры — 32 ˚F (0,0 ˚C).

Пункты меню «Стандартное давление» (Standard Pressure) и «Нормальное давление» (Normal Pressure) позволяют пользователю сначала выбрать желаемые единицы измерения давления. По умолчанию будут выбраны активные в данный момент единицы измерения давления. После выбора единиц измерения пользователь может настроить желаемое значение давления, а затем нажать на джойстике кнопку ENT, чтобы сохранить его. По умолчанию будут отображаться текущие сохраненные значения.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: После изменения значений стандартной температуры/давления и/или нормальной температуры/давления соответствующие показания массового расхода PI, отображаемые на дисплее прибора или передаваемые через цифровой или аналоговый интерфейс, также изменятся.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Заводское значение по умолчанию для стандартного и нормального давления составляет 14,696 PSIA (1,0 атм).

6.4.13.2 Дисплей и экраны отображения информации о процессе (PI)

Локальные OLED-экраны с информацией о процессе могут быть настроены на статический (ручное управление) или динамический (автоматическая последовательность) режим. В статическом режиме нажатие джойстика «Вверх» позволяет пользователю пролистывать экраны PI в прямом направлении, а нажатие джойстика «Вниз» — в обратном направлении. При достижении последнего экрана PI прошивка «замыкается» и снова прокручивает экраны PI до начального экрана PI.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: PI screens which are not Enabled (masked) will be skipped. PI Screen #1 (Mass Flow Rate, Pressure, Temperature and Totalizer #1 reading) cannot be Disabled.

Для OLED-дисплея доступны следующие настройки:

a) Режим отображения

Эта опция определяет, находятся ли экраны в статическом (ручное управление) или динамическом (автоматическая смена) режиме. Доступны два варианта: Статический (Static) или Динамический (Dynamic). Значение по умолчанию — Статический (ручное управление).

b) Время цикла экрана

Этот пункт меню определяет временной интервал в секундах для отображения каждого экрана PI в динамическом режиме (автоматическая смена). Время цикла экрана может быть установлено на любое значение от 1 до 3600 секунд (числовой ввод).

c) Конфигурация экранов PI

С помощью настроек конфигурации экрана пользователь может включить (раскрыть) или отключить (скрыть) до 6 различных комбинаций переменных процесса (см. рисунок 26). Экран включен, если установлен флажок в той же строке, что и соответствующий экран: [*]. Если экран отключен, он будет пропущен. По умолчанию прибор поставляется с завода со всеми включенными экранами PI, как показано на Рисунке 26.

PI Screen Config:

Screen #1 [*]

Screen #2 [*] Screen #3 [*] Screen #4 [*] Screen #5 [*] Screen #6 [*]

Рисунок 26: Конфигурация экрана PI

Как объяснялось выше, в приведенном выше примере все экраны PI включены. Каждый экран PI назначен соответствующему биту в регистре экрана PI. Чтобы изменить конфигурацию экрана PI, пользователь должен выбрать нужный экран с помощью кнопок ВВЕРХ (UP) и ВНИЗ (DN) джойстика, а затем нажать кнопку ВПРАВО (RIGHT). Звездочка появится или исчезнет в правой части соответствующей строки экрана. Звездочка означает, что экран включен. Чтобы отключить экран, необходимо удалить соответствующую звездочку. Чтобы принять и сохранить новые настройки конфигурации экрана PI в энергонезависимой памяти устройства, нажмите кнопку ENT джойстика.

d) Яркость OLED в рабочем режиме (числовое введение)

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию уровень яркости установлен на 127, что является оптимальным уровнем для комнатной температуры (20 °C или 70 °F).

С помощью настроек яркости OLED пользователь может настроить желаемый уровень яркости OLED во время нормальной работы (когда заставка не активна). Яркость OLED имеет 256 различных уровней.

e) Режим заставки OLED

OLED подвержен выгоранию. Он может временно сохранять изображения на экране, а в некоторых случаях даже навсегда, если он остается статичным в течение слишком долгого времени. Чтобы смягчить эту потенциальную проблему, предусмотрена функция заставки.

Эта функция имеет 4 различных режима:

          - Отключено (без заставки) (Disabled)

          - Низкая яркость (Low Brightness)

          - Вертикальная прокрутка (по умолчанию) (Vertical Scrolling)

          - OLED выключен (OLED Off)

f) Функция таймера OLED-заставки (SS) (Числовой ввод)

Этот пункт меню определяет интервал времени в секундах с момента последнего использования локальной кнопки Esc или интерфейса джойстика (или, если ни то, ни другое не использовалось, с момента включения питания) до момента активации экранной заставки. Каждый раз, когда пользователь активирует локальную кнопку Esc или интерфейс джойстика, яркость OLED возвращается к нормальному «рабочему уровню яркости», и внутренний таймер сбрасывается до нуля, начиная новый цикл задержки. Значение по умолчанию — 900 секунд (15 минут).

g) Яркость экранной заставки OLED (Числовой ввод)

Используя настройки яркости экранной заставки OLED, пользователь может настроить желаемый уровень яркости OLED во время режима экранной заставки «Низкая яркость» (когда экранная заставка активна). Яркость имеет 127 различных уровней.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Если режим экранной заставки активен и был изменен, новые настройки будут активированы в следующем цикле заставки (после активации кнопки Esc или интерфейса джойстика для отключения текущей активной заставки). Параметр «Уровень яркости экранной заставки OLED» применим только для режима экранной заставки «Низкая яркость». В режиме «Вертикальная прокрутка» будет активирован нормальный рабочий уровень яркости. Если дисплей OLED не используется в приложении пользователя (например, расходомер установлен в удаленном шкафу), мы рекомендуем установить режим экранной заставки на «OLED выключен».

h) Точность показаний расхода (Табличный ввод)

Расходомер DFM автоматически рассчитывает точность показаний расхода на основе выбранных единиц измерения и текущего расхода газа на полной шкале для сохранения показаний. По умолчанию точность расхода установлена на «Нормальную». В случаях, когда требуется больше цифр после десятичной точки, пользователь может изменить точность десятичной точки на «Повышенный» уровень (на одну цифру после десятичной точки больше).

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях выбор «Повышенной» точности может привести к нестабильным показаниям (последняя цифра постоянно меняется). В таких случаях мы рекомендуем переключить точность десятичной точки на «Нормальный» уровень.

6.4.13.3 Подменю «Настройки порта связи»

Этот пункт меню позволяет настроить тип основного цифрового интерфейса связи (RS-232 или RS-485), скорость (скорость передачи данных) и адрес интерфейса RS-485 устройства, а также режим терминации (применимо только для интерфейса RS-485).

Для «Настроек связи» доступны следующие настройки (см. рис. 12):

a) Режим трансивера UART (табличный ввод)

Прибор DFM оснащен универсальным передатчиком, который поддерживает интерфейсы RS-232 и RS-485. Доступны следующие настройки:

- Отключено

- RS-232

- RS-484

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: еред изменением типа интерфейса связи убедитесь, что  гостевое устройство (ПК или ПЛК) имеет тот же тип интерфейса. Подключение прибора к неправильному интерфейсу связи может  привести к повреждению или неисправной работе электронных схем.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор поставляется с завода с типом интерфейса связи, установленным в соответствии с вашим заказом.

b) Настройки скорости передачи данных (табличный ввод)

Эта опция определяет скорость цифрового интерфейса связи устройства (скорость передачи данных). Ее можно установить на одно из следующих значений:

- 1200

- 2400

- 4800

- 9600

- 19200

- 38400

- 57600

- 115200

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость передачи данных, установленная на приборе DFM, всегда должна соответствовать скорости передачи данных на подключенном к нему ПК и/или ПЛК.

По умолчанию устройство поставляется с завода с скоростью передачи данных, установленной на 9600.

c) Адрес линии RS-485 (числовое значение)

Интерфейс RS-232 не требует адресации каналов. Однако интерфейс RS-485 требует назначения адреса, состоящего из 2 шестнадцатеричных символов. По умолчанию каждый расходомер поставляется с адресом RS-485, установленным на 11 шестнадцатеричных символов. Если на линии RS-485 присутствует более одного устройства, каждое устройство должно иметь уникальный адрес. 2 символа адреса в шестнадцатеричном представлении могут быть изменены от 01 до FF.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Не назначайте один и тот же адрес RS-485 для двух или более устройств на одной линии RS-485. Если к одной сети RS-485 подключены два или более устройства с одинаковым адресом, на линии произойдет сбой связи, что приведет к сбоям в работе.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Адрес 00 зарезервирован для глобальной адресации. Не назначайте глобальный адрес ни одному устройству. При отправке команды с глобальным адресом все устройства на линии RS-485 выполняют команду, но не отвечают уведомлением о подтверждении.

d) Терминация RS-485 (применимо только для RS-485)

Отражение в линии передачи является результатом несоответствия импеданса (волнового сопротивления), с которым сталкивается распространяющаяся волна при движении по линии. Чтобы свести к минимуму такие отражения от концов кабеля RS-485, пользователь должен установить линейную терминацию (согласующий резистор, LT) вблизи каждого из двух концов шины RS-485. Если вы подключаете расходомер DFM как последнее устройство в конце длинной (более 100 метров) линии передачи, вы можете использовать этот пункт меню, чтобы внутренне подключить резистор 120 Ом между проводами RS-485 + и -.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Не включайте терминацию, если приемопередатчик настроен на режим RS-232. Это вызовет повреждение прибора или некорректную работу интерфейса связи. Заводская настройка по умолчанию — Отключена.

6.4.13.4 Подменю «Интерфейс Modbus» (опционально)

Если расходомер DFM оснащен интерфейсом Modbus, этот пункт меню позволяет пользователю изменить идентификатор устройства Modbus (адрес) и его параметры связи..

Modbus — это стандартный протокол, разработанный компанией A.E.G. Schnieder. DFM поддерживает только версию Modbus RTU. Modbus RTU позволяет компьютеру или ПЛК считывать и записывать данные непосредственно в регистры, содержащие параметры расходомера (подробное описание поддерживаемых функций и регистров Modbus см. в техническом документе TD-DFM CMOD-0118 «Подчиненный интерфейс Modbus RTU для цифровых массовых расходомеров DWYER»).

Для «Настроек Modbus» доступны следующие параметры (см. рисунок 12):

a) Идентификатор устройства (адрес) (числовой ввод)

Десятичное значение в диапазоне от 1 до 247. По умолчанию все измерительные приборы DFM оснащены интерфейсом Modbus, поставляемым с завода с параметром «Идентификатор устройства», установленным на десятичное значение 11.

b) Настройки скорости передачи данных (табличный ввод)

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Не назначайте один и тот же адрес ID для двух или более устройств в одном сегменте Modbus. Если два или более устройства с одинаковым адресом подключены к одной сети Modbus, на линии связи произойдет сбой, что приведет к ошибкам связи.

Эта опция определяет скорость интерфейса Modbus устройства (скорость передачи данных). Ее можно установить на одно из следующих значений:

1200

2400

4800

9600

19200

38400

57600

115200

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Если к главному контроллеру Modbus подключено несколько измерительных приборов, все они должны иметь те же настройки скорости передачи данных, что и главный контроллер.

По умолчанию устройство поставляется с завода со скоростью передачи данных, установленной на 9600.

c) Четность передачи данных Modbus (табличный ввод)

Этот параметр может быть установлен в значение «Нет» (None), «Нечетный» (Odd) или «Четный» (Even). По умолчанию параметр «Четность» установлен в значение «Нет». В фактических применениях этот параметр должен соответствовать настройкам четности, используемым в главном контроллере Modbus.

d) Стоп-бит связи Modbus (ввод в таблице)

Этот параметр может быть установлен в значение «Один (1)» или «Два (2)». По умолчанию параметр «Стоп-бит» установлен в значение «2». В фактических применениях этот параметр должен соответствовать настройкам стоп-бита, используемым в контроллере Modbus Master.

6.4.13.5 Назначение реле

Предоставлена одна группа выходов SPST твердотельного реле (Solid State Relay, SSR) для управления внешним оборудованием пользователя. Она программируется через цифровой интерфейс или локальный интерфейс OLED/джойстик таким образом, что реле может срабатывать при возникновении определенного события (например, при превышении предела аварийного сигнала по низкому или высокому расходу или когда один из двух интеграторов достигает заданного значения).

Пользователь может настроить действие реле, выбрав одну из следующих 16 опций:

| Отключено (Disabled): | Никакого действия (выход не назначен ни на какие события, реле не активировано) |
| --- | --- |
| Авар. сигн. низкого расхода (Low Flow Alarm) | Условие аварийного сигнала низкого расхода (L) |
| Авар. сигн. высокого расхода (High Flow Alarm) | Условие аварийного сигнала высокого расхода (H) |
| Диапазон между В и Н (Range between H&L) | Диапазон между условиями аварийного сигнала высокого и низкого расхода (R) |
| Авар. сигн. низкого давления (Low P. Alarm) | Условие аварийного сигнала низкого давления (L) |
| Авар. сигн. высокого давления (High P. Alarm) | Условие аварийного сигнала высокого давления (H) |
| Диапазон давлений В-Н (P. Range H-L) | Диапазон между условиями аварийного сигнала высокого и низкого давления (R) |
| Авар. сигн. низкой темп. (Low T. Alarm) | Условие аварийного сигнала низкой температуры (L) |
| Авар. сигн. высокой темп. (High T. Alarm) | Условие аварийного сигнала высокой температуры (H) |
| Диапазон темп. В-Н (T. Range H-L) | Диапазон между условиями аварийного сигнала высокой и низкой температуры (R) |
| Интегратор №1 > пред. знач. (Totalizer#1 > Limit) | Интегратор №1 превысил предустановленный предельный объем (T1) |
| Интегратор №2 > пред. знач. (Totalizer#2 > Limit) | Интегратор №2 превысил предустановленный предельный объем (T2) |
| Импульсный выход (Pulse Output) | Очередь импульсного выхода перегружена |
| Аварийные события (Alarm Events) | Активно одно или несколько аварийных событий |
| Диагностические события (Diagnostic Events) | Активно одно или несколько диагностических событий |
| Ручное вкл. (вкл.) (Manual On (Enabled)) | (M) Активируется независимо от аварийных сигналов, интеграторов или других условий. По умолчанию реле отключено (не активировано) |

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Клеммы реле доступны через 8-контактный разъем MiniDIN расходомера DFM (контакты 1 и 2) и имеют максимальное напряжение 48 В постоянного тока и номинальный ток 0,4 А. Правильные подключения см. на Рисунке 1 и в Таблице I.

6.4.13.6 Конфигурация аналогового выхода

Массовые расходомеры серии DFM оснащены калиброванными выходными сигналами 0-5 В постоянного тока, 0-10 В постоянного тока и 4-20 мА. Для аналогового выхода предусмотрены следующие опции:

a) Режим аналогового выхода (Табличный ввод)

Пользователь может выбрать один из следующих вариантов:

- 0-5 В пост. тока (минимальное сопротивление нагрузки 3000 Ом)

- 0-10 В пост. тока (минимальное сопротивление нагрузки 5000 Ом)

- 4-20 мА (тип с источником тока, максимальное сопротивление петли тока 500 Ом))

ВНИМАНИЕ: Выход токовой петли 4-20 мА имеет автономное питание (неизолированный тип). НЕ подключайте внешний источник напряжения к выходным сигналам. (См. раздел 3.2 для правильного подключения  проводки.)

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед изменением режима «Аналоговый выходной интерфейс» убедитесь, что  импеданс нагрузки находится в пределах соответствующих значений, указанных выше. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению схемы аналогового выхода или к ошибочным показаниям.

b) Калибровка аналогового выхода

Калибровка аналогового выхода DFM включает расчет и сохранение переменных смещения (offset) и диапазона (span) в EEPROM на основе двух точек калибровки (0 и 100% от полной шкалы). Выходы 0-5 В и 0-10 В имеют только переменные масштаба, а выход 4-20 мА имеет переменные смещения и масштаба.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Аналоговые выходы, доступные в приборе DFM, были откалиброваны на заводе.  Нет необходимости выполнять калибровку аналогового выхода, если не были заменены микросхема аналого-цифрового преобразователя (АЦП), микросхема выходного усилителя или пассивные компоненты схем аналогового выхода, либо представитель заводской службы поддержки клиентов не рекомендовал повторную калибровку.  Любое изменение переменных масштабирования аналогового выхода в EEPROM приведет к аннулированию гарантии на калибровку, предоставляемой вместе с прибором.

Включите питание расходомера DFM как минимум на 30 минут до начала процедуры калибровки. Отметьте текущие настройки режима аналогового выхода.

Для калибровки выхода 0-5 или 0-10 В постоянного тока:

Подключите соответствующий тип измерительного прибора (вольтметр) к контактам 6 (плюс) и 4 (минус) 8-контактного разъема MiniDIN..

Для калибровки выхода 4-20 мА:

Подключите соответствующий тип измерительного прибора (амперметр) к контактам 6 (плюс) и 4 (минус) 8-контактного разъема MiniDIN..

Следуйте подсказкам прошивки и корректируйте значения калибровочных точек в соответствии с показаниями вашего измерительного прибора, используя кнопки джойстика ВВЕРХ (UP), ВНИЗ (DN), ВЛЕВО (LEFT) и ВПРАВО (RIGHT). Если вам нужно прервать калибровку, нажмите кнопку Esc.

По завершении калибровки прошивка отобразит новые значения смещения (offset) и диапазона (span) и предложит пользователю нажать кнопку джойстика ENT, чтобы сохранить новые калибровочные переменные в EEPROM, или нажать кнопку Esc, чтобы прервать калибровку и выйти без сохранения изменений.

Когда процесс будет завершен, прошивка выведет пользователю подтверждающее сообщение.

c) Тест аналогового выхода

Этот пункт меню должен использоваться только для целей поиска неисправностей по запросу вашего представителя службы поддержки. Он позволяет имитировать показания аналогового выхода путем ввода желаемого показания расхода в % от полной шкалы, от 0,0 до 110,0%

ВНИМАНИЕ: Когда выбран «Тест аналогового выхода» (Analog Output Test), выходное показание не представляет какую-либо фактическую технологическую переменную (PI) (показание расхода).

Скорректируйте желаемое выходное значение расхода с помощью кнопок джойстика ВВЕРХ (UP), ВНИЗ (DN), ВЛЕВО (LEFT) и ВПРАВО (RIGHT). Нажмите кнопку джойстика ENT, чтобы активировать аналоговый выход. Чтобы прервать режим тестирования аналогового выхода, нажмите кнопку Esc. После деактивации тестового режима аналоговый выход должен отображать фактические показания расхода..

6.4.13.7 Настройки светодиода состояния

Массовые расходомеры серии DFM оснащены двухцветным светодиодом, который позволяет сигнализировать о различных событиях с помощью комбинаций трех цветов (красный, зеленый и желтый) и определенного временного шаблона. Работу светодиода состояния можно настраивать/фильтровать для индикации различных событий в соответствии с пользовательскими потребностями.

Светодиод состояния может быть установлен в следующие режимы (см. Рисунок 12):

- Нормальный (Normal), который поддерживает следующие события:

  - Сбой автообнуления (Auto Zero Failure) (постоянный КРАСНЫЙ)

  - Критическая ошибка (Fatal Error) (постоянный КРАСНЫЙ, требующий сброса системы для восстановления)

  - Ввод пользователем с помощью боковой кнопки (User entry via side Push Button) (специфичный шаблон, ограниченный временным интервалом до 35 секунд)

  - Интервал прогрева датчика после включения питания (Power Up Sensor Warm Up interval) (от 1 до 3 секунд). (Постоянный ЖЕЛТЫЙ). Это может быть прервано только нажатием пользовательской кнопки или критической ошибкой.

- Мониторинг событий аварийного сигнала расхода и интегратора расхода (настройки по умолчанию):

  - Авар. сигн. высокого расхода (High Flow Alarm) КРАСНЫЙ/ВЫКЛ (чередование каждую секунду)

  - Авар. сигн. низкого расхода (Low Flow Alarm) ЗЕЛЕНЫЙ/ВЫКЛ (чередование каждую секунду)

  - Событие интегратора №1 (Totalizer#1 Event) ЖЕЛТЫЙ/ВЫКЛ (чередование каждую секунду)

  - Событие интегратора №2 (Totalizer#2 Event) ЖЕЛТЫЙ/ВЫКЛ (чередование каждую секунду)

  - Авар. сигн. высокого расхода и событие интегр. №1 (High Flow Alarm and Totalizer#1 Event) КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (чередование каждую секунду)

  - Авар. сигн. высокого расхода и событие интегр. №2 (High Flow Alarm and Totalizer#2 Event) КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (чередование каждые 2 секунды)

  - Авар. сигн. низкого расхода и событие интегр. №1 (Low Flow Alarm and Totalizer#1 Event) ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (чередование каждую секунду)

  - Авар. сигн. низкого расхода и событие интегр. №2 (Low Flow Alarm and Totalizer#2 Event) ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (чередование каждые 2 секунды)

  - Оба события интегратора №1 и №2 (Both Totalizer#1 and Totalizer#2 Events) ЖЕЛТЫЙ/ВЫКЛ (горит 3 секунды, выкл. 1 секунду)

  - Авар. сигн. высокого расхода и события интегр. №1 и №2 (High Flow Alarm and Totalizer#1 & #2 Events) ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ (ЖЕЛТЫЙ 3 секунды, КРАСНЫЙ 1 секунду)

  - Авар. сигн. низкого расхода и события интегр. №1 и №2 (Low Flow Alarm and Totalizer#1 & #2 Events) ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ (ЖЕЛТЫЙ 3 секунды, ЗЕЛЕНЫЙ 1 секунду)

- Мониторинг только аварийных событий (любое активное аварийное событие вызовет индикацию светодиода): ЗЕЛЕНЫЙ/ВЫКЛ (чередование каждую секунду)

- Мониторинг только диагностических событий (любое активное диагностическое событие вызовет индикацию светодиода): КРАСНЫЙ/ВЫКЛ (чередование каждую секунду)

- Тестирование и настройка мониторинга интерфейса связи:

  - Данные получены (Data Received, RX activity) Мигание КРАСНОГО светодиода на мгновение (около 200 мс или меньше)

  - Данные переданы (Data Transmitted, TX activity) Мигание ЗЕЛЕНОГО светодиода на мгновение (около 200 мс или меньше)

- Мониторинг интерфейса связи Modbus (опционально):

  - Данные получены (Data Received, RX activity) Мигание КРАСНОГО светодиода на мгновение (около 200 мс или меньше)

  - Данные переданы (Data Transmitted, TX activity) Мигание ЗЕЛЕНОГО светодиода на мгновение (около 200 мс или меньше)

6.4.13.8 Настройки согласующего устройства (сигнал-кондиционера)

ВНИМАНИЕ: Параметры согласующего устройства (сигнал-кондиционера) для вашего расходомера были установлены на заводе для поддержания наилучшей производительности. Не изменяйте параметры согласующего устройства, если только вам не предписано это сделать вашим представителем технической поддержки. Для получения дополнительной информации обратитесь в техническую поддержку Dwyer.

6.4.14 Калибровка нуля датчика (Sensor Zero Calibration)

DFM включает функцию автоматической калибровки нуля, которая при активации автоматически настраивает датчики перепада давления на показание нуля. Первоначальная настройка нуля для вашего DFM была выполнена на заводе.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением калибровки нуля убедитесь, что устройство включено не менее 15 минут и что поток полностью отсутствует. Для достижения лучших результатов рекомендуется запускать функцию автоматического обнуления не менее чем через 30 минут после включения расходомера.

Выполнять калибровку нуля не требуется, если устройство не имеет смещения показаний нуля при отсутствии потока или показания датчика абсолютного давления неточны.

Перекройте подачу газа в расходомер DFM. Чтобы гарантировать отсутствие утечек в расходомер, рекомендуется временно отключить источник газа. Автоматический обнуление можно запустить локально с помощью дополнительного OLED-интерфейса/джойстика (см. рисунок 12) или нажатием многофункциональной кнопки обслуживания, расположенной на левой стороне расходомера, или через цифровой интерфейс связи (см. рисунок 48: Разъемы интерфейса DFM и кнопка обслуживания).

6.4.14.1 Калибровка нуля датчика DP

Чтобы запустить автоматическую калибровку нуля датчика DP локально с помощью интерфейса OLED/джойстика, перейдите в меню «Калибровка нуля датчика» (Sensor Zero Calibration), затем выберите «Запустить автоматическую калибровку нуля сейчас» (Start Auto Zero Now). На приборе DFM с дополнительным OLED появится следующий экран:

Start AutoZero Now: NO YES Absolutely No Flow!!! DO YOU WANT START AUTOZERO?

Рисунок 27: Запуск автоматической калибровки нуля датчика

Чтобы запустить автоматическую калибровку нуля, выберите опцию «YES» (ДА) и нажмите кнопку ENT на джойстике. Индикатор состояния начнет мигать красным/зеленым цветом (через каждые 2 секунды). Появится следующий экран:

AUTO ZERO IS ON! DPT:760800 901

Рисунок 28: Подтверждение включения автоматической калибровки нуля датчика

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Внутренний процесс автоматического обнуления может занять от 5 до 15 секунд.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Фактические показания аналого-цифрового преобразователя (АЦП) дифференциального давления и температуры для вашего прибора могут отличаться.

Если цифровой сигнальный процессор DFM смог отрегулировать показания датчика в пределах 0 ± 7 единиц (в пределах стандартного допуска автоматического обнуления), то автоматическая настройка нуля считается успешной.

Светодиод состояния вернется к постоянному зеленому свету, и появится следующий экран:

*********************** AUTO ZERO IS DONE!

********************** Press any Key...

Рисунок 29: Автообнуление датчика завершено

Если устройство не смогло отрегулировать показания датчика в пределах 0 -7 единиц, то процесс автоматической нулевой настройки считается неудачным. Индикатор состояния будет постоянно светиться КРАСНЫМ цветом. Пользователю будет отображен экран «Auto Zero ERROR!» (Ошибка автоматической нулевой настройки!). Если после дополнительных процедур автоматической настройки нуля отображается то же сообщение об ошибке, то, скорее всего, датчик неисправен; отправьте измерительный прибор в сервисный центр для ремонта.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ Для запуска автоматической калибровки датчика перепада давления с помощью многофункциональной кнопки обслуживания см. раздел 6.5.

6.14.14.2 Запуск автоматической коррекции (тарирования) датчика AP

Прибор DFM оснащен высокоточным датчиком абсолютного давления (АД, AP) с высоким разрешением, который был откалиброван на заводе и не требует дополнительной калибровки. Однако в зависимости от фактических условий установки в ходе эксплуатации может периодически требоваться процедура автоматической коррекции (тарирования, tare) для повышения точности.

ВНИМАНИЕ: Процедура автоматической коррекции датчика АД (AP Auto Tare) должна выполняться при абсолютно отсутствующем потоке. Убедитесь, что оба входной и выходной порты прибора соединены с атмосферой.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением автоматической коррекции АД убедитесь, что устройство включено не менее 15 минут и абсолютно отсутствует поток. Для наилучших результатов мы рекомендуем запускать коррекцию датчика АД не ранее чем через 30 минут после подачи питания на расходомер.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура коррекции датчика АД требует высокоточного (не менее 0,2% от показаний) эталонного стандарта датчика абсолютного давления. Результат коррекции датчика АД будет настолько же точным, насколько точен ваш эталонный датчик.

Чтобы запустить процедуру коррекции датчика АД локально с помощью интерфейса OLED/джойстик, выберите «Калибровка нуля датчика» (Sensor Zero Calibration) в главном меню, затем перейдите к пункту меню «Запуск автокоррекции АД» (Start AP Auto Tare). Появится экран «Запуск коррекции датчика абсолютного давления» (Start Absolute Pressure Senor Tare) (см. Рисунок 30).

Start AP Auto Tare: NO YES Open Ports to Ambient DO YOU WANT START AP TARE?

Рисунок 30: Запуск коррекции датчика AP

Чтобы начать коррекцию датчика абсолютного давления, выберите опцию «ДА» (YES) и нажмите кнопку джойстика ENT. Появится следующий экран:

Enter Ambient Press. According Refer. Std.

14.696 PSIA

Make Sure Inst. Ports Are Open to Atmosphere

Рисунок 31: Ввод атмосферного давления с эталонного стандарта

Введите показание атмосферного давления в соответствии с эталонным стандартом. После этого нажмите кнопку джойстика ENT. Прибор выполнит процесс коррекции датчика AP. Если он будет успешным, на экране появится подтверждающее сообщение.

6.4.15 Подменю «Alarms and Diagnostic» («Аварийные и диагностические сигналы»)

DFM оснащен регистрами событий аварийных и диагностических сигналов. Они доступны через цифровой интерфейс и опциональную индикацию на экране OLED. Регистр аварийных событий (Alarm Event Register) отслеживает некритичные аварийные события, связанные с настройками расходомера и технологическими переменными. Регистр диагностических событий (Diagnostic Event Register) отслеживает критические диагностические события, связанные с производительностью расходомера и состоянием периферийного оборудования.

6.4.15.1 Регистр аварийных событий

Поддерживаются следующие аварийные события:

| ТАБЛИЦА XIX: РЕГИСТР АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| НОМЕР СОБЫТИЯ | ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО СОБЫТИЯ | КОД БИТА НА OLED |
| 1 | Аварийный сигнал высокого расхода | 0 |
| 2 | Аварийный сигнал низкого расхода | 1 |
| 3 | Расход между верхним и нижним пределами | 2 |
| 4 | Интегратор №1 превысил установленный предельный объем события | 3 |
| 5 | Интегратор №2 превысил установленный предельный объем события | 4 |
| 6 | Аварийный сигнал высокого давления | 5 |
| 7 | Аварийный сигнал низкого давления | 6 |
| 8 | Давление между верхним и нижним пределами | 7 |
| 9 | Аварийный сигнал низкой температуры | 8 |
| 10 | Аварийный сигнал низкой температуры | 9 |
| 11 | Температура между верхним и нижним пределами | A |
| 12 | Переполнение очереди импульсного выхода | B |
| 13 | Событие пароля (попытка изменить пароль) | C |
| 14 | Событие включения питания (задержка после включения > 0) | D |

Фактически существует три отдельных регистра:

- Регистр статуса аварийных событий (Status Alarm Event Register), который хранит каждое активное аварийное событие (только чтение)

- Регистр маски аварийных событий (Mask Alarm Event Register), который позволяет пользователю включать или отключать мониторинг конкретного события

- Регистр фиксации аварийных событий (Latch Alarm Event Register), который позволяет пользователю включать или отключать функцию фиксации для конкретного события

a) Регистр статуса аварийных событий (только чтение)

Каждое активное аварийное событие будет указываться на экране OLED. Кроме того, на первой строке будет отображаться общее количество активных в данный момент аварийных событий. Типичный экран без активных аварийных событий показан на Рисунке 32.

AlrmEvents Status: 0 No Active Alarms

Рисунок 32: Регистр аварийных событий (без аварийных сигналов)

Стандартный экран с двумя активными аварийными событиями показан на Рисунке 33:

AlrmEvents Status: 2 1 - Low Flow Alarm D - Power On Event

I

Рисунок 33: Регистр аварийных событий (с двумя активными событиями)

Если отображается более 7 событий, пользователь может использовать кнопки джойстика ВВЕРХ (UP) и ВНИЗ (DN) для прокрутки списка всех указанных событий. Если событие не зафиксировано в регистре фиксации аварийных событий (Latch Alarm Event Register), оно может появляться и исчезать на экране статуса; оно будет указываться до тех пор, пока происходит фактическое событие.

b) Регистр маски аварийных событий (табличный ввод)

Используя настройки регистра маски аварийных событий, пользователь может индивидуально включать (размаскировать) или отключать (маскировать) каждое событие. Событие включено, если в скобках справа от названия события появляется звездочка. Если событие отключено, оно не будет обрабатываться или указываться в регистре статуса событий, даже если условия для возникновения события фактически наступили. По умолчанию расходомер поставляется с завода только с одним активным событием: «8 – Событие включения питания». Все остальные события отключены. Стандартный экран с выбором регистра маски аварийных событий показан на Рисунке 34.

Alarm Events Mask Reg:

2 - Range b/w H-L [*]

- - Tot#1> Limit [ ] - - Tot#2> Limit [ ] - - High Press Alm [ ] - - Low Press Alm [ ] - - Prange b/w H-L [ ] - - High Temp Alm [ ]

Рисунок 34: Регистр маски аварийных событий

В примере, показанном на Рисунке 34, функции фиксации для всех событий, кроме события №2, отключены. Чтобы изменить настройки регистра маски аварийных событий, пользователь должен выбрать нужное событие с помощью кнопок джойстика ВВЕРХ (UP) и ВНИЗ (DN), а затем нажать кнопку ВПРАВО (RIGHT). Звездочка появится в скобках справа от выбранного события (или исчезнет из них). Звездочка указывает на то, что событие включено. Чтобы отключить событие, удалите соответствующую звездочку. Используйте кнопку ENT для подтверждения и сохранения новых настроек регистра маски аварийных событий в энергонезависимую память расходомера.

c) Регистр фиксации аварийных событий (табличный ввод)

Используя настройки регистра фиксации аварийных событий, пользователь может индивидуально включать (размаскировать) или отключать (маскировать) функцию фиксации для каждого события. Функция фиксации для события включена, если в скобках справа от названия события появляется звездочка. Если событие не зафиксировано (что указывается отсутствием звездочки), оно может появляться и исчезать на экране статуса. Оно будет указываться до тех пор, пока происходит фактическое событие. По умолчанию расходомер поставляется от Dwyer с функцией фиксации, отключенной для всех событий. Стандартный экран с выбором регистра фиксации аварийных событий показан на Рисунке 35:

Alarm Events Latch Reg:

2 - Range b/w H-L [*]

- - Tot#1> Limit [ ] - - Tot#2> Limit [ ] - - High Press Alm [ ] - - Low Press Alm [ ] - - Prange b/w H-L [ ] - - High Temp Alm [ ]

Рисунок 35: Регистр фиксации аварийных событий

В примере на Рисунке 36 функция фиксации отключена для всех событий, кроме «Диапазон между Верхним и Нижним» (Range between High and Low). Чтобы изменить настройки регистра фиксации аварийных событий, пользователь должен выбрать нужное событие с помощью кнопок джойстика ВВЕРХ и ВНИЗ, а затем нажать кнопку ВПРАВО. Звездочка появится в скобках справа от соответствующего события (или исчезнет из них). Звездочка означает, что функция фиксации включена.

Чтобы отключить функцию фиксации, необходимо удалить соответствующую звездочку. Используйте кнопку ENT для подтверждения и сохранения новых настроек регистра фиксации аварийных событий в энергонезависимую память расходомера.

d) Сброс регистра статуса аварийных событий (табличный ввод)

Регистр статуса аварийных событий может быть сброшен путем выбора опции меню «Сбросить регистр авар. событий» (Reset Alarm Event Reg). Стандартный экран сброса регистра статуса аварийных событий показан на Рисунке 36. Обратите внимание, что для этого требуется подтверждение пользователя:

Reset Alrm Events Reg.: NO

YES

DO YOU WANT RESET EVENT REG?

Рисунок 36: Сброс регистра аварийных событий

*********************** Event Reg. Has been reset!

***********************

Press any Key...

После выбора опции «ДА» (YES) регистр событий будет сброшен, и появится следующий экран подтверждения:

Рисунок 37: Экран подтверждения сброса регистра аварийных событий

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Любые аварийные события, которые могли произойти (Событие 0 до События D), хранятся во внутреннем регистре статуса. Все обнаруженные события (если соответствующий бит в регистре фиксации не замаскирован) остаются сохраненными до тех пор, пока регистр не будет сброшен вручную (с помощью цифрового интерфейса связи). Если соответствующий бит события в регистре фиксации замаскирован (отключен), событие будет указываться до тех пор, пока оно активно (без фиксации). Регистр статуса аварийных событий отображается в ОЗУ (энергозависимой памяти). В случае перебоя питания регистр статуса событий будет автоматически сброшен.

6.4.15.2 Регистр диагностических событий

Поддерживаются следующие диагностические события:

ТАБЛИЦА XX: РЕГИСТР ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

| НОМЕР СОБЫТИЯ | ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ | КОД БИТА НА OLED |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура процессора (ЦП) слишком высокая | 0 |
| 2 | Ошибка инициализации датчика DP | 1 |
| 3 | Ошибка инициализации датчика AP | 2 |
| 4 | Опорное напряжение 2,5 В пост. тока вне диапазона | 3 |
| 5 | Расход вне допустимого диапазона | 4 |
| 6 | Абсолютное давление выше допустимого диапазона | 5 |
| 7 | Температура газа вне диапазона | 6 |
| 8 | Флаг аварийного сигнала аналогового выхода | 7 |
| 9 | Ошибка последовательной связи UART | 8 |
| 10 | Ошибка последовательной связи Modbus | 9 |
| 11 | Ошибка чтения/записи EEPROM | A |
| 12 | Флаг сбоя автообнуления | B |
| 13 | Флаг сбоя коррекции AP | C |
| 14 | Неверные отсчеты DP ADC | D |
| 15 | Неверные отсчеты AP ADC | E |
| 16 | Критическая ошибка | F |

Всего существует три отдельных регистра:

- Регистр диагностических событий состояния, в котором хранятся все активные сигналы тревоги (только для чтения)

- Регистр маски диагностических событий, который позволяет пользователю включать или отключать мониторинг для определенного события

- Регистр фиксации диагностических событий, который позволяет пользователю включать или отключать функцию фиксации для определенного события

a) Регистр диагностических событий состояния (только для чтения)

Каждое активное диагностическое событие будет отображаться на OLED-экране. Кроме того, общее количество активных в данный момент событий будет отображаться в первой строке. Пример отображения без активных диагностических событий показан на рисунке 38:

DiagEvents Status: 0 No Active Events

Рисунок 38: Регистр состояния диагностических событий (без активных событий):

Пример отображения с двумя активными диагностическими событиями показан ниже

DiagEvents Status: 2 B - Auto Zero Failure 8 - UART ERROR

Рисунок 39: Регистр состояния диагностических событий (два активных события)

Если отображается более 7 событий, пользователь может прокручивать экран с помощью кнопок UP и DN джойстика, чтобы увидеть все указанные события. Если событие не зафиксировано в регистре фиксации диагностических событий, оно может появляться и исчезать с экрана состояния; оно будет отображаться до тех пор, пока происходит фактическое событие.

b) Регистр маски диагностических событий (табличный ввод)

Используя настройки регистра маски диагностических событий, пользователь может индивидуально включать (раскрывать маску) или отключать (скрывать маску) каждое событие. Событие включено, если в скобках справа от названия события отображается звездочка. Если событие отключено (звездочка отсутствует), оно не будет обрабатываться и отображаться в регистре состояния событий, даже если фактические условия для события наступили. По умолчанию измерительный прибор поставляется с завода с одним активным событием: «0 — слишком высокая температура ЦП». Все остальные события отключены. Пример типичного отображения с выбором регистра маски диагностических событий см. на рисунке 40:

DiagEvents Mask Reg.:

- – CPU Temp. High [*]

- – DP EE Init Err	[ ]

- – AP EE Init Err	[ ]

- – VR Out of Range [ ]

- – Flow OverLimit	[ ]

- – Pres OverLimit	[ ]

- – Temp OverLimit [ ]

Рисунок 40: Регистр маски диагностических событий

В приведенном выше примере функции фиксации для всех событий, кроме № 0, отключены. Чтобы изменить настройки регистра маски диагностических событий, пользователь должен выбрать желаемое событие с помощью кнопок «Вверх» (UP) и «Вниз» (DN) джойстика, а затем нажать кнопку «Вправо» (RIGHT). Звездочка появится или исчезнет в скобках справа от выбранного события. Звездочка указывает, что событие включено. Используйте кнопку ENT, чтобы принять и сохранить новые настройки регистра маски диагностических событий в энергонезависимой памяти прибора.

c) Регистр диагностических событий с фиксацией (табличный ввод)

С помощью настроек регистра диагностических событий защелки пользователь может включить (разблокировать) или отключить (заблокировать) функцию защелки индивидуально для каждого события. Событие включено (разблокировано), если в скобках справа от соответствующего события отображается звездочка. Когда событие не зафиксировано (на дисплее нет звездочки), оно может появляться и исчезать с экрана состояния. Оно будет отображаться до тех пор, пока происходит само событие.

По умолчанию измерительный прибор поставляется компанией Dwyer с отключенной функцией фиксации для всех событий. Образец отображения с выбором регистра диагностических событий с фиксацией показан на рисунке 41:

DiagEvents Latch Reg.:

- – CPU Temp. High [*]

- – DP EE Init Err	[ ]

- – AP EE Init Err	[ ]

- – VR Out of Range [ ]

- – Flow OverLimit	[ ]

- – Pres OverLimit	[ ]

- – Temp OverLimit [ ]

Рисунок 41: Регистр диагностических событий с фиксацией

В приведенном выше примере функции фиксации для всех событий, кроме № 0, отключены. Чтобы изменить настройки регистра диагностических событий с фиксацией, пользователь должен выбрать нужное событие с помощью кнопок ВВЕРХ (UP) и ВНИЗ (DN) джойстика, а затем нажать кнопку ВПРАВО (RIGHT). Звездочка появится или исчезнет в скобках справа от соответствующего названия события. Звездочка указывает, что событие включено. Чтобы отключить событие, необходимо удалить соответствующую звездочку. Используйте кнопку ENT, чтобы принять и сохранить новые настройки регистра диагностических событий в энергонезависимой памяти измерительного прибора.

d) Сброс регистра диагностических событий (табличный ввод)

Регистр статуса диагностических событий может быть сброшен путем выбора опции меню «Сбросить регистр диагн. событий» (Reset DiagEvents Reg.). Образец отображения экрана сброса регистра статуса диагностических событий показан на Рисунке 42:

Reset DiagEvents Reg.: NO

YES

DO YOU WANT RESET EVENT REG?

Рисунок 42: Сброс регистра диагностических событий

Когда вы выберете опцию «ДА» (YES), регистр событий будет сброшен, и появится следующий экран подтверждения:

*********************** Event Reg. Has been reset!

***********************

Press any Key...

Рисунок 43: Подтверждение сброса регистра диагностических событий

6.4.15.3 Считывание датчиков АЦП (только для чтения)

Этот пункт меню предоставляет исходные или средние (отфильтрованные) значения счетов АЦП для устранения неисправностей аналоговых входных цепей в различных частях прибора (только для чтения). Примерный вид экрана со счетами АЦП показан ниже:

| D: 171825 | 171841 |
| --- | --- |
| DP: 171786 | 970 |
| A:-397962 | -397961 |
| AP:-397835 | 970 |

Рисунок 44: Диагностика АЦП датчиков давления

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое содержание экрана диагностики АЦП может варьироваться в зависимости от модели и конфигурации устройства. Для получения более подробной информации об устранении неисправностей АЦП обратитесь к представителю службы поддержки клиентов.

6.4.15.4 Диагностика датчиков температуры (только для чтения)

Этот пункт меню предоставляет исходные или средние (отфильтрованные) значения АЦП для показаний датчиков температуры газа и давления, которые могут быть полезны для устранения неисправностей цифровой обработки сигналов (DSP) (только для чтения). Образец экрана «Счетчики АЦП температуры» показан на рисунке 45:

GT: -5230 27589 T: 27594 26.98C CPU:1726 34.1 C DAT 30.47 30.41

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое содержание экрана диагностики АЦП может варьироваться в зависимости от модели и конфигурации устройства. Для получения более подробной информации об устранении неисправностей АЦП обратитесь к представителю службы технической поддержки завода-изготовителя.

Рисунок 45: Диагностика датчиков температуры

6.4.15.5 Диагностика аналогового выхода и очереди импульсного выхода (только чтение)

Этот пункт меню предоставляет информацию о настройках аналогового выхода и отсчетах ЦАП, а также о значении регистра очереди импульсного выхода (PO Queue), которые могут быть полезны для поиска неисправностей в цепях аналогового выхода и импульсного выхода (только чтение). Типичный экран со значениями аналогового выхода и очереди импульсного выхода показан на Рисунке 46:

A.Output: 4-20mA DAC Upd:Enabled DAC Counts: 34881 PO Queue: 0/100

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое содержимое экрана «Диагностика аналогового выхода и очереди PO» может отличаться в зависимости от модели, конфигурации устройства и рабочего состояния измерительного прибора. Для получения более подробной информации о диагностике аналогового выхода и PO обратитесь к представителю службы поддержки клиентов.

Рисунок 46: Диагностика аналогового выхода и очереди импульсного выхода

6.4.15.6 Диагностика опорного напряжения и расчета DSP (только для чтения)

Этот пункт меню предоставляет информацию о текущем значении опорного напряжения 2,5 В постоянного тока, а также о различных параметрах алгоритма компенсации температуры/давления, которая может быть полезна для устранения неисправностей измерительного прибора (только для чтения). Пример экрана диагностики расчета опорного напряжения и DSP показан на рисунке 47:

REF: 3112 2.508 0.0001 14.7890 294.2611 300.151 VMCF: 0.985579

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое содержание экрана диагностики эталонного напряжения и DSP может варьироваться в зависимости от модели, конфигурации устройства и рабочего состояния измерительного прибора. Для получения более подробной информации об устранении неисправностей эталонного напряжения и расчета DSP обратитесь к представителю службы поддержки клиентов.

Рисунок 47: Диагностика эталонного напряжения и расчета DSP

6.5 Работа с многофункциональной кнопкой

DFM предоставляет пользователю микрокнопку (micro push-button switch), доступную через небольшое отверстие на правой стороне прибора (см. Рисунок 48), которую можно использовать для выбора/запуска некоторых важных действий на приборе. Функциональность микрокнопки доступна на всех моделях DFM как в аналоговом, так и в цифровом режиме работы.

Краткое нажатие кнопки (< 6 сек) не вызовет нежелательных действий, но укажет текущий выбранный режим для порта связи прибора. Ответ будет одним из трех сигналов, как указано ниже:

- ЖЕЛТЫЙ (AMBER) мигает - «Порт связи отключен» (“Communication Port Disabled”)

- ЖЕЛТЫЙ мигает - «RS-232»

- ЖЕЛТЫЙ мигает - «RS-485»

РИСУНОК 48: РАЗЪЕМЫ ИНТЕРФЕЙСА DFM И ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ДОСТУПА К МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КНОПКЕ

Объяснения см. в Таблице XXI на следующей странице.

ТАБЛИЦА XXI: Индикация светодиода при использовании многофункциональной кнопки в нормальном рабочем режиме

| ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДА СОСТОЯНИЯ | ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ | ДЕЙСТВИЕ ПРИБОРА |
| --- | --- | --- |
| Желтый мигает Вкл/Выкл каждые 2 секунды Статус порта связи): - – Порт отключен - – RS-232 - – RS-485 | 1-6 сек | Краткое нажатие кнопки (<6 сек) не вызовет нежелательных действий от устройства, но укажет текущий выбранный режим для порта связи в зависимости от количества желтых миганий: - Порт связи отключен - RS-232 - RS-485 |
| Желтый (Amber) мигает Вкл/Выкл каждые 2 секунды | 6-12 сек | Отпускание кнопки в течение этого времени выполнит Сброс (Reset) прибора. Программа прибора будет перезапущена, и все предупреждающие и аварийные сообщения будут очищены. Во время запуска прибор выполнит самопроверку (self-test). |
| Зеленый мигает Вкл/Выкл каждые 2 секунды | 12-18 сек | Отпускание кнопки в течение этого времени запустит процедуру Автообнуления (Auto Zero Calibration) датчика расхода расходомера. ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала убедитесь, что расход полностью отсутствует, и расходомер подключен к питанию не менее 15 минут. |
| Красный постоянно горит: у пользователя есть 14 секунд, чтобы выбрать, какой интегратор (Totalizer) должен быть сброшен, или переключить режим порта связи. Последовательность переключения порта связи: Отключен -> RS-232; RS-232 -> RS-485; RS-485 -> Отключен | 18-24 Сек | Отпускание кнопки в течение этого времени переключит пользовательский режим ввода кнопки в режим сброса интеграторов или изменения режима интерфейса связи. Пользователь может начать ввод с помощью кнопки в течение следующих 14 секунд, а затем может выбрать, какой интегратор сбросить или выполнить действие переключения интерфейса связи на основе количества нажатий кнопки. При нажатии кнопки, чтобы подтвердить одиночное нажатие, следите за тем, как ЗЕЛЕНЫЙ светодиод загорается, и не отпускайте кнопку, пока ЗЕЛЕНЫЙ светодиод не погаснет (примерно 2 секунды). |
|  | 2 секунды до того, как ЗЕЛЕНЫЙ светодиод погаснет | Нажатие кнопки один раз в течение 14-секундного окна сбросит Интегратор №1 (Reset Totalizer#1). Когда кнопка отпущена, КРАСНЫЙ светодиод загорается (готов к нажатию). |
|  | 2 секунды до того, как ЗЕЛЕНЫЙ светодиод погаснет | Нажатие кнопки дважды в течение 14-секундного окна сбросит Интегратор №2. Когда кнопка отпущена, КРАСНЫЙ светодиод загорается (готов к нажатию). |
|  | 2 секунды до того, как ЗЕЛЕНЫЙ светодиод погаснет | Нажатие кнопки 3 раза в течение 14-секундного окна сбросит Интегратор №1 и Интегратор №2.* |
|  | 2 секунды до того, как ЗЕЛЕНЫЙ светодиод погаснет | Нажатие кнопки 4 раза в течение 14-секундного окна инициирует одиночное действие переключения (single toggle action) для интерфейса связи. Каждое одиночное действие переключения выполняет следующее изменение: Отключен -> RS-232; RS-232 -> RS-485; RS-485 -> Отключен |

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Если пользователь не нажмет кнопку (Push-Button) в течение 10 секунд или не будет удерживать кнопку нажатой необходимое время (примерно 2 секунды или до тех пор, пока ЗЕЛЕНЫЙ светодиод не погаснет), никакое действие не произойдет. Ввод с кнопки вернется в состояние по умолчанию, и ЗЕЛЕНЫЙ светодиод загорится.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Общее

Важно, чтобы массовый расходомер DFM использовался только с чистыми, сухими, некоррозионными фильтрованными газами. Жидкости не могут измеряться. Поскольку сужающий измерительный элемент (RFE) состоит из небольших каналов из нержавеющей стали, он подвержен закупорке из-за крупных частиц или кристаллизации газа. Другие проточные каналы также легко засоряются.

Поэтому необходимо проявлять особую осторожность, чтобы избежать попадания любых потенциальных препятствий для потока. Для защиты прибора мы рекомендуем использовать линейные фильтры: 5 мкм (для DFM-02) или 20 мкм (для DFM-03/05/47). Другого технического обслуживания не требуется.

ВНИМАНИЕ : для защиты обслуживающего персонала обязательно, чтобы любой прибор, возвращаемый на обслуживание, был полностью очищен и обезврежен от токсичных, бактериологически инфицированных, коррозионных или радиоактивных содержимых.

Тем не менее, хорошей практикой является хранение расходомера вдали от вибрации, горячих коррозионных сред и чрезмерных радиочастотных или магнитных помех. Мы рекомендуем возвращать расходомеры в компанию Dwyer для ремонта и калибровки (см. Раздел 1.3).

7.2 Очистка

Прежде чем пытаться разобрать расходомер для очистки, мы рекомендуем осмотреть проточные пути, заглянув во входной и выходной концы расходомера на предмет любого мусора, который может засорять поток через прибор. При необходимости удалите мусор. Если засорение сохраняется, свяжитесь с компанией Dwyer для организации ремонта или очистки.

ВНИМАНИЕ:РАЗБОРКА МОЖЕТ НАРУШИТЬ ТЕКУЩУЮ КАЛИБРОВКУ. После очистки сужающего измерительного элемента (RFE) и проточных путей требуется повторная калибровка. Компания Dwyer предлагает профессиональную поддержку по калибровке. Свяжитесь с компанией Dwyer для получения вариантов очистки и повторной калибровки

8. ПОВТОРНАЯ КАЛИБРОВКА

Рекомендуемый период для повторной калибровки расходомера DFM — один раз в год.

Калибровочная лаборатория расхода компании Dwyer Instruments предлагает профессиональную поддержку по калибровке массовых расходомеров с использованием прецизионных калибраторов с прослеживаемостью к NIST (Национальный институт стандартов и технологий США) в строго контролируемых условиях. Доступны калибровки с прослеживаемостью к NIST.

ВНИМАНИЕ: Расходомеры DFM могут быть откалиброваны только в Калибровочной лаборатории расхода компании Dwyer Instruments или в авторизованном, обученном и сертифицированном калибровочном центре компании Dwyer

9. КОМАНДЫ ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА RS-232/RS-485

9.1 Общее

Стандартный расходомер DFM поставляется с интерфейсом RS-232; интерфейс RS-485 является опциональным. Для интерфейса RS-232 стартовым символом является ‘!’, а два шестнадцатеричных символа для адреса необходимо опустить. Описанный ниже протокол позволяет осуществлять связь с устройством с помощью как пользовательской программы, так и «немого терминала». Все значения отправляются в виде печатных символов ASCII.

Для интерфейса RS-485 стартовым символом всегда является ! . Строка команды заканчивается эквивалентом символа возврата каретки; символы перевода строки автоматически удаляются DFM. (См. раздел 3.3 для получения информации о параметрах связи и подключении кабелей).

9.2 Структура команд

Структура строки команды следующая:

| RS-485 | !<Addr>,<Cmd>,Arg1,Arg2,Arg3,Arg4<CR> | Пример: !11,F<CR> |
| --- | --- | --- |
| RS-232 | <Cmd>,Arg1,Arg2,ARg3,Arg4<CR> | Пример: F<CR> |

Где:

| ! | → | Стартовый символ ** (должен использоваться только для опции RS-485) |
| --- | --- | --- |
| Адрес (Addr) | → | Адрес устройства RS-485 в ASCII-представлении шестнадцатеричного числа (допустимы значения от 00 до FF). ** (должен использоваться только для опции RS-485) |
| Команда (Cmd) | → | Одно- или двухсимвольная команда (см. примеры ниже) |
| Arg1 to Arg4 | → | Аргументы команды (см. примеры ниже). Несколько аргументов разделяются запятыми |
| CR | → | Символ возврата каретки |

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Адрес RS-485 по умолчанию для всех устройств — 11. Никогда не отправляйте стартовый символ с двухзначным шестнадцатеричным адресом устройства для опции RS-232.

Ниже приведены несколько примеров команд. Все они предполагают, что счетчик DFM настроен на десятичный адрес 18 (12 шестнадцатеричный) на линии RS-485:

| 1. Чтобы получить информацию о выбранном в данный момент газе: DFM ответит: | !12,G<CR> !12,G:0,AIR<CR> (при условии, что текущий газ имеет номер 0, откалиброван для воздуха) |
| --- | --- |
| 2. Чтобы получить информацию о текущем состоянии сигнализации расхода: DFM ответит: | !12,FA,R<CR> !12,FAR:N<CR> (при отсутствии условий срабатывания сигнализации расхода) |
| 3. Для получения показаний массового и объемного расхода: DFM ответит: | !12,F<CR> !12,50.0,50.3<CR> (при условии, что массовый расход составляет 50% FS) |
| 4. Установить верхний и нижний пределы аварийного сигнала расхода на 90% и 10% от полной шкалы: DFM ответит | !12,FA,C,90.0,10.0<CR> !12,90.00,10.00,<CR> |

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Адрес 00 зарезервирован для глобальной адресации. Не назначайте глобальный адрес какому-либо устройству. При отправке команд с глобальным адресом все устройства на линии RS-485 выполняют команду, но не отвечают подтверждающим сообщением.

Глобальный адрес можно использовать для изменения адреса RS-485 для конкретного устройства без локального дисплея и интерфейса джойстика с неизвестным адресом:

- Убедитесь, что к сети RS-485 подключено только одно устройство (адрес которого необходимо изменить).

- Введите команду записи в память с глобальным адресом:

!00,MW,118,XX,<CR> где XX, новый шестнадцатеричный адрес, может быть от 01 до FF

После присвоения нового адреса устройство будет принимать команды с новым адресом.

🗈

ПРИМЕЧАНИЕ: Не присваивайте один и тот же адрес RS-485 двум или более устройствам на одной линии RS-485. Если к одной сети RS-485 подключены два или более устройства с одинаковым адресом, на линии произойдет сбой связи, что приведет к сбоям в работе.

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | Примечание СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| Flow | Запрашивает текущие показания массового и объемного расхода в текущих единицах MEU и VEU | 1 | F | NO ARGUMENT (read only) |  |  |  | ТАБЛИЦА XXII: КОМАНДЫ ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА ASCII Dwyer DFM Символ «*» обозначает настройки по умолчанию при включении питания. Символ «**» обозначает дополнительную функцию, недоступную на всех моделях.models. <M Value>, <V Value> (Actual mass and volumetric fl ow in current mass and volumetric engineering units) |
| Mass Flow | Запрашивает текущие показания массового расхода в текущих единицах MEU | 2 | FM | NO ARGUMENT (read only) |  |  |  | <M Value> (Actual mass flow in current mass engineering units) |
| Volumetric Flow | Запрашивает текущие показания объемного расхода в текущих единицах VEU | 3 | FV | NO ARGUMENT (read only) |  |  |  | <V Value> (Actual volumetric flow in current mass engineering units) |
| Process Information (PI) | Чтение параметров информации о процессе (PI): Массовый расход (MEU) Объемный расход (VEU) Значение сумматора № 1 (MEU) Значение сумматора № 2 (MEU) Температура газа (TEU) Давление газа (PEU) Состояние сигнализации расхода [D,N,H,L] Состояние сигнализации температуры [D,N,H,L] Состояние сигнализации давления [D,N,H,L] Текущее состояние регистра событий сигнализации (шестнадцатеричный) Текущее состояние регистра диагностических событий (шестнадцатеричный) ПРИМЕЧАНИЕ: См. список событий сигнализации и диагностики ниже.. | 4 | PI | NO ARGUMENT (read only) |  |  |  | <MF>,<VF>,<Total#1 Value>,<Total#2 Value>, <Gas Temperature>, <Gas Pressure>, <Flow Alarm Status>, <Temp. Alarm Status>, <Press. Alarm Status>, <Alarm Events Register>, <Diagnostic Events Register> Example: 25.4,23.2,354.2,0.0,24.8, 14.95,D,N,D,0x0,0x0 |

97

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| Alarm Events Registers | Чтение/установка/сброс значения регистров событий тревоги: Регистр состояния: (чтение/сброс) Регистр маски: (чтение/запись) Регистр фиксации: (чтение/запись) См. список событий тревоги ниже: - FLOW_ALARM_HIGH 0x0001 - FLOW_ALARM_LOW 0x0002 - FLOW_ALARM_RANGE 0x0004 - TOTAL1_HIT_LIMIT 0x0008 - TOTAL2_HIT_LIMIT 0x0010 - PRES_ALARM_HIGH 0x0020 - PRES_ALARM_LOW 0x0040 - PRES_ALARM_RANGE 0x0080 - TEMP_ALARM_HIGH 0x0100 - TEMP_ALARM_LOW 0x0200 A TEMP_ALARM_RANGE 0x0400 - PULSE_OUT_QUEUE 0x0800 - PASSWORD_EVENT 0x1000 - POWER_ON_EVENT 0x2000 | 5 | AE | NO ARGUMENT (read Alarm Events status register) |  |  |  | AE:<Value> Example: AE:0x0 |
|  |  |  |  | R (reset Alarm Events status register to 0x0000) |  |  |  | AER:0x0 |
|  |  |  |  | M (Read/Set Alarm Events Mask register) | NO ARGUMENT (read current settings) |  |  | AEM:0x1 |
|  |  |  |  |  | <Value> 0x0000-0x0FFF Set new value NOTE: all 6 characters are required |  |  | AEM:0x11 |
|  |  |  |  | L (Read/Set Alarm Events Latch register) | NO ARGUMENT (read current settings) |  |  | AEL:0x1 |
|  |  |  |  |  | <Value> 0x0000-0x0FFF Set new value NOTE: all 6 characters are required |  |  | AEL:0x11 |

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| Diagnostic Events Registers | Чтение/установка/сброс текущего значения регистров диагностических событий Регистр состояния: (чтение/сброс) Регистр маски: (чтение/запись) Регистр защелки: (R/W) См. список диагностических событий ниже:: | 6 | DE | NO ARGUMENT (read Diagnostic Events status register) |  |  |  | DE:<Value> Example: DE:0x0 |
|  |  |  |  | R (reset Diagnostic Events status register to 0x0000) |  |  |  | DER:0x0 |
|  | - CPU_TEMP_HIGH 0x0001 - DP EE INIT ERROR 0x0002 - AP EE INIT ERROR 0x0004 - VREF_OUT_OF_RANGE 0x0008 - FLOW ABOVE LIMIT 0x0010 - AP OUT OF RANGE 0x0020 - G TEMP OUT OF RANGE 0x0040 - ANALOG OUT ALARM 0x0080 - SER COMM FAILURE 0x0100 - MB COMM FAILURE 0x0200 - EEPROM FAILURE 0x0400 - AUTOZERO FAILURE 0x0800 - AP TARE FAILURE 0x1000 - DP PRESSURE INVALID 0x2000 - AP PRESSURE INVALID 0x4000 - FATAL_ERROR 0x8000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M (Read/Set Diagnostic Events Mask register) | NO ARGUMENT (read current settings) |  |  | DEM:0x1 |
|  |  |  |  |  | <Value> 0x0000-0x0FFF Set new value NOTE: all 6 characters are required |  |  | DEM:0x101 |
|  |  |  |  | L (Read/Set Diagnostic Events Latch register) | NO ARGUMENT (read current settings) |  |  | DEL:0x1 |
|  |  |  |  |  | <Value> 0x0000-0x0FFF Set new value NOTE: all 6 characters are required |  |  | DEL:0x101 |

98

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| Read Gas Temperature | Запрашивает показания температуры газа в текущих TEU. | 7 | GT | NO ARGUMENT (read only) |  |  |  | <T Value> (Actual gas tem- perature in current temp. engineering units) Example: 24.51 |
| Read Gas Pressure | Запрашивает показания давления газа в текущих PEU. | 8 | GP | NO ARGUMENT (read only) |  |  |  | <P Value> (Actual gas pres- sure in current pressure engineering units) Example: 14.66 |
| Gas | Чтение/выбор индексов активных газов: ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор, настроенный для некоррозионных газов, поддерживает индексы от 0 до 128 (см. список всех поддерживаемых газов). | 9 | G | NO ARGUMENT (read current active Gas index and Gas Name) |  |  |  | Example: G:0,AIR 0 – Gas Index AIR – Gas name |
|  |  |  |  | <Value> [0-128] Select new Gas NOTE: Instruments w/o Corrosive Gases support only 129 gases [0-128] |  |  |  | Example: G:5,He 5 – Gas Index He – Gas name |

99

100

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| Device Info | Считывание информации о конфигурации устройства: - В настоящее время выбранный газ (индекс, название) - Полный диапазон шкалы (л/мин) - Единицы измерения массового расхода - Единицы измерения объемного расхода - Режим интегратора № 1 D – Отключено E – Включено - Режим интегратора № 2 D – Отключено E – Включено -Режим аналогового выхода 0 – 0-5 В постоянного тока 1 – 0-10 В постоянного тока 2 – 4-20 мА -Состояние ModBus H/V [0/1] 0 – Установлено 1 – Не установлено | 10 | DI | NO ARGUMENT (Read Only) |  |  |  | DI:5,Helium,0.200, Sml/min,ml/min,E,D,0,1 5 – Gas index 5(Helium) 0.200 – full scale (L/min) Sml/min – current MEU ml/min – current VEU E – Totalizer#1 Enabled D – Totalizer#2 Disabled - – Analog Output set to 0-5 Vdc - – ModBus interface H/W is not installed (Not Supported) |

101

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| Flow Alarms | Устанавливает/считывает параметры сигнализации массового расхода. Примечание: верхнее значение сигнализации должно быть больше нижнего значения сигнализации. Условия срабатывания сигнализации расхода счетчика: Расход ≥ верхний предел = H Расход ≥ нижний предел = L Нижний предел < расход < верхний предел = N Настройки сигнализации Параметры ответа: M – режим (E/D) Hv – значение верхнего предела Lv – значение нижнего предела A – задержка действия (сек.) L – режим фиксации (0-1) P – задержка включения питания (сек.) | 11 | FA | C (set Mass Flow Alarm High and Low limits parameters) | <Value> (high limit, %F.S.) [0.1 – 110.0] %F.S. | <Value> (low limit, %F.S.) [0.0 – 109.9] %F.S. |  | FAC:40.10,20.50 |
|  |  |  |  | A (Flow Alarm action delay in sec.) | <Value> [0-3600] |  |  | FAA:<Value> Example: FAA:5 |
|  |  |  |  | E (enable flow alarm) |  |  |  | FA:E |
|  |  |  |  | D (disable flow alarm)* |  |  |  | FA:D |
|  |  |  |  | R (Read current status) |  |  |  | FAR:N (no alarm) FAR:H (high alarm) FAR:L (low alarm) |
|  |  |  |  | S (Read current settings) |  |  |  | FAS:M,Hv,Lv,A,L,P Example: FAS:E,40.00,20.00,2,0,8 |
|  |  |  |  | P (Flow Alarm Power Up delay in sec.) | <Value> [0-3600] |  |  | FAP:<Value> Example: FAP:60 |
|  |  |  |  | L (Latch mode) | <Value> (0-disabled*) (1-enabled) |  |  | FAL:<Value> where: Value = 0 – 1 Example: FAL:0 |

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| Temperature Alarms | Устанавливает/считывает параметры сигнализации о температуре. Примечание: значение верхнего предела сигнализации должно быть больше значения нижнего предела сигнализации. | 12 | TA | C (set Temp Alarm High and Low limits parameters) | <Value> (high limit, Kelvin.) [253.16 °K – 343.15 °K] | <Value> (low limit, Kelvin) [253.15°K – 343.14°K] |  | TAC:333.25,263.15 |
|  | Условия срабатывания сигнализации о температуре счетчика: Темп. ≥ верхний предел = H Темп. ≤ нижний предел = L Низкий < Темп. < Высокий = N Параметры ответа настройки сигнализации: M – режим (E/D) Hv – значение верхнего предела Lv – значение нижнего предела A – задержка действия (сек) L – режим фиксации (0-1) P – задержка включения питания (сек) |  |  | A (Temp Alarm action delay in sec.) | <Value> [0-3600] |  |  | TAA:<Value> Example: TAA:5 |
|  |  |  |  | E (enable Temp Alarm) |  |  |  | TA:E |
|  |  |  |  | D (disable temp alarm)* |  |  |  | TA:D |
|  |  |  |  | R | (read current status) |  |  | TAR:H (high alarm) TAR:L (low alarm) |
|  |  |  |  | S (Read current set- tings) |  |  |  | TAS:M,Hv,Lv,A,L,P Example: TAS:E,333.25,263.15,2,0,10 |
|  |  |  |  | P (Temp Alarm Power Up delay in sec.) | <Value> [0-3600] |  |  | TAP:<Value> Example: TAP:60 |
|  |  |  |  | L (Latch mode) | <Value> (0-disabled*) (1-enabled) |  |  | TAL:<Value> where: Value = 0 – 1 Example: TAL:0 |

102

103

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| Pressure Alarms | Устанавливает/считывает параметры сигнализации давления. Примечание: значение верхнего предела сигнализации должно быть больше значения нижнего предела сигнализации. | 13 | PA | C (set Press. Alarm High and Low limits parameters) | <Value> (high limit, PSIA) [0.1 –100.00] PSIA | <Value> (low limit, PSIA) [0.0 –90.99] PSIA |  | PAC:60.00,10.00 |
|  | Условия сигнализации давления измерительного прибора: Нажмите... ≥ Верхний предел = H Нажмите... ≤ Нижний предел = L Низкий < Нажмите. < Высокий = N Настройки сигнализации Параметры ответа: M – режим (E/D) Hv – значение верхнего предела Lv – значение нижнего предела A – задержка действия (сек.) L – режим фиксации (0-1) P – задержка включения питания (сек.) |  |  | A (Press. Alarm action delay in sec.) | <Value> [0-3600] |  |  | PAA:<Value> Example: PAA:5 |
|  |  |  |  | E (enable Press. Alarm) |  |  |  | PA:E |
|  |  |  |  | D (disable Press. Alarm)* |  |  |  | PA:D |
|  |  |  |  | R (read current status) |  |  |  | PAR:N (no alarm) PAR:H (high alarm) PAR:L (low alarm) |
|  |  |  |  | S (Read current settings) |  |  |  | PAS:M,Hv,Lv,A,L,P Example: PAS:E,60.00,10.00,2,0,5 |
|  |  |  |  | P (Pres. Alarm Power Up delay in sec.) | <Value> [0-3600] |  |  | PAP:<Value> Example: PAP:60 |
|  |  |  |  | L (Latch mode) | <Value> (0-disabled*) (1-enabled) |  |  | PAL:<Value> where: Value = 0 – 1 Example: PAL:0 |

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| Relay Assignment | Чтение/установка назначения реле SSR | 14 | R | D |  |  |  | R:D |
|  |  |  |  | FL |  |  |  | R:FL |
|  | D – без действия (SSR отключено*) FL – сигнализация низ. расхода FH – сигнализация высок. расхода FR – диапазон между сигнал. высок. и низ. расхода PL — сигнализация низ. давления PH — сигнализация высок. давления PR — диапазон между сигнал. высок. и низ. давления TL — сигнализация низ. температуры TH — сигнализация высок. температуры TR — диапазон между сигнал. высок. и низ. температуры T1 — показание Tot#1 > предел T2 — показание Tot#2 > предел PO — импульсный выход AE — события сигнализации DE — события диагностики M — ручное включение (под напряжением) |  |  | FH |  |  |  | R:FH |
|  |  |  |  | FR |  |  |  | R:FR |
|  |  |  |  | PL |  |  |  | R:PL |
|  |  |  |  | PH |  |  |  | R:PH |
|  |  |  |  | PR |  |  |  | R:PR |
|  |  |  |  | TL |  |  |  | R:TL |
|  |  |  |  | TH |  |  |  | R:TH |
|  |  |  |  | TR |  |  |  | R:TR |
|  |  |  |  | T1 |  |  |  | R:T1 |
|  |  |  |  | T2 |  |  |  | R:T2 |
|  |  |  |  | PO |  |  |  | R:PO |
|  |  |  |  | AE |  |  |  | R:AE |
|  |  |  |  | DE |  |  |  | R:DE |
|  |  |  |  | M |  |  |  | R:M |
|  |  |  |  | S (read current settings) |  |  |  | R:D |
|  | ПРИМЕЧАНИЕ: когда SSR находится под напряжением, нормально открытый контакт замыкается. |  |  |  |  |  |  |  |

104

105

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| Totalizers | Задает и управляет работой интеграторов потока. Примечание: Начальное знач. интегратора потока необходимо вводить в % от FS (0.0 – 100.0). Огранич. по кол-ву необходимо вводить в текущих выбранных ед. измерения массы. Если не требуется событие достижения интегратором ограничения, установите знач. "Огранич. по кол-ву" (аргумент 4) равным нулю. Интеграторы поддерживают только режим «Счет вверх». Если режим автосброса включён, показания интегратора будут сброшены на ноль, как только они достигнут значения "Предельный объем". Показания интеграторов хранятся в энергонезависимой памяти EEPROM. Циклы питания не влияют на показания интеграторов. Кроме того, показания интеграторов резервируются в отдельном разделе EEPROM с интервалом в 6 минут. В случае ошибки показания интеграторов могут быть восстановлены из резерв. копии. Интеграторы не могут быть сброшены, если параметр блокировки сброса установлен в знач. 1. | 15 | T | 1 (Totalizer #1) 2 (Totalizer #2) | Z (Reset to zero) |  |  | T1Z or T2Z |
|  |  |  |  |  | C – Start flow and Event Condition | <value> (start totalizer at flow) %FS [0.0 – 100.0] | <value> (Limit volume in current volume based EU) | T1C:2.5, 0.0 (limit not required) or T2C:2.0,20580.5 |
|  |  |  |  |  | P – Power On Delay | <value> (0-3600 sec.) |  | T1P:10 or T2P:20 |
|  |  |  |  |  | D (disable totalizer)* |  |  | T1:D or T2:D |
|  |  |  |  |  | E (enable totalizer) |  |  | T1:E or T2:E |
|  |  |  |  |  | R (read current totalizer volume reading) |  |  | T1R:<value> or T2R:<value> (in current EU) |
|  |  |  |  |  | S (read current settings status) |  |  | T1S:Mode,StartFlow,LimitVolume, PowOnDelay, AutoResetMode, AutoResetDelay Example: T1S:E,0.5, 2045.2,10,0,5 |
|  |  |  |  |  | A Set Auto Reset mode | <value> [0-1] 0 – Disable 1 – Enable |  | T1A:0 - disabled Or T2A:1 - enabled |
|  |  |  |  |  | I Set Auto Reset Interval delay | <value> [0-3600 sec.] |  | T1I:2 Or T2I:0 |
|  |  |  |  |  | B Restore Totalizer value from EE backup |  |  | T1B or T2B |
|  |  |  |  |  | L Totalizer Lock status read / set | No Argument (read Lock status) |  | T1L:0 or T2L:0 |
|  |  |  |  |  |  | <value> [0-1] Set Lock mode 0 - Unlock 1 - Lock |  | T1L:1 or T2L:1 |

106

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| Analog Output | Устанавливает/считывает настройки аналогового выхода измерительного прибора и состояние сигнализации. Режим аналогового выхода устройства: Настройки: 0 – 0-5 В постоянного тока 1 – 0-10 В постоянного тока 2 – 4-20 мА Состояние сигнализации аналогового выхода устройства: | 16 | AO | M | No Argument (Returns Current Analog Output mode settings) |  |  | AOM:<Value> Example: AOM:0 |
|  |  |  |  |  | <Value>[0-2] Set new Analog Output mode settings |  |  | AOM:<Value> Example: AOM:1 |
|  | N – Сигнализация отсутствует (нормальная работа) Y – Сигнализация включена (обнаружены ненормальные условия) |  |  | S | No Argument (Returns Current Analog Output alarm status) |  |  | AOS:N |

107

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| Pulse Output | Устанавливает и контролирует работу программируемой схемы импульсного выхода. ПРИМЕЧАНИЕ: Значение единицы/импульса должно быть введено в выбранную в данный момент единицу измерения. | 17 | P | U Set Units Per Pulse Parameter. | <Value> (Unit/Pulse) In current E.U. (example: 10 litr/pulse) |  |  | PU:<value> Example: PU:10 |
|  | Единица измерения не должна быть основана на времени. Рекомендуется установить значение единицы/импульса, равное максимальному расходу счетчика в тех же единицах в секунду. Это ограничит импульс до не более одного импульса в секунду. |  |  | T Set Pulse active Time in ms | <value> [25-3276 ms] |  |  | PT:<value> Example: PT:100 |
|  |  |  |  | D (disable pulse output)* |  |  |  | P:D |
|  | Пример: Максимальный расход: 600 литров/мин (600 литров/мин = 10 литров в секунду) Если единица/импульс установлена на 10 литров на импульс, выход будет генерировать импульс один раз в секунду (F=1 Гц). Время активности импульса в мс должно быть как минимум в два раза меньше периода импульса (1/F). В этом примере будет приемлемо любое значение от 50 до 500 мс. |  |  | E (enable pulse output) |  |  |  | P:E |
|  |  |  |  | Q (read current pulse output Queue value) |  |  |  | PQ:<value> (number of pulses in Queue) |
|  |  |  |  | F Set Flow Start value | <value> (0.0–100.0%FS) |  |  | PF:1.0 |
|  |  |  |  | S (read setting status) |  |  |  | PS:Mode,FlowStart, Unit Pulse, PulseTime Interval Example: PS:E,1.0,1.666,100 |

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| Status LED | Считывание и настройка текущего режима светодиодного индикатора состояния: 0 – Нормальный 1 – Только F. Аварийная сигнализация и интеграторы 2 – Только аварийные события 3 – Диагностические события 4 – События интерфейса UART - 5 – События интерфейса ModBus | 18 | S | No Argument (Returns Current Status LED mode) |  |  |  | S:<mode value> Example: S:0 |
|  |  |  |  | <mode value> [0-5] Set new Status LED mode value |  |  |  | S:< mode value > Example: S:1 |
| Mass Flow Units of measure | Настройка ед. измерения для массового расхода и показаний интегратора. Примечание: Единицы измерения на выходе интегратора— это единицы массового расхода, а не единицы времени. | 19 | U | %FS* |  |  |  | U: %FS |
|  |  |  |  | SuL/min |  |  |  | U: SuL/min |
|  |  |  |  | Sml/sec |  |  |  | U: SmL/sec |
|  |  |  |  | Sml/min |  |  |  | U: SmL/min |
|  |  |  |  | Sml/hr |  |  |  | U: SmL/hr |
|  |  |  |  | SL/sec |  |  |  | U: SL/sec |
|  |  |  |  | SL/min |  |  |  | U: SL/min |
|  | Для единиц, определенных пользователем: Значение k-фактора представляет собой значение преобразования в л/мин. Аргумент временной базы: 0 — секунды 1 — минуты 2 — часы 3 — дни |  |  | SL/hr |  |  |  | U: SL/hr |
|  |  |  |  | SL/day |  |  |  | U: SL/day |
|  |  |  |  | Sm3/min |  |  |  | U: Sm3/min |
|  |  |  |  | Sm3/hr |  |  |  | U: Sm3/hr |
|  |  |  |  | Sm3/day |  |  |  | U: Sm3/day |
|  |  |  |  | Sf3/sec |  |  |  | U:Sf3/sec |
|  |  |  |  | Sf3/min |  |  |  | U:Sf3/min |
|  |  |  |  | Sf3/hr |  |  |  | U:Sf3/hr |
|  |  |  |  | Sf3/day |  |  |  | U:Sf3/day |
|  | Аргумент плотности: 1 — использовать плотность 0 — не использовать плотность |  |  | gr/sec |  |  |  | U: gr/sec |
|  |  |  |  | gr/min |  |  |  | U: gr/min |
|  |  |  |  | gr/hr |  |  |  | U: gr/hr |
|  |  |  |  | gr/day |  |  |  | U: gr/day |
|  |  |  |  | kg/min |  |  |  | U: kg/min |
|  |  |  |  | kg/hr |  |  |  | U: kg/hr |
|  |  |  |  | kg/day |  |  |  | U: kg/day |
|  |  |  |  | lb/min |  |  |  | U: lb/min |

108

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
|  |  |  |  | lb/hr |  |  |  | U: lb/hr |
|  |  |  |  | lb/day |  |  |  | U: lb/day |
|  |  |  |  | oz/sec |  |  |  | U: oz/sec |
|  |  |  |  | oz/min |  |  |  | U: oz/min |
|  |  |  |  | NuL/min |  |  |  | U: NuL/min |
|  |  |  |  | Nml/sec |  |  |  | U: NmL/sec |
|  |  |  |  | Nml/min |  |  |  | U: NmL/min |
|  |  |  |  | Nml/hr |  |  |  | U: NmL/hr |
|  |  |  |  | NL/sec |  |  |  | U: NL/sec |
|  |  |  |  | NL/min |  |  |  | U: NL/min |
|  |  |  |  | NL/hr |  |  |  | U: NL/hr |
|  |  |  |  | NL/day |  |  |  | U: NL/day |
|  |  |  |  | Nm3/min |  |  |  | U: Nm3/min |
|  |  |  |  | Nm3/hr |  |  |  | U: Nm3/hr |
|  |  |  |  | Nm3/day |  |  |  | U: Nm3/day |
|  |  |  |  | Nf3/sec |  |  |  | U:Nf3/sec |
|  |  |  |  | Nf3/min |  |  |  | U:Nf3/min |
|  |  |  |  | Nf3/hr |  |  |  | U:Nf3/hr |
|  |  |  |  | Nf3/day |  |  |  | U:Nf3/day |
|  |  |  |  | USER | No Argument |  |  | U:USER |
|  |  |  |  | (user defined) | Set previously defined USER unit |  |  |  |
|  |  |  |  | USER | <k-factor value> | <Time Base> | <Use Density> | U:user, K-Factor, |
|  |  |  |  | (user defined) Change parameters of the user | [>0.0] | - second - Minute | [0 or 1] 0 – No | TimeBase,UseDensity Example: |
|  |  |  |  | defined unit |  | - Hour - Day | 1 – Yes | U:USER,1.5,1,0 |
|  |  |  |  | No Argument (status) |  |  |  | U:<EU name> |
|  |  |  |  | Returns currently selected units. |  |  |  | Example: U:SmL/min |

109

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Команда | Ответ |
| Volumetric Flow Units of measure | Установка единиц измерения объемного расхода | 20 | VU | %FS* |  |  |  | VU: %FS |
|  |  |  |  | uL/min |  |  |  | VU: uL/min |
|  |  |  |  | ml/sec |  |  |  | VU: mL/sec |
|  |  |  |  | ml/min |  |  |  | VU: mL/min |
|  |  |  |  | ml/hr |  |  |  | VU: mL/hr |
|  |  |  |  | L/sec |  |  |  | VU: L/sec |
|  |  |  |  | L/min |  |  |  | VU: L/min |
|  |  |  |  | L/hr |  |  |  | VU: L/hr |
|  |  |  |  | L/day |  |  |  | VU: L/day |
|  |  |  |  | m3/min |  |  |  | VU: m3/min |
|  |  |  |  | m3/hr |  |  |  | VU: m3/hr |
|  |  |  |  | m3/day |  |  |  | VU: m3/day |
|  |  |  |  | f3/sec |  |  |  | VU: f3/sec |
|  |  |  |  | f3/min |  |  |  | VU: f3/min |
|  |  |  |  | f3/hr |  |  |  | VU: f3/hr |
|  |  |  |  | f3/day |  |  |  | VU: f3/day |
|  |  |  |  | No Argument (status) Returns currently selected units |  |  |  | VU: mL/min |
| Calibration Settings | Установка/считывание параметров, связанных с калибровкой. Примечание: Заводские настройки стандартных условий: 70,00 °F и 14,6959 PSIA. ПРИМЕЧАНИЕ: Заводские настройки нормальных условий: 32,00 °F и 14,6959 PSIA. Количество часов с момента последней калибровки единицы измерения. Примечание: после калибровки необходимо сбросить на ноль. Таймер включения питания будет сбрасываться на ноль при каждом отключении питания или сбросе счетчика. |  | C | S Read/Set Units Standard Conditions Temp [F], Pressure [PSIA] | <Temp Value> [F] | <Pres. Value> [PSIA] |  | CS:<Tvalue>,<Pvalue> Example: S:70.0,14.696 |
|  |  |  |  |  | No Argument (Returns Current STP values) |  |  | CS:<Tvalue>,<Pvalue> Example: S:70.0,14.696 |
|  |  |  |  | T Read/Reset Meter main Calibration / Maintenance Timer | No Argument (read timer) |  |  | CT:<value> Example: CT:1024.2 |
|  |  |  |  |  | Z Reset Timer |  |  | CT:Z |
|  |  |  |  | N Read/Set Units Normal Conditions Temp [F], Pressure [PSIA] | <Temp Value> [F] | <Pres. Value> [PSIA] |  | CN:<Tvalue>,<Pvalue> Example: N:32.0,14.696 |
|  |  |  |  |  | No Argument (Returns Current STP values) |  |  | CN:<Tvalue>,<Pvalue> Example: N:32.0,14.696 |
|  |  |  |  | P Read Time elapsed from Meter Power Up in hours | No Argument |  |  | CP:148.7 |

110

111

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| Signal Conditioner Settings | Установка/считывание параметров сигнализатора счетчика. Примечание: параметры сигнализатора были установлены на заводе для обеспечения наилучшей производительности. Не изменяйте параметры сигнализатора, если это не рекомендовано представителем технической поддержки завода! | 22 | SC | M Read/Change Device Flow Sig- nal Conditioner NLES mode E – Enabled* D – Disabled (No Conditioning) | <New Mode> [E/D] |  |  | SCM:<value> Example: SCM:E |
|  |  |  |  |  | No Argument (Returns current Mode) |  |  | SCM:<value> Example: SCM:E |
|  |  |  |  | R Flow Running Average Damping [1-255] samples 1 – Disabled* | <new value> [1-255] |  |  | SCR:<value> Example: SCR:1 |
|  |  |  |  |  | No Argument (Returns current setting value) |  |  | SCR:<value> Example: SCR:1 |
|  | ПРИМЕЧАНИЕ: параметр NLES a1 должен быть больше, чем a0. Аналогичный параметр NLES D1 должен быть больше, чем D0. |  |  | A AP Sensor Compensated signal conditioning NLES A0 and A1 parameters (do not change factory default settings unless instructed by tech support) | <a0_value> [0.01- 0.99] | <a1_value> [0.01- 0.99] |  | Example: SCA:0.20,0.80 |
|  |  |  |  |  | No Argument (Returns Current settings values) |  |  |  |
|  |  |  |  | F AP Sensor Running Average Damping [1-255] samples 1 – Disabled* | <new value> [1-255] |  |  | SCF:<value>Example: SCF:4 |
|  |  |  |  |  | No Argument (Returns Current settings values) |  |  | SCF:<value> Example: SCF:4 |
|  |  |  |  | P Read/Change Device AP Signal Conditioner NLES mode E – Enabled* D – Disabled | No Argument (Returns Current settings values) |  |  | Example: SCP:E |
|  |  |  |  |  | <New Mode> [E/D] |  |  | Example: SCP:E |
|  |  |  |  | D AP Sensor Compensated signal conditioning NLES D0 and D1 parameters (do not change factory default settings unless instructed by tech support) | <D0_value> [0.01- 0.99] | <D1_value> [0.01- 0.99] |  | SCD:<value> Example: SCD:0.20,0.80 |
|  |  |  |  |  | No Argument (Returns Current settings values) |  |  | SCD:<value> Example: SCD:0.20,0.80 |
|  |  |  |  | T Temp Running Average Damp- ing [1-255] 1 – Disabled | <new value> [1-255] |  |  | SCT:<value>Example: SCT:10 |
|  |  |  |  |  | No Argument (Returns current setting value) |  |  | SCT:<value> Example: SCT:10 |

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| OLED and Process Screens Settings** | Установка/считывание параметров, связанных с OLED**. Аргумент 1 = S Регистр маски экранов процесса: 0x00FF – маска экрана (шириной 8 бит). Установить бит – включить экран. Очистить бит – отключить экран. См. список экранов процесса ниже: | 23 | L | M LCD Process Screen Mode: S - Static D - Dynamic | <New Value> S or D |  |  | LM:<value> Example: LM:S |
|  |  |  |  |  | No Argument (Returns Current settings) |  |  | LM:<value> Example: LM:S |
|  |  |  |  | C OLED Screen Saver Bright- ness Level: [1-128] | <new value> [1-128] |  |  | LC:<value> Example: LC:6 |
|  |  |  |  |  | No Argument |  |  | LC:<value> Example: LC:6 |
|  |  |  |  | B OLED operational Brightness Level: [1-255] | <new value> [1-255] |  |  | LB:<value> Example: LB:127 |
|  |  |  |  |  | No Argument |  |  | LB:<value> Example: LB:127 |
|  | 0x01 – Расход M / Интегратор № 1 0x02 – Расход M / Интегратор № 2 0x04 – Расход M / Расход V 0x08 – Информация о конфигурации счетчика 0x10 – Информация о состоянии счетчика 0x20 – Устранение неисправностей счетчика ПРИМЕЧАНИЕ: Экран № 1 (0x01) нельзя отключить. Команда «L» без аргументов вернет статус OLED: Y – дисплей установлен N – дисплей не установлен |  |  | O OLED Screen Saver Time Delay before activation: [1-36000] seconds | <new value> [1-36000] |  |  | LO:<value> Example: LO:900 |
|  |  |  |  |  | No Argument |  |  | LO:<value> Ex.: LO:900 |
|  |  |  |  | P OLED Screen Saver Mode - – Screen Saver Disabled - – Low Brightness mode - – Vertical Scrolling mode - – OLED off | <new mode> [0 - 3] |  |  | LP:<value> Example: LP:2 |
|  |  |  |  |  | No Argument (Returns Current settings) |  |  | LP:<value> Example: LP:2 |
|  |  |  |  | T OLED Process Screen Time Interval in sec. (for dynamic mode) | <New Value>[1-3600] |  |  | LT:<value> ExampleLT:5 |
|  |  |  |  |  | No Argument |  |  | LT:<value> Example:T:5 |
|  |  |  |  | S OLED Process Screens Mask register | No Argument (Returns Current settings) |  |  | Example: LS:0x03 (only first two screens are enabled: 0x01 and 0x02) |
|  | Если аргумент № 2 не указан, команда вернет текущие настройки. |  |  |  | <Value> 0x0001–0x003F ( all 6 characters are required) |  |  | Example: LS:0x3F (all 6 screens are enabled) |
|  |  |  |  | D OLED Flow Reading decimal point precision: 0 - Normal 1 – Elevated (+1) | <new value> [0-1] |  |  | LD:<value> ExampleLD:1 |
|  |  |  |  |  | No Argument (Returns Current settings) |  |  | LD:<value> ExampleLD:1 |

112

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
|  |  |  |  | A OLED Flow Running Average [0-25] | <new value> [0-25] samples |  |  | LA:<value> Example: LA:1 |
|  |  |  |  |  | No Argument (Returns Current settings) |  |  | LA:<value> Example: LA:1 |
|  |  |  |  | E OLED Flow reading Dead Band in % F.S. [0.0 - 0.99] | <new value> [0.0-0.99] %FS |  |  | LE:<value> Example: LE:0.01 |
|  |  |  |  |  | No Argument (Returns Current settings) |  |  | LE:<value> Example: LE:0.01 |
|  |  |  |  | No Argument Returns OLED support status: Y or N |  |  |  | L:Y |
| Auto Zero | Задает/считывает параметры Автообнуления расходомера. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во время калибровки нуля датчика поток через расходомер должен отсутствовать! ПРИМЕЧАНИЕ: перед калибровкой расходомер должен быть включен не менее 15 минут. Статус Автообнуления: <Значение T> - Текущее значение тары <Значение АЦП> - Текущее значение АЦП Коды статуса (AZ Status): N – Не запущено I – В процессе F – Ошибка D – Успешно ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при калибровке датчика AP расходомер должен быть открыт в атмосферу, поток отсутствует! Новое значение AP укажите с эталона в PSIA! | 24 | Z | V Display current Zero Value | No Argument |  |  | ZV:< Value> Example: ZV,589 |
|  |  |  |  | N Start Sensor Auto Zero calibration now. NOTE: make sure absolutely no flow through the meter! | No Argument |  |  | ZN NOTE: For proper result meter has to be connected to power for at least 15 minutes prior to Auto Zero calibration |
|  |  |  |  | S Display Flow Auto Zero Status | No Argument |  |  | ZS: <T value>,<ADC value>, <AZ Status> Ex: ZS:7492,70581,N |
|  |  |  |  | A Absolute Pressure Sensor Tare request and status NOTE: make sure absolutely no flow through the meter! New AP Value must be taken from reference AP standard! | No Argument (Returns Current settings and status) |  |  | APZ:<OffsetValue>,<ADC value>,<TempCounts>,<A Zstatus> Example: APZ:-0.0266,- 640002,839,N |
|  |  |  |  |  | <New Value> [13.1 – 15.99] PSIA |  |  | ZA:<value> Example: ZA. |

113

114

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| Pressure Units of Measure | Установка/считывание единиц измерения давления Единицы %FS относительно полного диапазона датчика абсолютного давления. | 25 | PU | psiA |  |  |  | PU:PSIA |
|  |  |  |  | barA |  |  |  | PU: barA |
|  |  |  |  | mbarA |  |  |  | PU: mbarA |
|  |  |  |  | hPaA |  |  |  | PU: hPaA |
|  |  |  |  | kPaA |  |  |  | PU: kPaA |
|  |  |  |  | MPaA |  |  |  | PU: MPaA |
|  |  |  |  | atm |  |  |  | PU: atm |
|  |  |  |  | g/cm2A |  |  |  | PU: g/cm2A |
|  |  |  |  | kg/cmA |  |  |  | PU: kg/cmA |
|  |  |  |  | inHgA |  |  |  | PU: nHgA |
|  |  |  |  | mmHgA |  |  |  | PU: mmHgA |
|  |  |  |  | cmH2OA |  |  |  | PU: cmH2OA |
|  |  |  |  | inH2OA |  |  |  | PU: inH2OA |
|  |  |  |  | TorrA |  |  |  | PU: TorrA |
|  |  |  |  | %FS |  |  |  | PU: %FS |
|  |  |  |  | No Argument (Return Current settings) |  |  |  | PU:PSIA |
| Temperature Units of Measure | Установка/считывание единиц измерения температуры | 26 | TU | F |  |  |  | TU:F |
|  |  |  |  | C |  |  |  | TU:C |
|  |  |  |  | K |  |  |  | TU:K |
|  |  |  |  | R |  |  |  | TU:R |
|  |  |  |  | No Argument (Return Current settings) |  |  |  | TU:F |

115

| НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ОПИСАНИЕ | № | СИНТАКСИС КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Команда | Аргумент 1 | Аргумент 2 | Аргумент 3 | Аргумент 4 | Ответ |
| ModBus ** Communication settings and address (optional) | Устанавливает/считывает настройки связи ModBus счетчика и адрес (опционально)** Диагностическая команда (аргумент D) возвращает следующие параметры: MsgCtr – счетчик сообщений SRSErrCtr – счетчик ошибок CRC SlaveMsgCtr – счетчик сообщений ведомого устройства ORErrCtr – счетчик ошибок переполнения | 27 | MB | B ModBus interface baud rate parameter:1200, 2400,4800,9600*,19200, 38400,57600,115200 | No Argument (Return Current settings) |  |  | MBB:<Baud Rate Value>Example: MBB:9600 |
|  |  |  |  |  | <Baud Rate Value > |  |  | MBB:9600 |
|  |  |  |  | P ModBus interface Parity: 0 – None* 1 – ODD 2 – EVEN | No Argument (Return Current settings) |  |  | MBP:<Parity Value> Example: MBP:0 |
|  |  |  |  |  | <Parity Value > |  |  | MBP:0 |
|  |  |  |  | S ModBus interface Stop Bits: [1 or 2*] | No Argument (Return Current settings) |  |  | MBS:<Stop Bits Value> Example: MBS:2 |
|  |  |  |  |  | <Stop Bit Value> |  |  | MBS:2 |
|  |  |  |  | A ModBus slave device address: [1-247] Factory default address:11 | No Argument (Return Current settings |  |  | MBA:<Adress Value> Example:MBA:11 |
|  |  |  |  |  | <AddressValue> |  |  | MBA:11 |
|  |  |  |  | D Diagnostic of ModBus state machine communication counters | No Argument (Return Current settings |  |  | MBD: MgCtr,SRSErrCtr, aveMsgCtr,ORErrCtr Example:MBD:1,0,0,0 |
|  |  |  |  | R Reset ModBus communication Port and ModBus state machine. | No Argument (Reports command receiving) |  |  | MBR:Done |
| Read EEPROM Memory | Считывает значение в указанном месте памяти EEPROM. | 28 | MR | 0 to 413 (EEPROM Memory Index) |  |  |  | <memory value> |
| Write EEPROM Memory | Записывает указанное значение в указанное место в памяти. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте с осторожностью, может привести к неисправности устройства. (Примечание: некоторые адреса защищены от записи!) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Параметры EEPROM счетчика были установлены на заводе для обеспечения наилучшей производительности. Не изменяйте параметры EEPROM, если это не рекомендовано представителем технической поддержки завода! | 29 | MW | 115 to 413 (EEPROM Memory Index) NOTE: EEPROM indexes 0-114 are read | <Value> |  |  | Command: MW,XXX,<Value> where: XXX= EEPROM Index Reply: Example: MW,101.3 |
|  |  |  |  | only! |  |  |  |  |

Коды ошибок UART:

- Команда не поддерживается или «черный ход» (Back Door) не активирован..

- Неверное количество аргументов

- Address is Out of Range (MR or MW comАдрес вне допустимого диапазона (команды MR или MW) ands)

- Неверное количество символов в аргументе

- Попытка изменить защищенную от записи область в EEPROM

- Не найдена корректная команда или аргумент

- Неверное значение аргумента

- Ключ доступа к информации EE компании Dwyer (неверный ключ или ключ отключен)

Коды и позиции битов аварийных событий:

| Код | Описание события | Позиция бита |
| --- | --- | --- |
| 0 | FLOW_ALARM_HIGH | 0x0001 |
| 1 | FLOW_ALARM_LOW | 0x0002 |
| 2 | FLOW_ALARM_RANGE | 0x0004 |
| 3 | TOTAL1_HIT_LIMIT | 0x0008 |
| 4 | TOTAL2_HIT_LIMIT | 0x0010 |
| 5 | PRES_ALARM_HIGH | 0x0020 |
| 6 | PRES_ALARM_LOW | 0x0040 |
| 7 | PRES_ALARM_RANGE | 0x0080 |
| 8 | TEMP_ALARM_HIGH | 0x0100 |
| 9 | TEMP_ALARM_LOW | 0x0200 |
| A | TEMP_ALARM_RANGE | 0x0400 |
| B | PULSE_OUT_QUEUE | 0x0800 |
| C | PASSWORD_EVENT | 0x1000 |
| D | POWER_ON_EVENT | 0x2000 |

Коды и позиции битов диагностических событий:

| Код | Описание события | Позиция бита |
| --- | --- | --- |
| 0 | CPU_TEMP_HIGH | 0x0001 |
| 1 | DP EE INIT ERROR | 0x0002 |
| 2 | AP EE INIT ERROR | 0x0004 |
| 3 | VREF_OUT_OF_RANGE | 0x0008 |
| 4 | FLOW ABOVE LIMIT | 0x0010 |
| 5 | AP OUT OF RANGE | 0x0020 |
| 6 | G TEMP OUT OF RANGE | 0x0040 |
| 7 | ANALOG OUT ALARM | 0x0080 |
| 8 | SER COMM FAILURE | 0x0100 |
| 9 | MB COMM FAILURE | 0x0200 |
| A | EEPROM FAILURE | 0x0400 |
| B | AUTOZERO FAILURE | 0x0800 |
| C | AP TARE FAILURE | 0x1000 |
| D | DP PRESSURE INVALID | 0x2000 |
| E | AP PRESSURE INVALID | 0x4000 |
| F | FATAL_ERROR | 0x8000 |

10 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

10.1 Стандартные ситуации

Каждый массовый расходомер DFM проходит тщательную проверку на многочисленных этапах контроля качества в процессе производства и после сборки. Калибровка прибора выполняется в соответствии с заданными заказчиком условиями по расходу и давлению для указанного газа или газовой смеси.

Прибор поставляется в надежной упаковке, предотвращающей повреждения при транспортировке. В случае некорректной работы прибора в первую очередь необходимо проверить следующие стандартные условия:

    - Все ли кабели подключены правильно?

    - Есть ли утечки в установке?

    - Правильно ли выбран блок питания в соответствии с требованиями? При использовании нескольких расходомеров следует выбрать блок питания с соответствующим номинальным током.

    - Правильно ли сопоставлена распиновка разъемов?

    - При совместной работе с оборудованием других производителей кабели и разъемы должны быть тщательно подключены для правильной конфигурации контактов. Следует это проверить.

    - Достаточность перепада давления на приборе

Также рекомендуется ознакомиться с руководством по устранению неисправностей, приведенным в разделе 10.2.

10.2 Руководство по устранению неисправностей

ТАБЛИЦА XXIII: РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| № | ПРИЗНАК | ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет нулевых показаний при отсутствии потока | Процедура коррекции нуля расхода (Flow Tare) выполнена неправильно. | Выполните процедуру автообнуления (см. раздел 6.4.14 «Калибровка нуля датчика»). |
| 2 | Индикатор состояния светодиода (Status LED) и дисплей OLED остаются неактивными при включении питания. Нет реакции при подаче потока на аналоговых выходах 0-5 В постоянного тока или 4-20 мА. | Неисправен источник питания или полярность подключена неправильно. | Измерьте напряжение на контактах 7 (+) и 8 (-) 8-контактного разъема MinDIN. Если напряжение выходит за пределы указанного диапазона, замените источник питания на новый. Если полярность обратная (показания отрицательные), выполните правильное подключение. |
|  |  | Неисправна печатная плата. | Верните DFM на завод для ремонта. |
| 3 | Показания OLED-дисплея и/или аналоговый выходной сигнал 0–5 В постоянного тока колеблются в широком диапазоне во время измерения расхода. | Выходной сигнал 0-5 В постоянного тока (контакты 6 [+] и 4 [-] разъема MiniDIN) закорочен на GND или перегружен. | Проверьте внешние соединения с контактами 6 (+) и 4 (-) разъема MiniDIN. Убедитесь, что сопротивление нагрузки превышает 3000 Ом. |
| 4 | Показания OLED-дисплея соответствуют правильному диапазону расхода, но выходной сигнал 0-5 В постоянного тока не изменяется (показания всегда одинаковые или близки к нулю). | Схема выхода 0-5 В постоянного тока перегоріла или повреждена. | Верните DFM на завод для ремонта. |
|  |  | Аналоговая шкала расхода и переменная смещения повреждены. | Восстановите исходные значения EEPROM шкалы и смещения или выполните повторную калибровку аналогового выхода (см. раздел 6.4.13.6). |

| № | ПРИЗНАК | ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Показания OLED-дисплея и выходное напряжение 0-5 В постоянного тока соответствуют правильному диапазону расхода, но выходной сигнал 4-20 мА не изменяется (всегда одинаковый или составляет около 4,0 мА). | Внешний контур разомкнут или сопротивление нагрузки превышает 550 Ом. | Проверьте внешние соединения с контактами 6 (+) и 4 (-) разъема D-connector MiniDIN. Убедитесь, что сопротивление контура не превышает 550 Ом. |
|  |  | Схема выхода 4-20 мА перегорела или повреждена. | Верните DFM на завод для ремонта. |
| 6 | Калибровка отключена (более ± 0,5 % F.S.). | DFM имеет начальный сдвиг нуля. | Перекройте подачу газа в DFM; убедитесь, что источник газа отключен и в измеритель не проникает газ из любого из портов. Подождите 1 минуту без подачи газа и выполните процедуру автоматической калибровки нуля (см. раздел 6.4.14 «Калибровка нуля»). |
| 7 | OLED-дисплей для массового расхода, объемного расхода, давления газа или температуры газа мигает. | Измеряемый параметр выходит за пределы диапазона соответствующего датчика в приборе. | Уменьшите значение мигающего параметра до указанных пределов. Например, уменьшите массовый расход ниже 133 % от полного диапазона прибора. ПРИМЕЧАНИЕ: Когда на дисплее мигает хотя бы один параметр, значение этого параметра и показания массового расхода не могут считаться точными. |
|  |  | Плата ПК или датчик неисправны. | Верните DFM на завод для ремонта. |
| 8 | Газ протекает через DFM, но показания дисплея OLED и выходной сигнал напряжения 0-5 В постоянного тока не реагируют на поток. | Расход газа слишком низок для данной конкретной модели DFM. ( | Проверьте максимальный диапазон расхода на лицевой панели преобразователя и выполните необходимую регулировку расхода. |
|  |  | Датчик дифференциального давления или плата неисправны. | Верните DFM на завод для ремонта. |

... продолжение...

| № | ПРИЗНАК | ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Расхождение между показаниями массового расхода DFM и другого расходомера, подключенного последовательно, превышает суммарную точность обоих приборов. | 1. Приборы могут быть настроены на измерение разных газов. | 1. Убедитесь, что оба прибора настроены на измерение одного и того же газа. |
|  |  | 2. У другого расходомера могут быть другие настройки стандартных условий для массового расхода. | 2. Убедитесь, что оба прибора показывают массовый расход для одних и тех же стандартных условий. |
|  |  | 3. Имеется утечка в трубопроводе между DFM и другим расходомером. | 3. Проверьте соединения установки на наличие утечек. |
| 10 | Газ протекает через DFM, выходной сигнал напряжения 0-5 В постоянного тока не реагирует на поток (показание около 1 мВ). Показания дисплея OLED отрицательные. | Направление потока газа обратное. | Проверьте направление потока газа, указанное стрелкой на лицевой стороне расходомера, и при необходимости переподключите в установке. |
|  |  | DFM подключен в установке с условиями противодавления, и в системе существует утечка газа. | Найдите и устраните утечку газа в системе. Если в DFM есть внутренняя утечка, верните его на завод для ремонта. |
| 11 | Показания расхода нестабильны или скачут вверх-вниз. ( | 1. Время отклика прибора DFM составляет менее 20 мс, что заставляет расходомер реагировать на быстрые изменения потока, обычно связанные с диафрагменными насосами или неисправными регуляторами давления. | 1. DFM имеет настройки согласующего устройства, которые позволяют пользователю регулировать постоянную времени отклика прибора в соответствии с требованиями приложения. |
|  |  | 2. Некоторые препятствия (обрывки фторопластовой ленты или другие крупные частицы) в соединении на входе. | 2. Проверьте внутреннюю часть соединений прибора со стороны входа на наличие мусора.. |
| 12 | Активен диагностический код события 0. | Температура процессора (ЦП) слишком высока (перегрузка). | Отключите питание DFM. Убедитесь, что температура окружающей среды находится в указанном диапазоне (ниже 60 °C). Дайте устройству остыть не менее 15 минут. Подайте питание на DFM и проверьте статус диагностического события с кодом №0. Если диагностическое событие с кодом №0 снова активно, прибор необходимо вернуть на завод для ремонта. |
| 13 | Индикатор состояния светодиода постоянно горит КРАСНЫМ светом. | Критическая ошибка (ошибка EEPROM или автообнуления). | Включите и выключите питание DFM. Если светодиод состояния по-прежнему постоянно горит КРАСНЫМ светом, подождите 1 минуту и запустите функцию автообнуления (см. раздел 6.4.14 Калибровка нуля). Если после калибровки нуля состояние критической ошибки снова появляется, верните расходомер на завод для ремонта. |

10.3 Техническая поддержка

Компания Dwyer Instruments предоставляет техническую поддержку по телефону квалифицированному ремонтном персоналу. Позвоните в нашу службу технической поддержки по номеру 1-219-879-8000. При звонке имейте под рукой серийный номер и номер модели вашего измерительного прибора.

ПРИЛОЖЕНИЕ I: СХЕМА КОМПОНЕНТОВ

ВЕРХНЯЯ СТОРОНА КОМПОНЕНТА

НИЖНЯЯ СТОРОНА КОМПОНЕНТА

ПРИЛОЖЕНИЕ II: ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

DFM-01-DFM-20

1.266

(32.2 мм)

2.376

4.576

(116.2 мм)

0.700

(17.8 мм)

0.350

(8.9 мм)

(60.4 мм)	0.525

(13.35 мм)

1.050

(26.7 мм)

0.800

(20.3 мм)

1/8 -27 NPT

(2) ports

6-32 UNC - 2B  0.220

(2) holes

1.846

(46.9 мм)

0.265

(6.7 мм)

DFM-21-DFM-56

1.266

(32.2 мм)

4.401

(111.8 мм)

0.525

(13.3 мм)

2.376

(60.4 мм)

0.335

(8.5 мм)0.525

(13.35 мм)

1.050

(26.7 мм)

10-32 UNF - 2B  0.200

(2) ports

6-32 UNC - 2B

0.220

(2) holes

0.800

(20.3 мм)

1.846

(46.9 мм)

0.265

(6.7 мм)

ПРИЛОЖЕНИЕ III: ГАРАНТИЯ

(Обязательно следуйте процедуре возврата, изложенной в разделе 1.3)

ГАРАНТИЯ

См. «Условия продажи» в нашем каталоге и на нашем веб-сайте. Обратитесь в службу поддержки клиентов, чтобы получить номер разрешения на возврат материалов, прежде чем отправлять продукт обратно для ремонта. Обязательно включите краткое описание проблемы, а также любые дополнительные примечания по применению.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV: УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

| Рисунок # | Заголовок | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конфигурация 8-контактного разъема Mini-DIN для DFM | 10 |
| 2 | Подключения интерфейса связи DFM RS-232 | 15 |
| 3 | Подключения интерфейса связи DFM RS-485 | 16 |
| 4 | Экран информации о прошивке DFM и интерфейсах связи | 23 |
| 5 | Начальная технологическая информация DFM | 23 |
| 6 | Джойстик | 24 |
| 7 | Экраны технологической информации DFM | 26 |
| 8 | Экран защиты программы | 27 |
| 9 | Экран пароля защиты программы | 28 |
| 10 | Экран смены пароля PP | 29 |
| 11 | Экран подтверждения смены пароля PP | 29 |
| 12 | Структура меню верхнего уровня DFM | 34 |
| 13 | Выбор группы газов | 35 |
| 14 | Выбор меню «Добавить смесь» | 41 |
| 15 | Присвоение имени смеси | 42 |
| 16 | Добавление компонента газа и его доли | 42 |
| 17 | Выбор газового компонента | 42 |
| 18 | Компонент G1 с выбранным газом | 43 |
| 19 | Компонент G1 с выделенными значениями доли | 43 |
| 20 | Смесь из 4 компонентов, готовая к сохранению | 44 |
| 21 | Сообщение-подтверждение о сохранении смеси | 44 |
| 22 | Меню выбора «Пользовательская смесь» с новой смесью MyMix1 | 45 |
| 23 | Выбор меню «Редактировать смесь» | 45 |
| 24 | Экран сброса интегратора | 54 |
| 25 | Подтверждение сброса интегратора | 55 |
| 26 | Конфигурация экранов PI | 59 |

| Рисунок # | Заголовок | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 27 | Запуск автообнуления датчика | 71 |
| 28 | Подтверждение автообнуления датчика | 71 |
| 29 | Автообнуление датчика завершено | 72 |
| 30 | Запуск коррекции датчика AP | 73 |
| 31 | Ввод атмосферного давления с эталонного стандарта | 74 |
| 32 | Регистр аварийных событий (без аварийных сигналов) | 76 |
| 33 | Регистр аварийных событий (с двумя активными событиями) | 76 |
| 34 | Регистр маски аварийных событий | 77 |
| 35 | Регистр фиксации аварийных событий | 77 |
| 36 | Сброс регистра аварийных событий | 78 |
| 37 | Экран подтверждения сброса регистра аварийных событий | 78 |
| 38 | Регистр статуса диагностических событий (без активных событий) | 81 |
| 39 | Регистр статуса диагностических событий (два активных события) | 81 |
| 40 | Регистр маски диагностических событий | 82 |
| 41 | Регистр фиксации диагностических событий | 83 |
| 42 | Сброс регистра диагностических событий | 83 |
| 43 | Подтверждение сброса регистра диагностических событий | 84 |
| 44 | Диагностика АЦП датчиков давления | 84 |
| 45 | Диагностика датчиков температуры | 85 |
| 46 | Диагностика аналогового выхода и очереди импульсного выхода | 86 |
| 47 | Диагностика опорного напряжения и вычислений ЦОС (DSP) | 86 |
| 48 | Разъемы интерфейса DFM и отверстие для доступа к многофункциональной кнопке | 88 |

ПРИЛОЖЕНИЕ V: УКАЗАТЕЛЬ ТАБЛИЦ

| Таблица# | Заголовок | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I | Обозначения 8-контактного разъема и примечания | 9 |
| II | Диапазоны расхода DFM | 20 |
| III | Аксессуары DFM | 20-21 |
| IV | Перепады давления | 21 |
| V | Ориентировочные значения веса | 22 |
| VI | Список поддерживаемых единиц измерения массового расхода | 31 |
| VII | Список поддерживаемых единиц измерения объема | 32 |
| VIII | Список поддерживаемых единиц измерения абсолютного давления | 32 |
| IX | Список поддерживаемых единиц измерения температуры | 32 |
| X | Стандартные чистые некоррозионные газы | 36 |
| XI | Газы для биореакторов | 37 |
| XII | Газы для дыхания | 38 |
| XIII | Газы для хроматографии | 38 |
| XIV | Топливные газы | 39 |
| XV | Газы для лазеров | 40 |
| XVI | Газы для концентраторов O2 | 40 |
| XVII | Газы для дымовых труб | 40 |
| XVIII | Сварочные газы | 41 |
| XIX | Регистр аварийных событий | 75 |
| XX | Регистр диагностических событий | 80 |
| XXI | Индикация светодиода при использовании многофункциональной кнопки в нормальном рабочем режиме | 89 |
| XXII | Команды ASCII программного интерфейса Dwyer DFM | 96-115 |
| XXIII | Руководство по устранению неисправностей | 118-121 |